中华人民共和国国家标准

GB/T 12690. 1—201×

代替GB/T 12690. 1—2002

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第1部分:碳、硫量的测定

高频-红外吸收法

Chemical analysis methods for non-RE impurity of

rare earth metals and their oxides

Part 1: Determination of carbon and sulfur contents

-High frequency-infrared absorption method

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准是对GB/T 12690.1-2002《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 高频-红外吸收法测定碳、硫量》的修订。主要扩大了硫的测定范围，改变了助熔剂的加入量，调整了计算公式，增加了重复性限、再现性限，并对文本进行了重新编辑。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位: 包头稀土研究院。

本标准参加起草单位: 晨光稀土新材料股份有限公司、徐州金石彭源稀土材料厂、北京纳克分析仪器有限公司参加起草。

本标准主要起草人：吴文琪、蒋天怡、杜梅、陈燕、刘志勇、郭飞飞、谢宝平、刘木根、周伟、刘平、石翠萍。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第1部分：碳、硫量的测定  高频-红外吸收法

- 范围

本标准规定了稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的测定方法。

本标准适用于稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的测定。测定范围：0.0050%～1.00%。

- 方法原理

试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中高频燃烧，碳呈二氧化碳释出，硫呈二氧化硫释出，以红外线吸收器测定。

- 试剂和材料

3.1 钨助熔剂：C≤0.0008%，S≤0.0008%。

3.2 锡助熔剂：C≤0.0008%，S≤0.0008%。

3.3 纯铁助熔剂：C≤0.0008%，S≤0.0008%。

3.4 碳硫专用坩埚：经1100℃灼烧2h，自然冷却后置于干燥器中备用。

3.5 标准样品：在含碳、硫量0.010%~2.00%范围内选择5个合适的标样。

3.6 氧气（≥99.5%）。

- 仪器

高频-红外碳硫仪。

检测器灵敏度：0.01µg/g。

- 试料

5.1  稀土金属试样制成屑状或每克10块以上的小块状，取样后应立即分析。

5.2  稀土氧化物试样于105℃电热恒温干燥箱烘干后立即分析。

5.3  加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

- 分析步骤

6.1  工作曲线校正

6.1.1  根据定碳定硫仪检定规程JJG 395-97对高频-红外碳硫仪进行检定。

6.1.2  检查仪器使用的干燥剂、吸收剂、催化剂是否有效，失效时予以更换。

6.1.3  按仪器说明书启动、预热仪器。

6.1.4  在坩埚（3.4）中加入1.2g钨助熔剂（3.1）、0.1g锡助熔剂（3.2）和0.3g纯铁助熔剂（3.3），于高频-红外碳硫仪进行测定，按仪器说明书校正空白。

6.1.5  在坩埚（3.4）中加入1.2g钨助熔剂（3.1）、0.1g锡助熔剂（3.2）和0.3g纯铁助熔剂（3.3），称取约0.30g适当含量的标准样品（3.5），于高频-红外碳硫仪进行平行测定，按仪器说明书校正工作曲线。

6.2 测定

在坩埚（3.4）中加入1.2g钨助熔剂（3.1）、0.1g锡助熔剂（3.2）和0.3g纯铁助熔剂（3.3），称取0.30g稀土金属（5.1），或0.20g稀土氧化物（5.2），精确至0.0001g，在高频-红外碳硫仪上进行平行测定，其测定值的相对误差不大于5%时，取其平均值。

如仪器不能自动显示分析结果按7进行结果计算。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中碳（硫）的质量分数（%）：

C=CBmBAABm……………………………………………..（1）

式中：C为被测样品中碳（硫）的质量分数，％；A为样品的吸光度（仪器以积分曲线面积表示）；m为试料量，g；CB为标准物质中碳（硫）的质量分数，％；AB为标准物质的吸光度（仪器以积分曲线面积表示）；mB为标准物质称样量，g。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.0050 | 0.00098 |
| 0.010 | 0.0013 |
| 0.050 | 0.0045 |
| 0.10 | 0.0085 |
| 0.50 | 0.042 |
| 1.00 | 0.048 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 质量分数 /% | 允许差 /% |
| --- | --- |
| 0.0050～0.010 | 20 |
| >0.010～0.050 | 15 |
| >0.050～0.10 | 13 |
| >0.10～0.50 | 10 |
| >0.50～1.00 | 5 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。