XB

XB/T 701—201X

代替  XB/T701-2007

钐钴永磁合金粉物理性能测试方法

平均粒度及激光粒度分布的测定

#### Samarium Cobalt Permanent Magnet Alloy Powder Test Methods –Determination of Particle Size and Distributions

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 701—2007《钐钴1－5型永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度的测定》。

本标准与XB/T 701—2007相比主要技术变化如下：

——标准的名称修改为“钐钴永磁合金粉物理性能测试方法平均粒度及激光粒度分布的测定”；

——标准的范围增加了2：17钐钴合金粉末的平均粒度测试及粒度分布；

——增加了“GB/T 3500，GB/T 3249，GB/T 19077.1/ISO 13320-1”三个引用文件；

——增加了术语与定义；

——增加了费氏平均粒度测定仪示意图；

——参照GB/T 3249金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法，增加了对天平精度、滤纸、测量用水的要求，细化了测量步骤。

——参照GB/T 19077.1/ISO 13320-1粒度分析  激光衍射法  第1部分：通则，增加了1：5，2：17钐钴合金粉末激光粒度分布测试原理、方法及测量步骤等。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：包头稀土研究院

本标准参加单位：北京中科三环高技术股份有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司

本标准主要起草人： 刘国征、赵明静、王 誉、韩建峰、付建龙、解 萍、贾敬东、温 斌、姚南红、李崇山。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 701—1996、XB/T 701—2007。

钐钴永磁合金粉物理性能测试方法

平均粒度及激光粒度分布的测定

1 范围

本标准规定了钐钴永磁合金粉的平均粒度及其粒度分布的测定方法。

本标准适用于单一的钐钴1：5型和2:17型稀土永磁合金粉费氏法平均粒度的测定与激光粒度分布测定，平均粒度测定范围为2.0μm~25.0μm，粒度分布测定范围为0.2μm～875μm。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3249金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法（何处引用？）

GB/T 3500 粉末冶金 术语

GB/T 19077.1/ISO 13320 粒度分析 激光衍射法 第一部分：通则（何处引用？）

3.术语与定义

GB/T 3500界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 3500中的某些术语和定义（如确有可保留这句话，如没有则删除）。

3.1

粒度分布 particle size distribution

将粉末试样按粒度不同分为若干级，每一级粉末（按质量、按数量或按体积）所占的百分率。

3.2

频率分布 frequency distribution

每个粒径区间间隔内颗粒相对的、表示该区间含量的一系列百分数，叫做频率分布。

3.3

累计分布 cumulative distribution

小于某粒径的一系列百分数称为累计分布，累计分布是由频率分布累加得到的。

3.4

平均粒径 average particle size

通过对粒度分布加权平均得到的一个反映粉体平均粒度的一个量。具体有重量平均径、体积平均径、面积平均径、个数平均径等。

3.5

D50

累计分布百分数达到 50％时所对应的粒径值，又称中位径或中值粒径。

3.6

D10

累计分布百分数达到 10％时对应的粒径值，。

3.7

D90

累计分布百分数达到 90％时对应的粒径值。

4平均粒度费氏法测定

4.1 平均粒度费氏法测量方法原理

本标准采用费氏法，即空气透过稀土永磁合金粉末试样，由于粉末试样层的气体透过能力与粉末的比表面积有关，根据其流动规律测得合金粉的比表面积，通过换算计算出粉末的平均粒径，即为该粉的平均粒度值。

4.2平均粒度测定仪及附件

4.2.1 费氏粒度测定仪

费氏粒度测定仪由一个空气泵，空气压力调节器，精密试样管，标准双列空气流量计，粒度读数板，读数指针，试样支撑座及一些附件组成。费氏粒度测定仪装置示意图如图1.

4.2.2标准管

标准管用于平均粒度测试仪的校准。使用者根据上面所标注的数值及孔隙度对仪器进行校准，保证测量数据的可比性。

4.2.3天平

用于试样称量的天平，精度小于0.001 g。

4.2.4滤纸

采用厚度为0.1mm，φ20mm的快速滤纸。

4.2.5测量用水

仪器测量用去离子水。

4.3 费氏粒度测定仪的校准

4.3.1将红宝石标准管装在测试样品的夹样架上，夹紧标准管装两端，使其不漏气。

4.3.2 调整读数板，使孔隙度指针所指示的孔隙度与标准管上所示的一致。

4.3.3 接通电源，仪器预热大于20分钟，调节调压阀，在面板左下方的气泡器观测窗口观察产生气泡速度，调整稳压管中竖管的气泡速度2-3个/秒。

4.3.4 压力管内的液面上升，升到最大值后，保持5分钟，旋转指示针，使指示针上面的水平钢片与压力计中水位的凹面平齐，读出红色指针所指的粒度值，记录测量时环境温度，取下标准管。

4.3.5该粒度值应不超过标准管的标准值的±1%，如果超过±1%，则调节费氏粒度仪高值针阀或低值针阀，使读数板上所示的费氏粒度值与标准管标准值相符，然后重复4.3.4。

4.4 试样要求

4.4.1  待测稀土永磁合金粉试样均匀，具有代表性。

4.4.2  粉末试样应干燥不能明显氧化，不得有团块。

4.4.3  粉末样品测量前应过200～300目筛。

4.5 测量过程

4.5.1 测量温度

测量时的室温温度与校准时的室温变化不能超过5℃，否则需重新校准仪器。

4.5.2 称料：

用精度小于0.001 g的天平称取相应材料真密度的粉末质量,精确到0.01g。钐钴永磁合金粉末真密度的粉末质量称取粉末质量如表1.

表1 稀土永磁合金粉末真密度的粉末质量

| 粉末类型 | 钐钴1：5型（g） | 钐钴2：17型（g） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉末质量 | 8.50 | 8.4 |  |

4.5.3 测量

4.5.3.1 检查设备及附件是否正常；

4.5.3.2检查稳压器水位，调节压力计水位到基线位置；

4.5.3.3 开机预热至少20分钟；

4.5.3.4 用标准管校准仪器；

4.5.3.5 用厚度为0.1mm，φ20mm的快速滤纸将一多孔塞的多孔面包裹住塞进试样管的一端，然后将称量好的粉末全部倒入试样管中，再将另一多孔塞同样裹上滤纸塞进试样管的另一端。

4.5.3.6 移动读数板对准相应的孔隙度。不同的稀土永磁合金粉末孔隙度如表2所示。

表2 稀土永磁合金粉末的孔隙度

| 粉末类型 | 钐钴1：5型（g） | 钐钴2：17型（g） |
| --- | --- | --- |
| 粉末孔隙度 | 0.560-0.540 | 0.610~0.570 |

4.5.3.7 将试样管放在支撑柱上，单向向下旋转压料杆，使试样管下部完全接触固定支撑柱的底面，并且使红色指示针与试样高度线平齐。

4.5.3.8 将试样管放到夹样架上，顺时针旋转旋钮压紧试管，开始测量，注意保证不得漏气。

4.5.3.9 等压力计中的水位停留在某一位置不动时，旋转指示针，使指示针上面的水平钢片与压力计中水位的凹面平齐，读出红色指针所指的粒度值，单位为μm。

4.5.4取两份试料进行平行测试，其测定值的相对误差不大于6%，取其平均值。

4.6 精密度

4.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求的。

表3

| 样品名称 | 平均粒度/µm | 重复性限(r)//µm |
| --- | --- | --- |
| 稀土永磁合金粉 | 4.75 | 0.2 |
|  | 16.9 | 0.3 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

4.6.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 样品名称 | 平均粒度/µm | 允许差/µm |
| --- | --- | --- |
| 稀土永磁合金粉 | 2.0~10.0 | 0.5 |
|  | >10.0~25.0 | 1.0 |

4.7 质量保证和控制

每周用自制的控制标准样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

5.粒度分布测量

5.1 激光粒度分析测试方法原理

利用光的衍射现象，被测合金粉试样通过单色平行光时由于衍射而产生衍射斑，不同尺寸大小的颗粒的衍射角不同，不同数量同等大小颗粒的光强也不同，通过多元探测器上收集到的不同衍射图形的光强信号，用电脑以相应的数学公式计算得到颗粒的粒度大小和粒度分布，进而输出颗粒的粒度大小和粒度分布。

5.2激光粒度分布仪器与附件

5.2.1 激光粒度分布仪器

激光粒度分析仪主要有激光器、样品池、光电探测器、信号放大器及A/D转换装置、用于仪器控制的颗粒大小及分布计算的计算机组成，其结构如图1所示。

图1 激光粒度分布仪结构示意图

5.2.2 分散用气体

干法分散粉末的气体通常使用压缩气体，气体中不能含有油、水或颗粒物，建议采用氮气。

5.2.3 标样

采用SiC-F1200系列标样，采用在仪器测量范围内的标样。用于激光粒度分布测量的标样，不同的操作者测量数据具有可比性。标样应该密闭保存，不要与其他粉末混在一起，另外需保持标样的干燥，以免发潮影响测量结果。

5.3 样品要求

5.3.1  待测稀土永磁合金粉试样均匀，具有代表性。

5.3.2  粉末试样应干燥不能明显氧化，干燥，不得有团块。

5.3.3  样品分散测试的浓度，稀土永磁粉末应在3%～5%。

5.4激光粒度分布仪测量步骤

5.4.1 仪器准备

5.4.1.1 根据粒度大小选择镜头，D90＜50μm时，采用0.2μm～80μm的镜头；D90≥50μm时，采用0.2μm～875μm的镜头。

5.4.1.2检查仪器各个部件及氮气气压力，应能正常使用。

5.4.1.3测试环境温度5-35℃，湿度小于80%。

5.4.1.4测量前须保证测量镜头、加料漏斗、进样槽、分散管、连接管应保持清洁干燥,如清洁度不好，则按照激光粒度分布仪使用说明书要求进行清洁。

5.4.1.5吸尘器应保证无故障且水量充足。

5.4.2 仪器校正

5.4.2.1 按仪器说明书进行校准。

5.4.2.2开启仪器，预热30min以上。

5.4.2.3 对与参照物质或有证书的物质进行至少3次独立的测定，测得D50的平均值和标准偏差，平均值与标准值之差应小于3%。则认为激光衍射的相应曲线符合标准，对与D10与D90平均值与标准值之差应小于5%。

5.4.3 测量过程

5.4.3.1调节测量的分散压力值3～4bar之间。

5.4.3.2将粉末均匀地置于样槽上，保证测量光学浓度为3%～5%之间。

5.4.3.3由激光粒度分布仪的软件分析系统，得出粒度分布曲线。

5.5 精密度

5.5.1 仪器测量重复性

对于参照物质或有证书的物质进行至少3次独立的测定，测得中D50的平均值和标准偏差，平均值与标准值之差应小于3%。则认为激光衍射的响应曲线符合标准，对于D10和D90平均值与标准值之差应小于5%。

5.5.2允许误差

对于粒度标准物质的D50测量时，仪器测量值与粒度标准物质的标准值间的相对误差不大于表5的技术指标。

表5

| 仪器测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 1μm＜D50＜5μm | ±15% |
| 5μm＜D50＜20μm | ±10% |
| D50＞20μm | ±8% |

6 质量保证和控制

每季度用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。