ICS 77.120.99

YS

H12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—201X

代替 YS/T 473-2005

工业镓化学分析方法

杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis industrial gallium

Determination of impurity elements

ICP-MS analytical method

（终审稿）

201X—XX—XX发布                                 201X—XX—XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS/T XXXX—201X

前　　言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分代替YS/T 473-2005《工业镓化学分析方法杂质元素含量的测定电感耦合等离子体质谱法》

本部分与YS/T 473-2005相比，主要技术变化如下：

—增加了恒温水浴的消解方法；

—增加了银、铍、镉、锗、矾五种元素的检测；

—重新规定了方法中元素的检测下限；

—更改了部分文字的表达方式。

本部分起草单位：中国铝业股份有限公司河南分公司。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

YS/T XXXX—201X

工业镓化学分析方法

杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

1  范围

本标准规定了工业镓中的银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、钠、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等杂质元素含量的测定方法。

本标准适用于工业镓（99.9%≤ω(%)≤99.995%）中银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等杂质元素含量的同时测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围（µg/g） | 元素 | 测定范围（µg/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.1～20.0 | Mg | 0.5～20.0 |
| Al | 0.5～20.0 | Mn | 0.1～20.0 |
| Be | #### 0.1～20.0 | Mo | 0.1～20.0 |
| Bi | 0.2～20.0 | Ni | 0.1～20.0 |
| Ca | 1.0～20.0 | Pb | 0.1～20.0 |
| Cd | 0.1～20.0 | Rb | 0.1～20.0 |
| Co | 0.1～20.0 | Sn | 0.1～20.0 |
| Cr | 0.1～20.0 | Ti | 0.1～20.0 |
| Cu | 0.2～20.0 | #### V | #### 0.2～20.0 |
| Fe | 0.5～20.0 | #### Zn | #### 0.1～20.0 |
| In | 0.1～20.0 | #### Ge | #### 0.2～20.0 |
| *注：Al、Ca 、Fe、V元素测量在反应池模式下进行。 |  |  |  |

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 602 化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

3  方法提要

试料以盐酸、硝酸溶解，在微波消解或恒温水浴消解系统的作用下，将样品制成溶液，加入选定的内标元素，银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等杂质元素用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定。

4 试剂及材料

4.1本标准所用水均为去离子水（电阻率＞18MΩ·cm）。

YS/T XXXX—201X

4.2 盐酸：UP级或亚沸蒸馏提纯。

4.3 硝酸：UP级或亚沸蒸馏提纯。

4.4混合标准溶液：分别取1mLSTD3混合标准溶液（10µg/mL）, 钼、锡、钛标准溶液（100µg/mL）各0.10mL，0.01 mL锗标准溶液（1000µg/mL）于一个100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（4.3），用去离子水（4.1）稀释至刻度，混匀。此溶液中含银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌等各元素0.1µg/mL。

4.5铑标准溶液：取0.10mL铑标准溶液（1000µg/mL）置于一个100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（4.3），用去离子水（4.1）稀释至刻度，混匀。此溶液中含铑1µg/mL。

5  仪器、装置及器具

5.1电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS), 仪器条件参见附录Ａ。

5.2微波消解仪。

5.3电子天平：感量为0.0001g。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.1g试样，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯消解罐中，加入1.7mL硝酸（4.3），0.3mL盐酸（4.2）于微波消解仪中消解，将溶解好的样品冷却至室温，转移至100mL玻璃容量瓶中，加入0.5mL铑标准溶液（4.5），用去离子水（4.1）稀释至刻度，摇匀，以备ICP-MS测定。

6.4.2 将试料（6.1）置于100mL聚丙烯消解管中，加入1.7ml硝酸（4.3）和0.3mL盐酸（4.2），于恒温水浴箱中消解，将消解好的样品冷却至室温, 加入0.5mL铑标准溶液（4.5），用去离子水（4.1）稀释至刻度，摇匀，以备ICP-MS测定。

6.5 标准系列溶液的配制

取6支洁净的10mL的PP刻度管，分别加入0.00mL、0.10mL、0.30mL、0.50mL、0.80mL、1.00mL混合标准溶液（4.4），50µL铑标准溶液（4.5）和200µL硝酸（4.3），用去离子水（4.1）稀释至刻度。此系列溶液中含银、铝、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、镁、锰、钼、镍、铅、铷、锡、钛、钒、锌各为0.0 ng/mL、1.0 ng/mL、3.0 ng/mL、5.0 ng/mL、8.0 ng/mL、10.0ng/mL、20.0ng/mL，内标铑为5.0ng/mL。

6.6 测量

在选定的仪器最佳工作条件下，测定标准系列溶液（6.5）和分析试液（6.4）。

7 测定结果的计算

按(6.6)条件进行ICP-MS测定，测定出各待测元素同位素的CPS与内标元素同位素的CPS0，并以其净CPS/ CPS0比对含量C绘制工作曲线。同时计算出空白试验及试料溶液中待测元素的含量（µg/mL）。按公式（1）计算出各待测元素的质量分数：

YS/T XXXX—201X

公式1：

ω(X) =m2−m1Vm0………………………………………(1)

式中： ω(X)——元素的质量分数，单位为微克每克（µg/ g）；

m2——-试料溶液中汞元素的含量，单位为微克每毫升（µg/mL）；

m1——-空白溶液中汞元素的含量，单位为微克每毫升（µg/mL）；

m0——-试料的质量，单位为克（g）；

V——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次测试结果的测定值。在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表１

| 元素 | 质量分数 /µg/g |  | 重复性限（r）/µg/g |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 2.2 6.5 13.0 | 0.1 0.1 0.4 |  |
| Al | 2.3 7.2 14.5 | 0.2 0.1 0.1 |  |
| Be | 1.9 6.5 16.2 | 0.2 0.8 1.2 |  |
| Bi | 2.2 7.2 16.5 | 0.1 0.3 1.4 |  |
| Ca | 1.4 8.2 15.0 | 0.1 0.1 0.4 |  |
| Cd | 1.9 6.4 15.4 | 0.1 0.4 0.2 |  |
| Co | 1.8 6.9 16.3 | 0.1 0.1 0.7 |  |
| Cr | 2.4 7.4 17.4 | 0.2 0.3 0.8 |  |
| Cu | 4.1 10.4 15.8 | 0.2 0.1 0.5 |  |
| Fe | 1.6 5.5 12.4 | 0.2 0.2 0.2 |  |
| Ge | 2.1 7.2 17.2 | 0.1 0.4 1.3 |  |
| In | 1.7 6.8 15.3 | 0.1 0.3 0.5 |  |
| Mg | 2.8 6.5 12.5 | 0.1 0.2 0.2 |  |
| Mn | 2.2 7.0 18.4 | 0.2 0.2 0.2 |  |
| Mo | 2.0 6.9 17.6 | 0.1 0.4 0.7 |  |
| Ni | 2.1 6.6 14.5 | 0.2 0.1 0.9 |  |
| Pb | 4.9 8.2 13.6 | 0.1 0.6 1.2 |  |
| Rb | 2.2 7.2 16.9 | 0.1 0.3 0.8 |  |
| Sn | 1.9 6.6 14.6 | 0.2 0.2 0.8 |  |
| Ti | 2.2 7.3 16.4 | 0.1 0.4 1.0 |  |
| V | 3.4 6.3 13.0 | 0.4 0.4 0.7 |  |
| Zn | 4.2 9.4 19.9 | 0.8 0.4 1.9 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2列允许差。

表２

| 元素 | 含量范围/µg/g | 允许差/µg/g |
| --- | --- | --- |
| Ag、Al、Be、、Bi、Ca、Cd、 Co、Cr、Cu、Fe、Ge、In、 Mg、Mn、Mo、Ni、Pb、 Rb、Sn、Ti、V、Zn | ＜1.0 1.0～5.0 5.0～10.0 10.0～20.0 | 0.5 1.0 2.0 4.0 |

9 质量控制

检验时，应对控制样品进行校核，或每半年用标样对分析标准有效性进行校核一次。当过程失效时应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

YS/T 666.2-201X

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

A.1 仪器的参考工作条件如下：

| 项目 | 仪器参数 |
| --- | --- |
| Nebulizer Gas Flow[NEB] | 0.80 |
| Auxiliary Gas Flow | 1.7 |
| Plasma Gas Flow | 16 |
| Makeup Gas Flow[MGF] | 0 |
| Lens Voltage | 9.5 |
| ICP RF Power | 1200 |
| Analog Stage Voltage | -2300 |
| Pulse Stage Voltage | 1300 |
| Quadrupole Rod Offset Std[QRO] | 0 |
| Cell Rod Offset Std[CRO] | -12 |
| Discriminator Threshold | 20 |
| Cell Path Voltage Std[CPV] | -30 |
| RPa | 0 |
| RPq | 0.45 |
| Cell Gas A | 0 |
| DRC Mode MGF | 0 |
| DRC Mode QRO | -6 |
| DRC Mode CRO | -2 |
| DRC Mode CPV | -18 |