ICS 71.100.10

H 21

GB/T ×××－201×

铝电解质初晶温度测定技术规范

Technical specification for liquidus temperature testing

of the electrolyte

（预审稿）

201×－××－××发布                             201×－××－××实施

GB/T ×××－201×

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：×××、×××、×××。

本标准参加起草单位：×××、×××、×××。

本标准主要起草人：×××、×××、×××。

本标准为首次发布。

GB/T ×××－200×

铝电解质初晶温度测定技术规范

1  范围

本标准规定了电解质初晶温度的测定的基本要求和测定过程中熔样的速度、初晶温度拐点的识别以及冷却速度等技术规范。

本标准适用于采用步冷曲线法测定铝电解质的初晶温度，测定范围为800℃～1000℃

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T ×××-××× 铝电解质取样技术规范

3  术语和定义

GB/T 8005.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

初晶温度 liquidus temperature

电解质开始结晶时的温度，也可认为是铝电解质液相线的温度。

3.2

步冷曲线法 step cooling curve method

测定铝电解质初晶温度采用的分步冷却的方法，在规定的条件下熔融铝电解质试样，记录整个冷却曲线出现停滞期（拐点）的过程。

4  铝电解质取样及制样一般要求

4.1  从电解槽中对铝电解质试样按照附录A规定进行取样。

4.2  取样后粉碎并研磨至全部通过200目的标准筛网；

4.3  试样预先在烘箱（4.2）中于110℃±5℃下烘干至少3h，取出冷却，贮存在干燥器（4.3）内备用。

5  测定周期及设备选择

5.1 初晶温度测定的周期应不超过3天。

5.2 具备下列条件之一者，应适当缩短初晶温度测定的周期：

a)近期添加过不同类型、组分的液体电解质；

b)电解槽近期阳极效应较原先波动明显

c)电解槽重修后启动。

5.3 设备的选择应能满足对铝电解质初晶温度的自动测定，具备在一定温度区间内自动识别并判定拐点的功能软件，能够拖动坩埚架自动升降的机械结构，能够控制温度升降的加热系统，具有判断测量热电偶状态（正常或损坏）的功能。

5.4 辅助设备

5.4.1  烘箱：温度可控制在110℃±5℃。

5.4.2  分析天平：感量0.01g。

5.4.3  马弗炉：温度控制在850℃±10℃

GB/T×××－200×

5.4.4  熔样坩埚：制作坩埚材料要有一定的耐氟化物腐蚀性，一般采用专用刚玉或耐热不锈钢材料，不锈钢坩埚尺寸一般为Ф20×70mm。足够盛装熔融的试样。

5.4.5  破碎研磨设备：电解质样粉碎并研磨至全部通过200目的标准筛网。

6  初晶温度自动测定仪技术要求

6.1 初晶温度自动测定仪基本结构见附录B

6.2 热电偶

6.1.1 加热热电偶

热电偶的热敏元件一般采用镍铬镍硅合金（K型）的铠装热电偶，测量信号做好屏蔽，

加热热电偶直径为安装一般位于炉子底部，测温精度为：在0~800℃温度范围内：±1.5℃；在800~1100℃温度范围内：±0.05℃，Ⅱ级精度。长度以热电偶安装好后，探头距离炉底1/3为宜。

6.1.2 测量热电偶

测量热电偶的封装信息及信号屏蔽情况与加热热电偶相同。

测量热电偶直径一般选择为Ф5mm，在测试开始时从炉盖预留的合适位置插入，测温精度优于±0.05℃，Ⅱ级精度。长度以运动部件带动热电偶插入到坩埚中，停止运动后探头位于坩埚一半高度为宜。

6.3 炉体

炉体要固定牢靠，为了保证有良好的保温性能，炉体应采用保温材料一次浇铸成型；为了延长加热炉的使用寿命，加热部件易采用硅碳管加热，硅碳管外引电源线要采用高温电缆且要保证与炉子的绝缘性。

6.4 数据通讯

控制系统各仪表要预留以太网（Ethernet）或RS485通讯接口，方便各个仪表之间的数据传输及上位机数据处理。6.5 软件

采用主流编程组态软件，具有数据处理、筛选及报表功能，具有人机对话界面，能够快速准确解析出初晶温度点，并计算出铝电解所需其他技术指标，如过热度等。

7  试验条件和方法

7.1  试样

7.1.1  称取铝电解质试样（6.3）约50g到熔样坩埚中（由于坩埚尺寸不一时，称样量应满足电解质添装至坩锅体积的2/3处），并对坩埚进行逐一标记，

7.1.2  启动初晶温度自动测定仪，确认设备各项参数正常后点击运行，打开PC控制的初晶温度软件，

7.2  试验参数设置

7.2.1  首先根据试样的个数选中需要启动的炉体（1台或多台均可）；

7.2.2  选中炉体后，可对此对应炉体的四个参数进行设置：炉体温度、上限温度、下限温度、电偶温差；

7.2.3  一般设置：炉温设置为1020℃，热偶偏差设置为0，如有提供热偶偏差的确切数值，请按提供的数

值进行偏差设置，并注意偏差值的正负号；上限温度设置标准应比试验料的实际槽温高20℃为佳，下限温度与上限温度的差值以30℃-50℃为佳；

7.2.4  特殊设置：炉体升温速度控制在15℃～20℃/min，测温探头应尽量插到电解质底部中心位置，炉体降温速度控制在10℃～15℃/min，以保证既有合适的温度停滞期得到初晶温度点，又不能过快导致电解质凝固过快探头无法抽出。

7.3  操作

7.3.1  将添装有电解质的坩锅放入坩锅架中，打开样品舱门，使用工具，将坩锅架连同坩锅一同挂到炉盖下方的坩锅吊架滑块上，并确保坩锅架悬挂到位，无明显晃动；

注：取放坩锅架时，必须使用安全防护工具（尖嘴钳子），谨防烫伤。

7.3.2  坩锅放置完成后，关闭样品舱门，点击触摸屏上，对样品类型及分子比等指标进行编辑，可同时完成多个炉体上面的样品信息的录入并确认，

7.3.3  点击触摸屏上启动测试键，初晶温度测定系统开始测试，每隔1-2S读取一个温度信号，测试完成后，设备将弹出曲线显示界面，可对测定结果进行存储、查询等操作，

7.3.4  测定结束后，应在熔盐凝固之前把热电偶及搅拌棒从熔盐中取出，关闭炉体及主机电源。

8  结果的表述

8.1  典型步冷曲线

依据图（1）温度曲线的停滞期（拐点）（t）：

取出现停滞期（拐点）的三个相差不超过1.0℃的初晶温度的读数，计算出算术平均值，并精确至0.1℃。

9  精密度

通过实验室间试验结果的统计试验，得到本方法的精密度.

9.1  重复性

同一操作者，用同一仪器，在恒定的操作条件下，对同一试样，按照本方法正常而正确地操作获得的两个连续测定结果的差值r应不超过1.0℃。

9.2  再现性

不同操作者，在不同实验室，对同一试样，按照本方法正常而正确地操作获得的两个单独试验结果的差值R应不超过2.0℃。

10  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 本标准编号；

b)  所用仪器的类型、型号；

c)  初晶温度值；

- 试验日期；

- 其他有关试验的说明。

附 录 A

（规范性附录）

铝电解质取样方法

1 范围

规定了使用专门的工具从电解槽中对铝电解质进行取样的方法。

适用于电解铝企业对铝电解质初晶温度、化学成分及其他检测项目的取样。

2 取样工具

选用耐热不锈钢材料的取样勺及试样模，详见下图

3 取样位置

一般在出铝口进行取样，其他情况参照4.5进行操作。

4 取样步骤

4.1取样工具必须事先充分预热，在电解槽打口取样时,操作者应站在侧面,以防电解质液和铝业溅出烫伤。

严禁站在结壳或阳极上打口取样,以防塌落发生危险。所有操作必须放面罩。

4.2 在出铝口打捞碳渣及其他杂质后，用专门的工具确定电解槽铝液水平，防止在取样过程中触及到铝液面。

4.3 取出的试样倒入专门的冷却试样模中，完全冷却后，方可脱模。取出的样品严禁赤手触摸,以防烫伤。

4.4 取样过程中发生阳极效应时,必须立即停止作业,待效应停止，且打捞碳渣后，再继续进行。

4.5若遇到才加过电解质的槽，应去烟道端进行取试样。并且取电解质试料前，要打捞碳渣，避免电解质含碳，影响化验结果；取电解质试料时，要在欠量期间取，同时避免取样口四周氧化铝的流入，避免非法料对电解质氧化铝浓度的干扰；

4.6 取完样后，将炉口整理好，盖好炉门。 将工器具冷却后放回原处。在试料袋上写上槽号、取样位置、电解温度和取样时间。 取样结束。

附 录 B

（资料性附录）

初晶温度测定仪结构

初晶温度自动测定仪主要由炉体、测温探头、数据通讯等部分组成，其结构示意图见图1。

图1  初晶温度自动测定仪结构示意图

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布