ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.3—200X

铝用炭素材料检测方法

第3部分:热导率的测定  比较法

Carbonaceous materials used in the production of aluminium —

Part 3： Determination of the thermal

conductivity using a comparative method

（ISO 12987：2004，Carbonaceous materials for the production

of aluminium — Anodes,cathode blocks,sidewall blocks

and baked ramming pastes — Determination of the thermal

conductivity using a comparative method，MOD）

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

YS

前    言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有26部分：

——第1部分   阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；

——第2部分   阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定；

——第3部分   热导率的测定  比较法；

——第4部分   热膨胀系数的测定；

——第5部分   有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第6部分   开气孔率的测定  液体静力学法；

——第7部分   表观密度的测定  尺寸法；

——第8部分   二甲苯中密度的测定  比重瓶法；

——第9部分   真密度的测定  氦比重计法；

——第10部分  空气渗透率的测定；

——第11部分  空气反应性的测定  质量损失法；

——第12部分  预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法；

——第13部分  杨氏模量的测定  静测法；

——第14部分  抗折强度的测定  三点法；

——第15部分  耐压强度的测定；

——第16部分  微量元素的测定  X射线荧光光谱分析方法；

——第17部分  挥发分的测定；

——第18部分  水分含量的测定；

——第19部分  灰分含量的测定；

——第20部分  硫分的测定；

——第21部分  阴极糊  焙烧膨胀/收缩性的测定；

——第22部分  焙烧程度的测定  等效温度法；

——第23部分  预焙阳极空气反应性的测定  热重法；

——第24部分  预焙阳极二氧化碳反应性的测定  热重法；

——第25部分  无压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第26部分  耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定。

本部分为第3部分。

本部分修改采用了ISO 12987:2004《铝生产用炭素材料 —阳极、阴极炭块、侧部炭块和焙烧后的糊—比较法测定热导率》。为方便对照，在附录A中列出了本部分的章条和对应的ISO 12987:2004章条的对照表。

本部分修改采用ISO 12987:2004时，将其目录、前言、引言和参考文献删除，并根据国内的具体情况增加和修改了一些规定，这些规定用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。这些规定有：

——增加了规范性引用文件；

——未规定恒温循环箱内循环水的流量要求；

——删除了表2；

——增加“最终测定结果为两次测定结果的算术平均值，修约至小数点后两位”。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由     参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铝用炭素材料检测方法

第3部分  热导率的测定  比较法

1  范围

本部分规定了用比较法测定铝用炭素材料20℃～ 60℃间的热导率。

本部分适用于铝用炭素材料热导率的测定。测定范围：2 W/（K·m）～200 W/（K·m）。

本部分也适用于测定石墨电极等其他炭素材料的热导率。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

YS/T 62.1             铝用炭素材料取样方法  第1部分  底部炭块

YS/T 62.2             铝用炭素材料取样方法  第2部分  侧部炭块

YS/T 62.3             铝用炭素材料取样方法  第3部分  预焙阳极

YS/T 62.4             铝用炭素材料取样方法  第4部分  阴极糊

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本部分：

热导率（Thermal Conductivity）

热导率（λ）是材料的一种特性，它通过测定在一个给定的温度区间内（△t）通过高度为h和横截面积为A的物体的热流量(dQ/dt)来计算，如公式（1）。

λ=dQdT⋅1Δt⋅hA  ·····································（1）

式中：

dQdT — 热流量，单位为瓦特（W）；

Δt — 温度差（通过与标准样品的比较而获得），单位为开尔文（K）；

h — 通过物体的高度，单位为米（m）；

A — 物体的横截面积，单位为平方米（m2）；

对圆柱状样品而言：

A =π·d2/4。其中d为试样的直径，单位为米（m）。

4  试剂和材料

4.1  黏结剂：包括凡士林，丙三醇，粘着胶等，用于改善试样与两端的接触。

4.2  校准样品：经设备制造商或国家认可的已校准试样。表1给出了部分经校准的标准样品20℃时的热导率，这些试样的热导率在20℃～100℃范围内与温度基本呈线性关系。

表1  标准样品举例

| 材 料 | 20℃时的热导率 W/( K·m) |
| --- | --- |
| 燧石玻璃 | 1.4 |
| 高合金钢 | 14 |
| 青 铜 | 65 |
| 黄 铜 | 110 |
| 纯度99.9%的铝 | 235 |

5  装置

5.1  典型的测量装置如图1所示，包括下列部分：

——底部：温度可冷却至20℃±0.1℃；

——恒温循环箱：可使水温保持在20℃±0.02℃；

——热电偶；

——电压表；

——顶部：可提供热源，至少可加热至60℃，精度0.1℃；

——液态恒温箱：可使水温保持在40℃±0.02℃；或使顶部温度保持在60℃±0.1℃的电加热装置；

——加压装置：附有万向旋挂器，最小压力5mPa；

——绝缘缸：避免热损失。

5.2  尺寸测量设备：测量误差±1%，精确至0.02mm。

5.3  直尺。

1—底部           2—恒温循环箱      3—热电偶T1      4—热电偶T2         5—绝缘缸       6—试样

7—热电偶T0      8—热流方向        9—顶部          10—施加压力方向     11—电加热装置

图1  设备装配示意图

6   取样和制样

6.1  取样

底部炭块、侧部炭块、预焙阳极分别按照YS/T 62.1、YS/T 62.2、YS/T 62.3的规定取样；阴极糊按照YS/T 62.4的规定取样，然后按照YS/T 63.1的规定焙烧后制取。

6.2  制样

试样应当干燥至恒重。试样的直径为20mm～50mm，高度为5mm～50mm，端面平整度不高于0.05mm。试样的几何尺寸影响本方法的准确性，对于热导率较高的材料，选择稍厚或较小尺寸的试样能得到较准确的测定结果。对于预焙阳极， 选择直径50mm，高度20mm的试样；对于半石墨质阴极炭块、侧部炭块、焙烧后的阴极糊， 选择直径50mm，高度50mm的试样；对于高石墨质阴极炭块、石墨化阴极炭块， 选择直径20mm，高度50mm的试样。

7   测定步骤

7.1  试样尺寸的测量

测量试样的高度（h）和直径(d)。

7.2  校准曲线

固定设备的底部和顶部，加热至操作温度。当顶部和底部的温度稳定在±0.1℃之内时，选择一个或几个与试样具有相同横截面的校准样品，在试样两端涂少量黏结剂，将其置于中心，松开加热设备的底部和顶部，则试样在适当的压力下被固定在顶部和底部中间。当热电偶的读数恒定时记录此时的温差电压。校准曲线（温差电压U与λ⋅Ah的函数）可以通过测量已知热导率和尺寸的不同标准样品的结果来绘出。对任何试样，可由温差电压U计算出dQdT⋅1Δt 的值。

注：如果使用了绝缘缸来测定检测样品，则绘制校准曲线时也应使用该绝缘缸。

7.3  试样的测定

与校准样品具有相同横截面的试样按照7.2的测定程序来进行测定。

8   测定结果的计算

依据公式（1）计算热导率λ，其中的dQdT和△t可由校准曲线求得，最终测定结果为两次测定结果的算术平均值λ，修约至小数点后两位。

9  精密度

9.1  重复性

重复性限r = 0.083λ- 0.72（其中λ两次测定结果的算术平均值），单位为瓦特每开尔文米（W/( K·m)）。

9.1  再现性

再现性限R = 0.124λ + 1.097（其中λ两次测定结果的算术平均值），单位为瓦特每开尔文米（W/( K·m)）。

10  检测报告

检测报告应包括以下内容：

a) 识别试样的所有细节；

b) 本部分编号；

c) 测定时的温度；

d) 结果及所用方法；

e) 在检测过程中出现的异常情况；

f) 本部分不包括的任何操作或可选择的任意操作。

附录A

（资料性附录）

表A.1 本部分章条编号与ISO 12987:2004章条编号对照表

| 本部分章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | —— |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |