YS

YS/T XXXX －XXXX

烧结金属多孔材料  拉伸性能的测定

Sintered metal porous materials — Determination of tensile strength

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、钢铁研究总院。

本标准主要起草人：

烧结金属多孔材料  拉伸性能的测定

- 1  范围

本标准规定了烧结金属多孔材料拉伸性能的检测方法。

本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适宜致密金属材料。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 16825.1  静力单曲试验机的检验  第1部分  拉力和（或）压力试验机  测力系统的检验与校准

GB/T 22066  静力单曲试验机用计算机数据采集系统的评定

- 3  术语和定义

GB/T 228.1中的术语和定义适用于本文件。

4 原理

GB/T 228.1中的原理适用于本文件。

5  试样

5.1 试样形状和尺寸

试样的形状和尺寸参照GB/T 228.1的规定。

5.2 试样取样

5.2.1对力学性能表现各向异性的烧结金属多孔材料（即在面内和厚度方向受力表现出不同的力学行为），须标注受力方向。一般x和y为面内方向，z为厚度方向。

5.2.2采用机加工取样，应保证机加工过程中烧结金属多孔材料的孔结构不变形、孔隙不被污染。

6  试验设备

6.1 试验机

用于拉伸试验的试验机，能够满足静态加载条件，试验机应有足够的刚性，在其压力负荷范围内，不产生失稳。试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1进行校准，其准确度应为0.5级或优于0.5级。

计算机控制拉伸试验机应满足GB/T 22066的规定。

6.2 夹具

选用适宜的试样夹紧装置。通常采用楔型夹头、套环夹头等传递试验机对试样施加的负荷。试样的轴线应与试验机夹头中心重合。

7  试验程序

7.1 试样清洗

用丙酮或其他合适的溶剂，清洗试样上沾的油脂和污物。

7.2 试样尺寸测量

采用相应精度的量具测量试样的相关尺寸。

7.3 拉伸试验

7.3.1 按照GB/T 228.1的规定将样品夹紧于楔形夹具中。

7.3.2拉伸试验速度可根据试验机特点、试样材质和试验目的来确定，但需要保证所测性能的准确性。除有关技术条件或双方协议有特殊要求外，拉伸试验速度规定为10-3mm/s。

7.4数据处理与输出

试验结束后，采用相应的处理软件对数据进行处理，并对所拍摄的图片进行自动分析计算，计算完成后可对视场范围内感兴趣的点、线、面中的应变进行分析，导出相应的视频文件、图像和应力－应变曲线。

8  性能结果计算

8.1伸长率 A

断裂时刻原始标距的总延伸与原始标距之比的百分率，见图2。

8.2弹性模量E

线弹性行为是结构材料的一个重要性能，多孔材料的弹性模量不是其固有的材料参数，而是与材料的结构有关。对于多孔材料，一般采用σ-ε曲线中应力应变呈线性关系时拉伸应力与应变的比值作为弹性模量，见图2。

8.3 屈服强度σs

对于多孔材料，屈服强度很难确定，建议采用的取值方法为：过应变ε=0.2%的点做平行于应力应变呈线性关系段的直线，其与拉伸曲线相交的那一点对应的应力值取为屈服强度，见图2。

8.4抗拉强度σb

试样拉至破坏时应力－应变曲线上所对应的应力值取为抗拉强度，见图2。

说明：

R —— 拉伸应力；

e —— 拉伸应变；

A —— 伸长率；

E —— 弹性模量；

σs —— 屈服强度；

σb —— 抗拉强度。

图2 各性能的结果说明

9  测定性能数值的修约

试验测定的性能结果数值应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，测得的性能结果保留小数点后两位有效数字。

- 10  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）测试结果；

d）本标准未规定的操作；

e）影响测试结果的因素；

f）本标准号。