ICS77.120.99

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.4-201X

代替GB/T10574.4-2003

锡铅焊料化学分析方法

第4部分：铁量的测定

1，10-二氮杂菲分光光度法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders

Part 4：Determination of iron content

1,10-phenanthroline spectrophotometric method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

GB/T 10574-201×《锡铅焊料化学分析方法》分为13部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法

——第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第11部分：磷量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为第4部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T10574.4-2003《锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定》的修订，本标准与GB/T10574.4-2003相比，主要有如下变动：

——分析方法修改为分光光度法；

——测定范围由0.0005%~0.12%修改为0.002%~0.020%；

——增加了重复性和再现性内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位： 北京有色金属研究总院

本部分参加起草单位：云南锡业股份有限责任公司冶炼分公司，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，厦门紫金矿冶技术有限公司

本部分主要起草人：张殿凯，李甜，刘英，徐 华、黄 智、白艳华、米瑞、张园、刘永玉

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.6-1989

——GB/T 10574.4-2003

锡铅焊料化学分析方法

铁量的测定

1，10-二氮杂菲分光光度法

- 范围

本部分规定了锡铅焊料中铁含量的测定方法。

本部分适用于锡铅焊料中铁含量的测定。测定范围：0.0020%～0.020%。

- 方法提要

试料用硝酸、酒石酸和EDTA分解，用EDTA和酒石酸消除锡、铅、锑等的干扰，用硫代硫酸钠掩蔽银。在pH6左右，二价铁与1,10-二氮杂菲生成红色络合物，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

- 试剂

3.1  混合酸：称取200g酒石酸（国药左旋）溶解于500mL水中，加300mL硝酸（1.42g/mL），用水稀释至1000mL，混匀。

3.2  氨水（1+1）。

3.3  乙酸-乙酸钠缓冲溶液：称取200g乙酸钠加入适量水溶解后，加入26mL乙酸（6mol/L），用水稀释至1000mL。

3.4  硫代硫酸钠溶液（10%）。

3.5  盐酸羟胺溶液（100g/L）。

3.6  1,10-二氮杂菲溶液（2.5g/L）：称取2.5g 1,10-二氮杂菲加入10mL无水乙醇溶解后，以水稀释至100mL，混匀，贮存于棕色瓶中。

3.7  EDTA(C10H14N208Na2•2H20)溶液（100 g/L）：称取100g EDTA溶解于500mL水中，用水稀释至1000mL，混匀。

3.8  铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁(wFe>99.9)于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1）溶解，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

3.9  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.8），置于100mL容量瓶中，加2mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铁

- 仪器

分光光度计

5 试样

试样加工成碎屑状。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.25g试样，精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于200mL烧杯中，加10mL EDTA溶液（3.7），10mL混合酸（3.1）盖上表面皿，加热至完全分解，冷却。洗涤表面皿及杯壁，用氨水（3.2）中和至约pH6。

6.4.2加入5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.3），5mL硫代硫酸钠溶液（3.4），2mL盐酸羟胺溶液（3.5），3mL 1,10-二氮杂菲溶液（3.6），将溶液移入50mL容量瓶中，混匀，置于40~50℃水浴中加热10min，取下，冷却至室温，定容。

6.4.3 将待测试液（6.4.2）移入3cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

6.4.4 减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL铁标准溶液（3.9），分别置于一组200mL烧杯中，加入10mL EDTA溶液（3.7）、10mL混合酸（3.1），用氨水（3.2）中和至约pH6，加入5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.3），以下按6.4.2~6.4.4条进行。

6.5.2 减去试剂空白的吸光度，以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的表述

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以%表示，按式（1）计算：

式中：m1—－自工作曲线上查得的铁量，μg；

m0——试料的质量，g。

所得结果保留两位有效数字。

- 8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两次测试结果差的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| w/% | 0.0018 | 0.0043 | 0.011 | 0.021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.00063 | 0.00062 | 0.0011 | 0.00099 |
| 注：重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

- 8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两次测试结果差的绝对值不超过再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%。再现性限(R) 按表2数据采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| w/% | 0.0018 | 0.0043 | 0.011 | 0.021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0007 | 0.0008 | 0.002 | 0.002 |
| 注：再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—试样；

—使用的方法；

—分析结果及其表示；

—与基本分析步骤的差异；

—测定中观察的异常现象；