前    言

GB/T 10574-201×《锡铅焊料化学分析方法》分为13部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法

——第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第11部分：磷量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 10574的第6 部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 10574.6—2003《锡铅焊料化学分析方法  铜量的测定》的修订，本部分与GB/T 10574.6—2003相比，主要技术内容变化如下：

——将5.3.1条中注“如试料中锑量大于25 mg，则在分解试样的同时加入4 mL300 g/L酒石酸溶液（约1 g）”删除；

——将5.3.1条中分离基体样品，改为称样量以2.0 g取代1.0 g，分离基体排锡后定容25 mL容量瓶中测定；

——将5.4.1条中样品及标准溶液的测定介质由原来的10%盐酸介质修改为5%混合酸；

——增加了样品处理类别为分离基体及不分离基体两种，便于操作；

——对文本格式进行了修改；

——增加了重复性和再现性内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位：云南锡业集团有限责任公司、桂林矿产地质研究院。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、湖南有色金属研究院、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

本部分主要起草人：苏爱萍、黄劲松、张联社、吴枊琼、乔小芳、周凌波、方迪、刘春峰、郭杨、

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.7—1989；

——GB/T 10574.6—2003。

锡铅焊料化学分析方法

第6部分：铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

GB/T 10574的本部分规定了锡铅焊料中铜量的测定方法。

本部分适用于锡铅焊料中铜量的测定。测定范围为0.000 50%～0.250%。

2  方法提要

试料经盐酸、稀硝酸分解，用盐酸沉淀分离大部分铅，在盐酸-硝酸混合酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7 nm处，测量铜的吸光度。

当铜含量在0.000 50%～0.003 0%时，经盐酸沉淀除去大部分铅后，在少量硫酸存在下，以盐酸-氢溴酸挥发除去大部分锡，在盐酸-硝酸混合酸介质中进行测定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3  硫酸（ρ1.84 g/mL）。

3.4  氢溴酸（ρ1.48 g/mL）。

3.5  盐酸-氢溴酸混合酸：盐酸+氢溴酸（1+1）。

3.6  盐酸-硝酸混合酸：盐酸+硝酸（3+1），现用现配。

3.7  盐酸(5+95)。

3.8  盐酸(2+98)。

3.9  硝酸(1+1)。

3.10  硝酸(2+3)。

3.11  硫酸(1+1)。

3.12  铜标准贮存溶液：称取0.500 0 g金属铜（wCu≥99.99%）于200 mL烧杯中，加20 mL硝酸（3.9），盖上表皿，微热溶解完全后，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用少量水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，用水移入500 mL容量瓶中，加入25 mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

3.13  铜标准溶液：移取25.00 mL铜标准贮存溶液（3.12）于250 mL容量瓶中，加入12.5 mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg铜。

3.14  铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（3.12）于1 000 mL容量瓶中，加入50 mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg铜。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.025 µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.000 1 g。

表 1  试料量、试液总体积、分取体积及试液测定体积

| 试样处理类别 | 铜质量分数/% | 试样量/g | 试液总体积/mL | 分取体积/mL | 试液测定体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离基体 | 0.000 50～0.003 0 | 2.0 | — | — | 25 |
| 不分离基体 | ＞0.003 0～0.030 0 | 0.5 | — | — | 50 |
|  | ＞0.030 0～0.150 | 0.5 | 50 | 10 | 50 |
|  | ＞0.150～0.250 | 0.5 | 50 | 5 | 50 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  分离基体，铜的质量分数为0.000 50%～0.003 0%

5.4.1.1  将试料（5.1）置于300 mL烧杯中，加入10 mL水，加入20 mL硝酸（3.10），加入0.1 mL～2.0 mL盐酸（3.1）（视试料含锡量，每100 mg锡加入0.1 mL盐酸），盖上表面皿，低温溶解完全后，取下加入3 mL盐酸（3.1），低温加热至微沸，取下冷却，用水洗涤表皿及杯壁，移去表皿，放置15 min。

5.4.1.2  用中速滤纸将滤液过滤于400 mL烧杯中，用水将沉淀及溶液全部转入滤纸上，用盐酸（3.7）吹洗烧杯及沉淀3次～4次。

5.4.1.3  于滤液中加入2 mL硫酸（3.11），摇匀，高温加热蒸至大量白色絮状沉淀析出，取下，于低温加热蒸至溶液呈黄色，沉淀呈细粒状。再高温加热蒸至近干，此时沉淀呈白色，取下，稍冷。

5.4.1.4  沿杯壁加入5 mL盐酸-氢溴酸混合酸（3.5），高温加热蒸至大量沉淀析出，再低温加热蒸至冒硫酸烟，取下，稍冷。再重复此步骤二次，最后一次低温加热蒸至冒硫酸烟，再高温加热蒸发至冒尽硫酸烟，取下，冷却至室温。

5.4.1.5  沿杯壁加入1.2 mL盐酸-硝酸混合酸（3.6），用少量盐酸（3.8）吹洗杯壁，低温加热溶解可溶性盐类。取下，冷却至室温。按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。放置澄清后测定。

5.4.2  不分离基体，铜的质量分数为＞0.003 0%～0.250%

5.4.2.1  将试料（5.1）置于300 mL烧杯中，加入10 mL水，加入20 mL硝酸（3.10），加入0.1 mL～2.0 mL盐酸（3.1）（视试料含锡量，每100 mg锡加入0.1 mL盐酸），盖上表面皿，低温溶解完全后，取下加入3 mL盐酸（3.1），低温加热至微沸，并蒸至体积约为25 mL，取下冷却，用水洗涤表皿及杯壁，移去表皿，按表1要求用盐酸（3.8）移入容量瓶中，稀释至刻度，混匀。放置澄清后测定。

5.4.2.2  按表1要求分取试液于容量瓶中，加入2.5 mL混合酸（3.6），以水稀释至刻度，混匀。放置澄清后测定。

5.4.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7 nm处，与系列标准溶液同时，用水调零，测量空白试液和试料溶液的吸光度。从工作曲线查出相应铜的浓度。

5.5  工作曲线的绘制

5.5.1  移取0 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL铜标准溶液（3.14），置于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸-硝酸混合酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.2  移取1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL铜标准溶液（3.13），置于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸-硝酸混合酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.3  在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

铜含量以铜的质量分数wCu计，数值以％表示，按式（1）计算：

………… (1)

式中：

ρ——从工作曲线上查得试液中铜的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得空白试液中铜的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液测定体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后三位；若铜含量小于0.010％时，表示至小数点后四位；若铜含量小于0.001 0％时，表示至小数点后五位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性

| wcu / % | 0.000 5 | 0.001 8 | 0.003 1 | 0.012 | 0.016 | 0.040 | 0.100 | 0.171 | 0.250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.000 1 | 0.000 1 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.000 9 | 0.000 8 | 0.001 7 | 0.006 0 | 0.007 3 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性

| wcu / % | 0.000 5 | 0.001 8 | 0.003 1 | 0.012 | 0.016 | 0.040 | 0.100 | 0.171 | 0.250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.000 7 | 0.000 1 | 0.000 4 | 0.001 4 | 0.001 2 | 0.003 7 | 0.002 0 | 0.009 6 | 0.009 1 |

8  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容，至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准，GB/T 10574.6-201X；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS77.120.99

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.6-201X

代替GB/T 10574.6－2003

锡铅焊料化学分析方法

第6部分：铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tin- lead solders

Part 6:Determination of copper content

Flame atomic absorption spectrometric method

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施