ICS 25.160.20

H 13

GB/T 10574.12-201X

代替  GB/T 10574.12-2003

中华人民共和国国家标准

201×－××发布

锡铅焊料化学分析方法

第12部分：硫量的测定

高频燃烧红外线吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders—

Part 12：Determination of sulfur content—

High frequency combustion with infrared absorption method

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

201×-××-××实施

（审定稿）

## 前  言

GB/T 10574 《锡铅焊料化学分析方法》共分为14个部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法；

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和澳酸钾滴定法；

——第3部分：秘量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：铁量的测定  1,10-=氮杂菲分光光度法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和碘滴定法；

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法；

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法；

——第10部分：锡量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法；

——第11部分：磷量的测定  磷钒铝杂多酸-结晶紫分光光度法；结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频燃烧红外线吸收光谱法；高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：铜、铁、锡、银、金、砷、锌、铝.秘 .磷  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第14部分：锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定  光电发射光谱法。

本部分为第12部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 10574.12-2003《锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定》的修订，本标准（部分）与GB/T 10574.12-2003相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——测定范围（质量分数）由0.0002%~0.030%调整为0.00010%~0.0030%；

——试料量由0.5 g调整为0.50g和1.0 g；

——助溶剂由锡和锡钨助溶剂变更为铁和钨助溶剂；

——坩埚预处理温度由1100 ℃变更为1350 ℃；

——硫标准由锡铅焊料标准样品或锡标准样品变更为硫标准溶液。

——允许差变更为重复性限和再现性限。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：中国科学院金属研究所、中铝洛阳铜业有限公司、中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中华人民共和国常熟出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.14－1989。

——GB/T 10574.12－2003。

锡铅焊料化学分析方法

第12部分：硫量的测定

高频燃烧红外线吸收光谱法

1  范围

GB/T 10574的本部分规定了高频燃烧红外线吸收法测定锡铅焊料中硫含量的方法。

本部分适用于锡铅焊料中硫含量的测定。测定范围为0.00010%~0.0030%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)   第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

JJG 395  定碳定硫分析仪检定规程

3  方法提要

在助熔剂存在下，试样于高频感应炉的氧气流中加热燃烧，生成的二氧化硫由氧气载至红外线分析器的测量室，二氧化硫吸收某特定波长的红外能，其吸光度与其质量成正比，根据吸光度得出硫质量。

4  试剂和材料

除非另有说明外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的二级水。

4.1  无水高氯酸镁：粒度为0.7 mm~1.2 mm。

4.2  碱石棉：粒状。

4.3  纯钨助熔剂：硫含量小于0.0002%。

4.4  纯铁助溶剂：硫含量小于0.0005%。

4.5  锡囊：容量约0.4 mL。

4.6  硫标准溶液（0.2 mg/mL）：将0.5445 g已于105℃干燥2 h的硫酸钾（含量大于99.9%）溶于水中，转移至500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.7  硫标准溶液（0.02 mg/mL）：移取50mL硫标准溶液（4.5），转移至500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.8  标准物质：与待测样品中硫含量相近的同类型有证标准物质（CRM）或标准物质（RM）。

4.9  氧气：纯度大于99.95 %。

4.10  动力气：氮气、氩气或压缩空气，其杂质(水和油)含量小于0.5 %。

5  仪器

5.1  高频感应红外碳硫分析仪：硫的灵敏度≤0.1 μg/g，分析精度为RSD≤0.5%，并符合JJG 395规定。

5.2  瓷坩埚：硫含量不大于0.0003%，与高频感应红外碳硫分析仪（5.1）相匹配。

使用前，在高温炉中加热至1350℃（1200 ℃）并灼烧4 h，在炉中冷却至近室温，保存于干燥器中。现用现灼烧。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表1  试料量

| 硫量/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| ≤0.0010 | 1.0 |
| ＞0.0010 | 0.50 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  仪器稳定性试验

6.4.1 按附录A确定仪器测量条件，按仪器说明书调节仪器使其处于最佳分析状态。

6.4.2 通氧30 min以上，燃烧几个类似于待测试样的样品调节和稳定仪器。

- 6.5  校准曲线的绘制

6.5.1 移取50μL 、100μL、250μL硫标准溶液（4.7）和50μL、100μL、150μL、200μL硫标准溶液（4.6），分别注入清洗并干燥过的锡囊（4.5）中，在80℃～90℃下烘干，压平折叠，放入铺有0.50 g纯铁助熔剂（4.4）的瓷坩埚（5.2）中，再覆盖3.0 g纯钨助熔剂（4.3）。所得硫标准系列见表2。

表2 硫标准系列的配制

| 硫标准系列号/ μL | 硫质量/mg |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 50μL硫标准溶液（4.7） | 0.0010 |
| 100μL硫标准溶液（4.7） | 0.002 |
| 250μL硫标准溶液（4.7） | 0.0050 |
| 50μL硫标准溶液（4.6） | 0.010 |
| 75μL硫标准溶液（4.6） | 0.015 |
| 100μL硫标准溶液（4.6） | 0.020 |
| 150μL硫标准溶液（4.6） | 0.030 |
| 200μL硫标准溶液（4.6） | 0.040 |

6.5.2  在仪器最佳测量条件下, 按硫质量由低至高的顺序测量硫标准系列的吸光度。以硫质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。

- 6.6  测定

6.6.1 每次测量前，至少用两个硫标准（6.5.1）进行校准曲线漂移校正。

6.6.2 将试料（6.1）置于铺有0.50 g纯铁助溶剂（4.4）的瓷坩埚(5.2)中，再覆盖3.0 g 纯钨助熔剂（4.3）。在仪器最佳测量条件下测量硫的吸光度，从校准曲线上查出对应的硫质量。

6.7 验证试验

随同试料分析与被测样品中硫含量相近的同类型标准物质（4.8）。

- 7  结果的计算

硫含量以质量分数w计，数值以%表示，按式（1）计算：

ws=(m1−m0)×10−3m100

……………………………（1）

式中：

m1 —自校准曲线上查得的试料中硫的质量，单位为毫克（mg）；

m0 —自校准曲线上查得的空白试验所得硫的质量，单位为毫克（mg）；

m — 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

8  精密度

由6个实验室对5个水平的试样按照GB/T 6379.2规定进行方法精密度试验，其结果见表3。

表3  方法精密度

| ws /% | r/% |  | R/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00010～0.0030 |  | r=0.181m+0.00003 | R=230m-0.000006 |
| 注： m—为两次测定结果的平均值； r—实验室内允许差（重复性限）； R—实验室间允许差（再现性限）。 |  |  |  |

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

仪器测量条件

A.1  高频感应炉功率

不小于2.2 kW。

A.2  氧气

氧气流量：3.0 L/min。

A.3  动力气

动力气流量：1.0 L /1次分析。

A.4  吹扫时间

一般为10 s。

A.5  分析延迟时间

一般为20 s。

A.6  分析时间

一般为60 s。

A.7  比较器水平

一般为2 %。

___________________________