ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.6-201X

代替GB/T 12690.6-2003

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法

第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法

Chemical analysis methods for non-rare earth impurity of

rare earth metals and their oxides—

Part 6: Determination of iron content—

Kslium thiocyanate,1,10-Phenanthroline spectrophotometric method

（送审稿）

201×-×-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

- GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》共分为18个部分：

- ――第1部分： 碳、硫量的测定  高频-红外吸收法；

- ――第2部分： 稀土氧化物中灼减量的测定  重量法；

- ――第3部分： 稀土氧化物中水分量的测定  重量法；

- ――第4部分： 氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

- ――第5部分： 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

- 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定  电感耦合等离子体质谱法；

- ――第6部分： 铁量的测定  硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法；

- ――第7部分： 硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ――第8部分： 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ――第9部分： 氯量的测定  硝酸银比浊法；

- ――第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

- ――第11部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ――第12部分：钍量的测定；

- ――第13部分：钼、钨量的测定；

- ――第14部分：钛量的测定；

- ――第15部分：钙量的测定；

- ――第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法；

- ――第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

- ――第18部分：锆量的测定。

- 本部分为第6部分。

- 本部分代替GB/T 12690.6-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法铁量的测定 硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法》。本部分与GB/T 12690.6-2003相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了试样预热条件，由900℃预干燥1h变为在干燥箱内105℃烘1h。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：江阴加华新材料资源有限公司。

本部分参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院、赣州晨光稀土新材料股份有限公司。

本部分主要起草人：姚京璧、朱红春、郑杏琴、温斌、陈燕、于亚辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

－－GB/T 12690.6-2003。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

铁量的测定  硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法

1 范围

本部分规定了稀土金属及其氧化物中铁含量的测定方法。

本部分适用于稀土金属及其氧化物中铁含量的测定。测定范围：0.0001%～0.0050%

2 方法提要

试样用盐酸或硝酸溶解，在微酸性介质中，铁与硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲形成紫红色三元络合物，用甲基异丁基酮萃取该络合物，于分光光度计波长520 nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1 盐酸（1+1），优级纯。

3.2 硝酸（1+1），优级纯。

3.3 过氧化氢（30%）。

3.4 甲基异丁基酮。

3.5 硫氰酸钾溶液（500g/L）。

3.6 1,10-二氮杂菲乙醇溶液（2.5g/L）:称取0.25g1,10-二氮杂菲溶解于100mL乙醇中。

3.7铁标准贮存溶液：100μg/mL（由中国计量科学研究院提供）。

3.8铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.7）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1μg铁。

4仪器

分光光度计。

5 试料

5.1  试样在干燥箱内于105℃烘1h,并置于干燥器中冷却至室温备用。

5.2  金属试样需去掉表面氧化层，取样后立即称样。

6 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试料（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

表1

| 铁含量/% | 试料/g | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL | 补加盐酸（2.2.1）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001~0.0005 | 1.0000 | / | 全量 | 0 |
| >0.0005~0.0025 | 1.0000 | 100.00 | 20.00 | 2 |
| >0.0025~0.0050 | 0.5000 | 100.00 | 20.00 | 2 |

6.4.1  按表1将（除氧化铈外）的试料置于100mL烧杯中 ，加5mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1将（氧化铈）试料置于100mL烧杯中，加5mL硝酸（3.2），滴加过氧化氢（3.3），低温加热至溶解完全并篜至溶液呈黄色，不再有小气泡出现。冷却至室温，按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  移取适量溶液于60mL分液漏斗中，按表1补加盐酸，混匀。加2mL硫氰酸钾溶液（3.5），2mL1,10-二氮杂菲乙醇溶液(3.6),混匀。加5mL甲基异丁基酮（3.4），震荡1min,静止分层，弃去水相。

6.4.4 移取部分有机相溶液于1cm比色皿中，以试料空白为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得铁含量。

6.5  工作曲线的绘制

移取0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL铁标准溶液（3.8）分别置于一组60mL分液漏斗中，以水稀释至约20mL。加2mL盐酸（3.1），混匀。以下按实验方法6.4.3和6.4.4进行。以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7   分析结果的计算

7.1 按式（1）计算试料中铁的质量分数，数值以%表示：

w(Fe)=m1×V×10−6m×V1×100  ………………………………………………(1)

式中：

m1－从工作曲线上查得的铁量，单位为微克，μg;

V－试液总体积，单位为毫升，mL;

V1－移取试液体积，单位为毫升，mL;

m－试料的质量，单位为克，g。

7.2 按式（2）计算试料中氧化铁的质量分数，数值以%表示：

w(Fe2O3)=w(Fe)×1.43      ……………………………………………(2)

式中：

w(Fe)－由7.1条求得铁的质量分数，%

1.430 －由铁量换算成三氧化二铁量的系数。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 铁量质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.00014 | 0.00005 |
| 0.00087 | 0.0001 |
| 0.0017 | 0.0002 |
| 0.0028 | 0.0003 |
| 0.0045 | 0.0004 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表3所列允许差

表3

| 灼减量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0001～0.0005 | 0.0001 |
| ≥0.0005～0.0015 | 0.0002 |
| ≥0.0015～0.0025 | 0.0003 |
| ≥0.0025～0.0035 | 0.0004 |
| ≥0.0035～0.0050 | 0.0005 |

9   质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。