ICS

H：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××-201×

铝渣化学分析方法 第4部分：硅、镁、钙含量的测定方法 电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis method of aluminum Part 4: Determination method of silicon, magnesium, calcium in aluminum slag Inductively coupled plasma spectroscopy

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，同时以铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序，制定本标准。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心负责起草。

本标准由山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院、、山东南山科学技术研究院、、宁夏能源铝业宁东公司、云南云铝涌鑫铝业有限公司等负责起草。

本标准主要起草人：

铝渣化学分析方法 第4部分：硅、镁、钙含量的测定方法 电感耦合等离子体发射光谱法

- 1 范围

本标准规定了铝渣中硅、钙、镁含量电感耦合等离子体发射光谱测定方法。

本标准方法适用于铝电解过程中产生的铝渣中硅、钙、镁含量电感耦合等离子体发射光谱法的测定。测定范围见表1.

表1 元素及测定范围

| 分析元素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Si |  |
| Ca |  |
| Mg |  |

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水的规格和试验方法

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

JJG 015 电感耦合等离子体原子发射光谱仪检定规程

- 3 原理

试料经灼烧、碱熔融、酸浸取后，将所得液稀释定容，用ICP光谱仪测量溶液中待测元素的光谱强度，根据标准溶液制作的校准曲线计算出元素最终含量。

- 4 试剂

除另有说明外，所用试剂均为优质纯，水为GB/T 6682中二级水。

- 4.1 氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

- 4.2 氢氧化钠（AR）

- 4.3 过氧化钠（ρ1.75g/mL）。

4.4 盐酸（1+1）。

- 4.5 混合熔剂：碳酸锂和硼酸按（2+1）配置，混合研匀后备用。

4.6 盐酸（1+2）。

- 4.7标准储备液（1000mg/L）：用高纯氧化物或盐制备标准储备液，也可使用有证标准溶液。

- 4.8

- 5 仪器

5.1电感耦合等离子体发射光谱仪，仪器性能应符合JJG 015《电感耦合等离子体原子发射光谱仪检定规程》的要求。工作条件见附录A。

5.2 分析天平：感量0.1mg。

5.3 电热板：温度可调。

5.4 马弗炉：带有控温装置，能控温至（950±10）℃。

5.5 单标线容量瓶：100ml，符合GB/T 12806的规定。

5.6 単标线吸量管：符合 GB/T 12808的规定。

5.7 铂坩埚：30ml。

- 6 试样的制备

试样粒度小于***，取约5g样品摊开在称量盒中在105℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

- 分析步骤

- 7.1试样量

称取0.2g试样(6)，精确至0.1mg。独立的进行至少两次测定，结果取其平均值。

- 7.2空白试验

除不加待测试样外，其它均按照7.3步骤规定的试样处理方法进行空白试验。

- 7.3测定

- 7.3.1试料的处理

- 将试料（7.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加几滴水湿润，加入5～10mL氢氟酸（4.1）、5～10mL王水（4.2）、5mL高氯酸（4.3），加盖，低温微沸30min，揭盖并用少许水冲洗盖子，继续在电热板上至高氯酸白烟冒尽，取下冷却，加入10mL盐酸（4.4），加盖，温热溶解盐类。冷却至室温后，定容在100ml 容量瓶中，混匀后待测。随同试样作空白。

注：如有残渣不溶，并影响分析结果时，则可将残渣过滤、洗涤、灼烧，加0.3g混合试剂（4.5），于950℃熔融15min，用5ml盐酸（4.6）浸取，并合并于滤液中，冷却后移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 7.3.2仪器工作条件

- 仪器的工作条件参见附录A

7.3.3工作曲线的绘制

按照仪器操作指南，使用4.9配制的混合标准溶液。以元素含量为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7.3.4 试料溶液的测定

按照7.3.2设定的仪器工作条件，测定空白溶液和试料溶液中各被测元素的的光谱强度，从工作曲线上（7.3.3）计算出各被测元素的浓度。

8分析结果的计算

8.1 计算公式

按（1）式计算各被测元素的含量：

ω=(m1−m0)×V×10−3mS×100

式中：ω—被测组分的质量分数，数值以%表示；

m1－从工作曲线上查得的某被测元素的量，单位为毫克（mg）；

m0－从工作曲线上查得空白试验的元素量，单位为毫克（mg）；

V－试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ms－试料的质量，单位为克（g）。

9 方法精密度

附录A

(资料性附录)

仪器工作条件

表A.1 仪器参考工作条件

| 输出功率 /（W） | 载气流速 /（L/min） | 辅助气流速 /（L/min） | 雾化气流速／（L/min） | 溶液提升量（ml/min） | 积分时间 /S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | >260nm | <260nm |
| 1150 | 1.0 | 0.25 | 0.65 | 1.5 | 5 | 10 |

表A.2 分析谱线参考波长

| 元素 | Ni | Co | Mg | AL | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长（nm） | 231.604 | 228.616 | 383.829 | 308.22 | 213.618 |

注：上述是典型的工作条件分析谱线，可根据不同仪器特性，对给定的工作条件及分析谱线作适当调整，以获得最佳结果。