ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

铂化学分析方法

钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、

铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of platinum-

Determanation of palladium，rhodium，iridium，ruthenium，gold，siliver，aluminium，bismuth，chromium，copper，iron，nickel，lead，magnesium，manganese，tin，zinc，silicon content-

Inductivety coupled plasma mass spectrometry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、金川集团有限公司、广州有色院、南京市产品质量监督检验院、紫金矿冶集团。

本标准主要起草人：李光俐、何姣、方卫、朱武勋、方海燕、孙祺、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

铂化学分析方法

钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、

铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体质谱法

- 1  范围

本标准规定了纯铂中钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定方法。

本标准适用于纯铂中钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量测定。测定范围：各元素测定范围见表1。

表1   各元素测定范围

| 元素 | 测定范围 ∕ % | 元素 | 测定范围 ∕ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd | 0.000020～0.0040 | Cu | 0.000020～0.0040 |
| Rh | 0.000020～0.0040 | Fe | 0.000020～0.0040 |
| Ir | 0.000020～0.0040 | Ni | 0.000020～0.0040 |
| Ru | 0.000020～0.0040 | Pb | 0.000020～0.0040 |
| Au | 0.000050～0.0040 | Mg | 0.000050～0.0040 |
| Ag | 0.000020～0.0040 | Mn | 0.000020～0.0040 |
| Al | 0.000050～0.0040 | Sn | 0.000020～0.0040 |
| Bi | 0.000020～0.0040 | Zn | 0.000050～0.0040 |
| Cr | 0.000020～0.0040 | Si | 0.00050～0.0040 |

- 2  方法原理

试料以盐酸-硝酸溶解，铬、铁、硅以钇为内标，在反应池（DRC）工作模式下测定其同位素的信号强度；钯、铑、钌、银、铝、铋、铜、镍、铅、镁、锰、锌以钇为内标，在正常工作模式下测定其同位素的信号强度；铱、锡以铟为内标，在正常工作模式下测定其同位素的信号强度；金以铼为内标，在反应池（DRC）模式及等效扣减下测定其同位素的信号强度。

- 试剂

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率≥18MΩ．Cm的二次水；标准溶液、试剂溶液贮存于塑料瓶中。

3.1 氢氧化钾，优级纯。

3.2 硝酸（ρ1.42g/mL），MOS级。

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL），经平衡法提纯。

3.4 过氧化氢（30%，v/v），优级纯。

3.5盐酸(1+1)

3.6 银标准贮存溶液：称取0.100 0g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

3.7 钯标准贮存溶液：称取0.100 0g金属钯（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钯。

3.8 铑标准贮存溶液：称取0.100 0 g铑粉[已通氢气还原（质量分数≥99.99%）]，置于50 mL玻璃管中，加入8 mL盐酸（3.3），2 mL过氧化氢（3.4），封管。在150℃下溶解48 h，冷却、开管。将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL含1.0 mg铑。

3.9 铱标准贮存溶液：称取0.100 0 g铱粉[已通氢气还原（质量分数≥99.99%）]，置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用乙炔火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg铱。

3.10 钌标准贮存溶液：称取0.100 0 g钌粉[已通氢气还原（质量分数≥99.99%）]，置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用乙炔火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于钢管（两头开口）中，再置于烘箱中升温至150℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钌。

3.11 铜标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

3.12 铋标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铋（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2）,低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铋。

3.13 锰标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锰（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰。

3.14 铁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

3.15 镍标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍。

3.16 铬标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铬（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铬。

3.17铅标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（3.3），低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

3.18 锡标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锡（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），0.3mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锡。

3.19 镁标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镁（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁。

3.20 铝标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铝（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铝。

3.21 金标准贮存溶液：称取0.100 0g金属金（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金。

3.22 锌标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

3.23 硅标准贮存溶液：称取0.100 0g单质硅（质量分数≥99.99%），置于30mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾（3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 硅。

3.24 钇标准贮存溶液：称取0.127 0g三氧化二钇（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钇。

3.25 铟标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铟（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铟。

3.26 铼标准贮存溶液：称取0.100 0g金属铼（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铼。

3.27 混合标准溶液A:分别移取1.00 mL标准贮存溶液（3.6～3.18），置于1 000mL容量瓶中，加入50mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0µg钯、铑、铱、钌、银、铋、铬、铜、铁、镍、铅、锰、锡。

3.28混合标准溶液B:移取5.00 mL混合标准溶液A（3.27），置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50 ng钯、铑、铱、钌、银、铋、铬、铜、铁、镍、铅、锰、锡。

3.29 混合标准溶液C:分别移取1.00 mL标准贮存溶液（3.19～3.22），置于1 000mL容量瓶中，加入50mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0µg镁、铝、金、锌。

3.30 混合标准溶液D:移取10.00 mL混合标准溶液C（3.29），置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含100 ng镁、铝、金、锌。

3.31 硅标准溶液E:移取1.00 mL硅标准贮存溶液（3.23），置于1 000mL容量瓶中，加入50mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0µg硅。

3.32 混合内标溶液:分别移取1.00 mL标准贮存溶液（3.24～3.26）于1 000mL容量瓶中，加入50mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0µg钇、铟、铼。

3.33 铂等效溶液：称取0.100 0g高纯铂（质量分数≥99.999%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入3mL盐酸（3.3），1mL混合内标溶液（3.32），用水稀释至刻度。混匀。此溶液铂的质量浓度为1.0mg/mL。

- 4 仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

  - 推荐的同位素质量数参见附录A表A.1。

4.2 工作曲线的线性

工作曲线的线性相关系数≥0.999

4.3  测定下限

仪器的测定下限应不大于表2中所列数据。

表 2 仪器的测定下限

| 元素 | Pd | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al | Bi | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定下限∕（ng/mL） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 元素 | Cu | Fe | Ni | Pb | Mg | Mn | Si | Sn | Zn |
| 测定下限∕（ng/mL） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 |

- 5 试样

试样（钻屑或薄片）加工成碎屑，用丙酮去除油污，用水洗净、烘干、混匀。粉末样直接称取。

- 6 分析步骤

- 6.1 试料

称取0.10 g试样，精确至0.000 1 g。

- 6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4 试料处理

将试料（6.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3 mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解，取下冷却至室温。移入100mL塑料容量瓶中，加入4mL盐酸﹙3.3﹚。用水稀释至刻度。混匀。

- 6.5 工作曲线溶液的制备

在一组 100 mL 塑料容量瓶中，加入1 mL混合内标溶液（3.32）,5 mL盐酸（3.3），按表3加入被测元素的标准溶液，用水稀释至刻度，混匀。

表3  工作曲线溶液

| 工作曲线溶液 | 混合标准溶液及硅标准溶液加入体积/ mL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合标准溶液B（3.28） | 混合标准溶液A（3.27） | 混合标准溶 液D（3. 30） | 混合标准溶 液C（329） | 硅标准溶液 E（3.31） |
| 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 1 | 0.40 | — | 0.50 | — | 0.50 |
| 2 | 2.00 | — | 1.00 | — | 1.00 |
| 3 | 10.00 | — | 5.00 | — | 2.00 |
| 4 | — | 1.00 | — | 1.00 | 3.00 |
| 5 | — | 2.00 | — | 2.00 | 4.00 |
| 6 | — | 3.00 | — | 3.00 | — |
| 7 | — | 4.00 | — | 4.00 | — |

6.6  测定

6.6.1 开启电感耦合等离子体质谱仪，设定仪器参数，使仪器性能满足4.2～4.3的要求。

铬、铁、硅以钇为内标，在反应池（DRC）工作模式下测定其同位素的信号强度；钯、铑、钌、银、铝、铋、铜、镍、铅、镁、锰、锌以钇为内标，在正常工作模式下测定其同位素的信号强度；铱、锡以铟为内标，在正常工作模式下测定其同位素的信号强度；金以铼为内标，在反应池（DRC）模式及等效扣减下测定其同位素的信号强度。

6.6.2 按内标法测定标准溶液和待测溶液的信号强度。由仪器自动给出试液的浓度。

7  分析结果的计算与表述

- 按式（1）计算待测元素的质量分数w(X) ，数值以%表示：

w(X)＝(ρ2−ρ1)×V×109m0×100…………………………………………(1)

式中：

w(X) ――分别为钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅的质量分数，%；

ρ2――自工作曲线上查得试料中杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL)；

ρ1――自工作曲线上查得空白试料的杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL)；

V――测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0――试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

- 8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4采用线性內插法获得。

表 4  重复性限

| Pd | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 04 | 0.000 08 | 0.000 10 |
| Rh | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 01 | 0.000 05 | 0.000 07 | 0.000 10 |
| Ir | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 01 | 0.000 05 | 0.000 07 | 0.000 1 |
| Ru | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 01 | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 2 |
| Au | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 03 | 0.000 05 | 0.000 11 | 0.000 2 |
| Ag | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 04 | 0.000 08 | 0.000 18 |
| Al | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 01 | 0.000 03 | 0.000 07 | 0.000 1 |
| Bi | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 03 | 0.000 18 | 0.000 3 |
| Cr | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 08 | 0.000 1 | 0.000 3 |
| Cu | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 04 | 0.000 08 | 0.000 2 |
| Fe | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 08 | 0.000 2 |
| Ni | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 01 | 0.000 03 | 0.000 1 | 0.000 2 |
| Pb | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 08 | 0.000 1 | 0.000 2 |
| Mg | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 09 | 0.000 15 | 0.000 3 |
| Mn | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 2 |
| Si | 质量分数/% | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.002 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 1 | 0.000 15 | 0.000 2 | 0.000 4 |
| Sn | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 06 | 0.000 1 | 0.000 2 |
| Zn | 质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 50 | 0.001 0 | 0.004 0 |
|  | r/% | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 2 |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5  允许差

| 元素 | 质量分数 /% | 允许差 /% |
| --- | --- | --- |
| Pd、Rh、Ir、Ru、Ag、Bi、Cr、Cu、Fe、Ni、Pb、Mn、Sn | 0.000 02～0.000 05 | 0.000 02 |
|  | ＞0.000 05～0.000 10 | 0.000 03 |
|  | ＞0.000 10～0.000 50 | 0.000 08 |
|  | ＞0.000 50～0.002 0 | 0.000 2 |
|  | ＞0.002 0～0.004 0 | 0.000 4 |
| Al、Mg、Zn、Au | 0.000 05～0.000 10 | 0.000 04 |
|  | ＞0.000 10～0.000 50 | 0.000 1 |
|  | ＞0.000 50～0.001 0 | 0.000 2 |
|  | ＞0.001 0～0.002 0 | 0.000 3 |
|  | ＞0.002 0～0.004 0 | 0.000 4 |
| - Si | 0.000 5～0.001 0 | - 0.000 3 |
|  | ＞0.00 10～0.002 0 | - 0.000 4 |
|  | ＞0.002 0～0.004 0 | - 0.000 5 |

- 9 试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

(资料性附录)

仪器参数和内标组划分

A.1 仪器工作参数

使用美国PerkinElmer公司的NexloNTM 300D型电感耦合等离子体质谱仪1) ,其测定钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌和硅的质量数如表A.1。

表 A.1

| 元素 | Pd | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al | Bi | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量数 | 106 | 103 | 191 | 102 | 197 | 107 | 27 | 209 | 52 |
| 元素 | Cu | Fe | Ni | Pb | Mg | Mn | Si | Sn | Zn |
| 质量数 | 63 | 56 | 60 | 208 | 24 | 55 | 28 | 118 | 66 |

注：上述各元素的分析谱线针对美国PerkinElmer公司的NexloNTM 300D型电感耦合等离子体质谱仪，供使用单位选择各元素的质量数时参考。

A.2 仪器优化参数

仪器经优化后，其灵敏度、双电荷离子、氧化物及背景精密度应满足测定需要。以下为1ng/mL标准溶液的测定参考值，供仪器优化时参考：

灵敏度：Be9＞2 000  cps；

Mg24＞15 000 cps；

In115＞40 000 cps；

U238＞30 000 cps；

双电荷离子：Ce++(70)/ce(140)≤0.03；

氧化物: CeO(156)/Ce(140) ≤0.025；

背景220：RSD≤1。

A.3 内标组划分

采用89Y、 115In及187Re三种元素作为内标元素，它们分别校正的元素为：

Y内标：Pd、Rh、Ru、Ag、Al、Bi、Cr、Cu、Fe、Ni、Pb、Mg、Mn、Si、Zn；

In内标：Sn、Ir；

Re内标：Au。

——————————

1）给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不表示对该产品的认可。如果其他等效产品有相同的效果，则可使用这些等效产品。