金锡合金化学分析方法 第2部分：锡量的测定 氟化物析出EDTA络合滴定法

实验报告

（讨论稿）

二O一五年三月

金锡合金化学分析方法

第2部分：锡量的测定

氟化物析出EDTA络合滴定法

1．前言

金锡合金具有强度高，抗氧化性能好，抗热疲劳和蠕变性能优良，熔点低，流动性好等特点，使其成为光电子封装的最佳焊料，随着光电子器件的快速发展，对金锡焊料的需求也越来越大。银合金中常量锡的测定采用容量法，文献[1、2]用加入氟化物的方法测定锡量；文献[3]用差减的方法测得锡量；复杂物料中锡的测定用碘酸钾滴定[4]。银合金中锡量的测定，我国已有行标[1]，标准适用于AgCuSn合金中锡含量的测定，测定范围为15%～25%；锡铅焊料中锡量的测定【5】采用的是碘化钾滴定法，测定范围为0.40%~97.0%.；锡酸钠中锡量的测定【6】采用的是碘化钾滴定法，测定范围为35.00％～44.00％；二氧化锡中二氧化锡量的测定【7】采用的是碘化钾滴定法，测定范围为>95％；锡精矿、钨精矿中锡量的测定【8、9】也采用的是碘化钾滴定法。碘化钾滴定锡量的方法是一氧化还原的分析方法，在含金合金中不适用。金合金中常量锡的测定国内尚未见报道。在络合测定方法中金的存在影响锡量的测定，因此需要分离金。我们用亚硫酸还原金为金属金，消除金的干扰，采用氟化物容量分析法测定锡量。实验结果表明，所拟定的分析方法适用于金锡合金中15%～95%锡量的测定。本方法的准确度及精密度均能满足要求。本方法选择性好、易于掌握、操作简便。

2. 实验部分

2.1 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水或相当纯度的水。

2.1.1 六次甲基四胺。

2.1.2 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

2.1.3 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

2.1.4 亚硫酸（ρ1.03 g/mL）。

2.1.5 盐酸溶液（1+1）。

2.1.6 盐酸溶液（1+4）。

2.1.7 盐酸溶液（2+98）。

2.1.8 混合酸：4单位体积的盐酸（3.2）与1单位体积的硝酸（3.3）相混合。用时现配。

2.1.9乙二胺四乙酸二钠[Na2EDTA·2H2O(简写作EDTA)]溶液（0.026 mol/L）。

2.1.10  氟化铵溶液（100 g/L）。

2.1.11 锡标准溶液：称取1.00 g金属锡(质量分数不小于99.99 %)，精确至0.0001 g，置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（2.1.2），盖上表面皿，低温加热至完全溶解。冷却后，用盐酸（2.1.6）冲洗表面皿及烧杯壁，移入已盛有约500mL盐酸（2.1.6）的1000mL容量瓶中并用盐酸（2.1.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

2.1.12二甲酚橙溶液（2 g/L）。

2.1.13硝酸锌标准滴定溶液[c（Zn2+）=0.008 mol/L]。

2.1.13.1 配制：

称取4.760 g硝酸锌，于250 mL烧杯中，加100 mL水溶解，转入2000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

2.1.13.2 标定：标定与试料的滴定平行进行。

移取10.00 mL锡标准溶液三份分别置于250 mL烧杯中，加入10 mLEDTA溶液，摇匀，边摇动边加水至100 mL，盖上表面皿，置于电炉上加热至微沸，加入3 mL亚硫酸，微沸约20 min，取下，冷却后，用水冲洗表面皿及烧杯壁，再缓慢加水至100 mL。用六次甲基四胺调pH 5.8，加入4滴二甲酚橙溶液，用锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点，不记数。

向溶液中加入20 mL氟化铵溶液，盖上表面皿，在电炉上加热至40℃～60℃，取下放置15 min，用水冲洗表面皿及烧杯壁，用盐酸（2.1.5）调至pH 5.8，用硝酸锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点。

平行标定三份，所消耗的硝酸锌标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05mL，取其平均值。

按式（1）计算硝酸锌标准滴定溶液的实际浓度：

………………（1）

式中：

c——硝酸锌标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

c0——锡标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取锡标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时，滴定锡标准溶液所消耗硝酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

118.69——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

2.2 实验方法

移取10.00 mL锡标准溶液于250mL烧杯中，加入10 mLEDTA溶液，摇匀，边摇动边加水至100 mL，盖上表面皿，置于电炉上加热至微沸，加入3mL亚硫酸，微沸约20 min，取下，冷却。用六次甲基四胺调至pH 5.8，加入4滴二甲酚橙溶液，用锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点，不记数。

向试液中加入20 mL氟化铵溶液，盖上表面皿，在电炉上加热至40℃～60℃，取下放置15 min，用水冲洗表面皿及烧杯壁，用盐酸（2.1.5）调至pH5.8，用硝酸锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点。

3. 结果与讨论

3.1 选择调节pH的试剂

实验中锡量为10.16 mg，采用六次甲基四胺或氨水（1+1）来调节pH值，结果见表1、表2。

表1 六次甲基四胺调pH的试验

| PH | 终点溶液情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 终点稍敏锐 溶液较清亮 | 10.11 | 0.05 | -0.49 |
| 5.5 | 终点敏锐 溶液清亮 | 10.17 | 0.01 | +0.10 |
| 5.8 | 终点敏锐 溶液清亮 | 10.17 | 0.01 | +0.10 |
| 6.0 | 终点敏锐 溶液清亮 | 10.16 | 0 | 0 |
| 6.2 | 终点微返 溶液清亮 | 10.20 | 0.04 | +0.39 |
| 6.5 | 终点微返 溶液较清亮 | 10.23 | 0.07 | -0.69 |

表2 氨水（1+1）调pH的试验

| PH | 终点溶液情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 终点较敏锐 溶液清亮 | 10.09 | 0.07 | -0.69 |
| 5.5 | 终点较敏锐 溶液清亮 | 10.13 | 0.03 | -0.30 |
| 5.8 | 终点较敏锐 溶液清亮 | 10.14 | 0.02 | -0.20 |
| 6.0 | 终点微返 溶液清亮 | 10.18 | 0.02 | +0.20 |
| 6.2 | 终点微返 溶液清亮，多搅动逐渐变混浊。 | 10.01 | 0.15 | -1.48 |
| 6.5 | 终点不敏锐 溶液逐渐变混浊 | — | — | — |
| 注 | 氨水（1+1）需慢慢加入，稍有不慎溶液即变混浊。 |

锡在酸度低的溶液中较容易水解，虽在实验中采用先加入EDTA络合锡，但在用氨水（1+1）调pH时比用六次甲基四胺容易发生水解。固选用六次甲基四胺调节pH。

3.2  测定终点PH的影响

取10.16 mg的锡量，调节溶液的pH值为5.0～6.8，进行实验，结果见表3。

表3 pH的影响

| PH | 终点颜色变化 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 黄逐渐变红 终点稍敏锐 | 10.20 | 0.04 | +0.39 |
| 5.5 | 黄→红 终点敏锐 | 10.18 | 0.02 | +0.20 |
| 5.8 | 黄→红 终点敏锐 | 10.16 | 0 | 0 |
| 6.0 | 黄→红 终点微返 | 10.16 | 0 | 0 |
| 6.2 | 黄→红 终点微返 | 10.18 | 0.02 | +0.20 |
| 6.5 | 黄逐渐变红 终点返 | 10.11 | 0.05 | -0.49 |
| 6.8 | 溶液微浑浊 | — | — | — |

溶液在pH5.5～6.2时可以准确测定锡含量。选定在pH5.8进行终点观测。

3.3 硝酸、盐酸量的影响

实验中锡量为10.16 mg并含约2mL盐酸，蒸小体积后进行试验，加入一定量的硝酸、盐酸量，Sn的测定结果见表4、表5。

表4  硝酸量试验

| 硝酸量(mL) | 加入EDTA，再慢慢加入 100mL水后溶液的情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 终点测定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 溶液清亮 | 10.26 10.24 | 0.12 0.15 | 终点不敏锐 |
| 4 | 溶液清亮 | 10.20 10.18 | 0.04 0.02 | 终点不敏锐 |
| 3 | 溶液清亮 | 10.16 10.16 | 0 0 | 终点敏锐 |
| 2 | 溶液清亮 | 10.10 10.12 | 0.02 0.02 | 终点敏锐 |
| 1 | 溶液微浑浊 | — | — | 终点不敏锐 |
| 近干 | 溶液浑浊 | — | — |  |

表5 盐酸量试验

| 盐酸量(mL) | 加入EDTA，再慢慢加入 100mL水后溶液的情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 终点测定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 溶液清亮 | 10.18 10.16 | 0.02 0 | 终点敏锐 |
| 5 | 溶液清亮 | 10.18 10.18 | 0.02 0.02 | 终点敏锐 |
| 4 | 溶液清亮 | 10.16 10.16 | 0 0 | 终点敏锐 |
| 3 | 溶液清亮 | 10.16 10.16 | 0 0 | 终点敏锐 |
| 2 | 溶液清亮 | 10.14 10.14 | 0.02 0.02 | 终点敏锐 |
| 1 | 溶液微浑浊 | — | — | 终点不敏锐 |
| 近干 | 溶液浑浊 | — | — |  |

表6  盐酸、硝酸共存试验

| 盐酸量(mL) | 硝酸量(mL) | 加入EDTA，再慢慢加入 100mL水后溶液的情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) | 终点测定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 溶液清亮 | 10.14 10.16 | 0.02 0 | 终点敏锐 |
| 2 | 1 | 溶液清亮 | 10.16 10.16 | 0 0 | 终点敏锐 |
| 4 | 1 | 溶液清亮 | 10.16 10.18 | 0 0.02 | 终点敏锐 |
| 8 | 2 | 溶液清亮 | 10.16 10.16 | 0 0 | 终点敏锐 |
| 10 | 2 | 溶液清亮 | 10.18 10.18 | 0.02 0.02 | 终点敏锐 |

因我们溶解试样时加入了盐酸和硝酸的混合酸，若减少到一定酸量会使锡水解或使测定结果偏低，若盐酸和硝酸能共存最好。通过上述试验结果看出，硝酸过多影响终点的观察，而盐酸多溶液清亮且终点敏锐，但调PH时使用过多的六次甲基四胺形成盐效应，终点不敏锐。100mL溶液体积中含1mL～10mL盐酸和0.5～2mL硝酸时，测定锡量基本不影响，也不影响终点观察。

3.4 氟化铵溶液的用量实验

取10.67 mg、21.33 mg、32.00 mgSn，加入不同量的氟化铵溶液，进行实验方法，结果见表7。

表7 氟化铵溶液的用量

| 加入Sn量（mg） | 加入氟化铵溶液量（mL） | 终点测定情况 | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.67 | 5.0 | 终点敏锐 | 10.65 | 0.02 |
|  | 10.0 | 终点敏锐 | 10.64 | 0.03 |
|  | 15.0 | 终点敏锐 | 10.68 | 0.01 |
|  | 20.0 | 终点敏锐 | 10.66 | 0.01 |
|  | 30.0 | 终点不敏锐（返） | 10.78 | 0.11 |
| 21.33 | 5.0 | 终点不敏锐（返） | 21.27 | 0.06 |
|  | 10.0 | 终点稍不敏锐 | 21.33 | 0 |
|  | 15.0 | 终点敏锐 | 21.35 21.36 | 0.02 0.03 |
|  | 20.0 | 终点敏锐 | 21.37 21.30 | 0.04 0.03 |
|  | 30.0 | 终点不敏锐（返） | — | — |
| 32.00 | 5.0 | 终点不敏锐（返） | — | — |
|  | 10.0 | 终点不敏锐（返） | 31.86 | 0.14 |
|  | 15.0 | 终点稍敏锐 | 32.02 32.04 | 0.02 0.04 |
|  | 20.0 | 终点敏锐 | 31.95 31.96 | 0.05 0.04 |
|  | 30.0 | 终点不敏锐（返） | 32.18 | 0.18 |

加入15mL～20mL的氟化铵溶液，放置约15min后可以准确测定锡含量。选定

加入20mL氟化铵。

3.5 加入氟化铵溶液后放置的时间实验

取10.67 mgSn，加入20 mL氟化铵溶液，放置不同的时间，进行Sn量的测定，结果见表8。

表8 静置的时间影响

| 放置的时间（min） | 终点测定情况 | 测得Sn量(mg) | 绝对误差(mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终点不敏锐（返） | — | — |
| 5 | 终点不敏锐（返） | 10.57 10.57 | 0.10 0.10 |
| 10 | 终点稍返 | 10.71 10.70 | 0.04 0.03 |
| 15 | 终点敏锐 | 10.67 10.65 | 0 0.02 |
| 20 | 终点敏锐 | 10.70 10.67 | 0.03 0 |
| 30 | 终点敏锐 | 10.69 10.65 | 0.02 0.02 |
| 60 | 终点敏锐 | 10.64 10.65 | 0.03 0.02 |

放置时间不短于15 min，终点敏锐；加入氟化铵溶液，放置15 min。溶液微热后测定终点比不加热只放置15 min终点敏锐。选定加热至40℃～60℃，放置时间不短于15min，进行实验。

3.6 亚硫酸沉淀金离子的实验

3.6.1 通过试验加入2 mL亚硫酸基本可以沉淀完全50 mg Au(Ⅲ)，含金离子的溶液，加入2mL亚硫酸通过微沸后能使溶液清亮且为无色溶液，便于滴定终点的观察。我们选加入3mL亚硫酸沉淀Au(Ⅲ)（亚硫酸具有还原性，尽量少加）。

3.6.2共存金离子的影响及消除

表9 共存金离子的影响及消除

| 加入Au(Ⅲ)量 （mg） | 加入亚硫酸量 （mL） | 加入Sn量 (mg) | 测得Sn量 (mg) | 绝对误差 （mg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 10.67 21.33 | —— | —— | 无终点 |
| 0 | 3 | 10.67 16.00 21.33 | 10.67 16.02 21.33 | 0 0.02 0 | 加入亚硫酸后微沸20min |
| 20 | 3 | 10.67 16.00 21.33 | 10.66 16.00 21.32 | 0.01 0 0.01 | 加入亚硫酸后微沸20min，溶液清亮。 |
| 40 | 3 | 10.67 16.00 21.33 | 10.66 15.97 21.27 | 0.01 0.03 0.06 | 加入亚硫酸后微沸20min，溶液清亮。 |
| 60 | 3 | 10.67 16.00 21.33 | 10.65 15.96 21.28 | 0.02 0.04 0.05 | 加入亚硫酸后微沸20min，溶液清亮。 |
| 80 | 4 | 10.67 16.00 21.33 | 10.64 15.95 21.25 | 0.03 0.05 0.08 | 加入3mL亚硫酸后微沸20min，溶液微黄。固加入4mL亚硫酸微沸20min，溶液清亮。 |
| 100 | 4 | 10.67 16.00 21.33 | 10.69 15.93 21.23 | 0.02 0.07 0.10 | 加入4mL亚硫酸后微沸20min，溶液清亮。 |

溶液中含Au(Ⅲ)，影响锡量的测定，加入亚硫酸能使金(Ⅲ)沉淀，而加入3mL亚硫酸即使溶液中无金离子也不影响锡量的测定。随着金量的增加和锡的增加锡的量有所偏低，固在含金离子的溶液（需加亚硫酸沉淀金离子）中测定锡量最好控制锡量小于16mg。

3.7共存元素的影响实验

试验了存在下述元素时对锡测定的影响，结果如表10。

表10其它共存元素的影响

| 加入M量（mg） | 加入Sn量（mg） | 测得Sn量（mg） | 绝对误差（mg） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb（Ⅴ） | 0.5 1.0 2.0 | 10.45 | 10.47 10.45 10.45 | 0.02 0 0 | +0.19 0 0 |
| Ga（Ⅲ） | 2.0 5.0 10.0 | 10.45 | 10.47 10.44 10.47 | 0.02 0.01 0.04 | +0.19 -0.10 +0.19 |
| Ni（Ⅱ） | 5.0 10.0 20.0 | 10.45 | 10.42 10.45 10.45 | 0.03 0 0 | -0.29 0 0 |
| Cu（Ⅱ） | 5.0 10.0 | 10.45 | 10.44 10.47 | 0.01 0.02 | -0.10 +0.19 |
| In（Ⅲ） | 30.0 50.0 | 10.45 | 10.47 10.44 | 0.02 0.01 | +0.19 -0.10 |
| Pb（Ⅱ） | 10.0 20.0 | 10.45 | 10.47 10.44 | 0.02 0.01 | +0.19 -0.10 |
| La（Ⅲ） | 5.0 10.0 | 10.45 | 10.44 10.47 | 0.01 0.02 | -0.10 +0.19 |
| Ce(Ⅳ) | 5.0 10.0 | 10.45 | 10.47 10.44 | 0.02 0.01 | +0.19 -0.10 |
| Cd（Ⅱ） | 1.0 2.0 | 10.45 | 10.47 10.45 | 0.02 0 | +0.19 0 |

测定～10mgSn量，测定溶液中含2mgSb(Ⅴ)、10mgGa(Ⅲ)、20mgNi(Ⅱ)、10mgCu(Ⅱ)、50mgIn(Ⅲ)、20mg Pb（Ⅱ）、10mg La（Ⅲ）、10mg Ce(Ⅳ)、2mg Cd（Ⅱ）时，测得结果误差在允许范围之内。

4．合金样品分析

4. 1 样品分析

按表11称取试样，精确至0.0001 g。

表11

| Sn的质量分数（%） | 试样量（g） |
| --- | --- |
| 15.0～25.0 | 0.25 |
| ＞25.0～45.0 | 0.15 |
| ＞45.0～75.0 | 0.15 |
| ＞75.0～95.0 | 0.11 |

试料置于250mL烧杯中，加入10mL混合酸，盖上表面皿，低温加热至完全溶解。取下，冷却至室温,用盐酸（2.1.7）冲洗表面皿及烧杯壁，转入50mL容量瓶中（试样中Sn含量在15.0%～45.0%）或转入100mL容量瓶中（试样中Sn含量在＞45.0%～95.0%）并用盐酸（2.1.7）稀释至刻度，摇匀。

移取10mL的试液置于250mL烧杯中，加入10mLEDTA溶液，摇匀，边摇动边加水至100mL，盖上表面皿，置于电炉上加热至微沸，加入3mL亚硫酸，微沸约20min，取下，冷却。

上述试液，用水冲洗表面皿及烧杯壁，再缓慢加水至100mL。用六次甲基四胺调pH5.8，加入4滴二甲酚橙溶液，用锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点，不记数。

向溶液中加入20mL氟化铵溶液，盖上表面皿，在电炉上加热至40℃～60℃，取下放置15min，用水冲洗表面皿及烧杯壁，用盐酸（2.1.5）调至pH5.8，用硝酸锌标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为红色为终点。

表12 样品分析

| 样品名称 | 测得Sn量（%） | 平均测定锡量（%） | 极差（%） | S（%） | 3S（%） | r（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AuSn20 | 19.84 19.82 19.86 19.93 19.84 19.95 19.87 19.92 19.84 19.92 19.95 | 19.89 | 0.13 | 0.0491 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| AuSn50 | 49.95 49.83 49.83 50.01 49.84 49.93 49.85 49.97 49.79 49.95 49.93 | 49.90 | 0.22 | 0.0719 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| AuSn90 | 89.98 90.02 90.05 89.79 89.97 89.84 89.76 90.08 90.02 89.86 89.84 | 89.93 | 0.32 | 0.1126 | 0.34 | 0.32 | 0.13 |

4. 2 样品加标回收实验

称取一定的合金试样，置于250mL烧杯中，加入10mL混合酸，盖上表面皿，低温加热至完全溶解。取下，冷却至室温,用盐酸（2.1.7）冲洗表面皿及烧杯壁，转入100mL容量瓶中，并用盐酸（2.1.7）稀释至刻度，摇匀。

根据表12移取一定试液并加入不同量的锡标准溶液，按样品分析方法测定，进行加标回收实验，回收率在100.49%～99.51%。结果见表13。

表13样品加标回收分析

| 样品名称 | 样重（g） | 取液（mL） | 试液含Sn量（mg） | 加入标准Sn量(mg) | 测得Sn量(mg) | 测定标准Sn量(mg) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AuSn20 | 0.51234 | 2.00/100 | 2.04 | 5.08 | 7.14 | 5.10 | 100.39 |
|  |  |  |  |  | 7.12 | 5.08 | 100.00 |
|  |  |  |  | 10.16 | 12.18 | 10.14 | 99.80 |
|  |  |  |  |  | 12.16 | 10.12 | 99.61 |
|  |  | 5.00/100 | 5.09 | 5.08 | 10.15 | 5.06 | 99.61 |
|  |  |  |  |  | 10.15 | 5.06 | 99.61 |
| AuSn50 | 0.19740 | 2.00/100 | 1.97 | 5.08 | 7.05 | 5.08 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 7.03 | 5.06 | 99.61 |
|  |  |  |  | 10.16 | 12.10 | 10.13 | 99.70 |
|  |  |  |  |  | 12.08 | 10.11 | 99.51 |
|  |  | 5.00/100 | 4.93 | 5.08 | 10.03 | 5.10 | 100.39 |
|  |  |  |  |  | 10.03 | 5.10 | 100.39 |
| AuSn90 | 0.10855 | 2.00/100 | 1.95 | 5.08 | 7.01 | 5.06 | 99.61 |
|  |  |  |  |  | 7.01 | 5.06 | 99.61 |
|  |  |  |  | 10.16 | 12.16 | 10.21 | 100.49 |
|  |  |  |  |  | 12.13 | 10.18 | 100.20 |
|  |  | 5.00/100 | 4.88 | 10.16 | 15.04 | 10.16 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 15.01 | 10.13 | 99.70 |

5  小结

氟化物析出法测定锡量方法准确、选择性好、便于掌握，而本方法在消除金的干扰的情况下，不经过滤分离进行测定，方法简便，快捷易于掌握适合于金合金中锡含量的测定。

6  参考文献

- 贵金属研究所.YS/T372.13-2006.贵金属合金元素分析方法 锡量的测定[S]；

- 喻根谷.滴定法同时测定银铜锡钯合金中铜、锡和钯[J].冶金分析.1999，19（5），P61～62.

- 魏崇敏,王雪莹.银铜锌锡合金中银铜锡的联合测定[J].山东冶金.2000，22（6），P56～57.

- 倪高波，操立新.烟灰炉渣等复杂样品中锡的测定[J].资源环境与工程.2011，25（6），P648～649.

- 云南锡业集团有限责任公司.GB/T10574.1-2003.锡铅焊料化学分析方法锡量的测定［S］.

- 云南锡业集团有限责任公司.GB/T 23278.1-2009.锡酸钠化学分析方法　第1部分：锡量的测定　碘酸钾滴定法［S］.

- 云南锡业集团有限责任公司.GB/T 23274.1-2009.二氧化锡化学分析方法　第1部分：二氧化锡量的测定　碘酸钾滴定法［S］.

- 云南锡业集团有限责任公司;柳州华锡集团有限责任公司. GB/T 1819.2-2004. 锡精矿化学分析方法　锡量的测定　碘酸钾滴定法［S］.

- 赣州有色冶金研究所;中国有色金属工业标准计量质量研究所;株洲硬质合金集团有限公司. GB/T 6150.2-2008. 钨精矿化学分析方法　锡量的测定　碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法［S］.