金锡合金化学分析方法

第3部分 铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

实验报告

二0一五年3月

金锡合金化学分析方法

第3部分 铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

何姣、李光俐、方海燕、孙祺

(贵研铂业股份有限公司检测中心)

前言

近年来，随着环境保护的要求加强,各国都制定了相关法令,禁止在电子工业中使用含铅焊料,因此迫切要求研究一些新型的无铅焊料。在各种无铅焊料中,AuSn合金焊料以其独有的高熔点、高可靠性受到了广泛的关注和应用[1]。由于它具有优良的物理性能，在电子封装和电子工业中具有不可替代的作用。金锡合金的纯度影响着其作为焊料的结构稳定性、浸润性、热传导性等。所以测定金锡合金中各种杂质元素的含量, 具有重要的工业意义[2]。因此，本文利用 ICP-AES 能同时测定多种元素、分析速度快、灵敏度高、线性范围宽、检出限低、基体效应小等特点，将金锡合金试样用盐酸、硝酸处理后, 直接测定铜、铁、银、铅、钯、镉、锌七个杂质元素。样品加标回收率为88.1%～111.3%,相对标准偏差为0.75%～5.53%。和传统的络合滴定法[3]，原子吸收法[4]等方法相比，方法操作简便、快速、准确。用于金锡合金产品分析, 结果满意。

1  实验部分

1.1  仪器及工作条件

美国PE 公司5300DV 型电感耦合等离子体发射光谱仪: 中阶梯光栅+ 石英棱镜二维分光。

1.2  工作参数

分析功率1. 2kW; 冷却气流量15Lmin; 辅助气流量0. 8Lmin; 载气流量0. 3Lmin, 观测高度为线上方15mm。

1.3  试剂

实验室使用水为二次蒸馏水或与其纯度相当的水。

1.3.1 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

1.3.2 盐酸（ρ1.19 g/ mL），优级纯。

1.3.3 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（1.3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

1.3.4 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（1.3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

1.3.5 银标准贮存溶液：称取0.1000g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL硝酸（1.3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

1.3.6 铅标准贮存溶液：称取0.1000g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（1.3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

1.3.7 钯标准贮存溶液：称取0.1000g金属钯（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（1.3.2），1mL硝酸（1.3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钯。

1.3.8 锌标准贮存溶液：称取0.100 0g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL盐酸（1.3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

1.3.9 镉标准贮存溶液：称取0.100 0g金属镉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（1.3.1），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镉。

1.4  实验方法

1.4.1 标准极差溶液配制

分别移取一定量的标准储备液，用逐步稀释的方法配制成一组有5个极差的标准溶液。标准极差溶液质量浓度列于表1。

表1 标准极差溶液质量浓度μg/mL

| 元素 | STD-1 | STD-2 | STD-3 | STD-4 | STD-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe、Cu、Ag、Pb、Pd、Cd、Zn | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |

1.4.2 试液的制备

称取0.10 g （精确至0.0001g）试样于100 mL烧杯中，加入1mL（1.3.1）硝酸和4mL盐酸（1.3.2），放到电热板上低温加热溶解完全。浓缩至小体积，取下烧杯冷却至室温，转入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。样品处理过程中，同时做一份空白溶液。

1.4.3 测定程序

在选定仪器条件下，于表2所列波长下，依次测定极差标准溶液，处理好的样品试液。计算机绘制标注曲线并打印出测定结果。

表2 测定元素的分析波长

| 元素 | Fe | Cu | Ag | Pb | Pd | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 259.939 | 324.752 | 338.289 | 220.353 | 340.458 | 228.802 | 206.200 |

2 实验结果与讨论

2.1 基体金、锡对所测元素的影响

本实验分别配制AuSn20和AuSn90两种合金牌号的基体溶液并进行测定。考察金锡基体对所测元素在所选波长处的干扰情况。其中AuSn20的基体溶液中含有Au为8mg/mL，Sn为2mg/mL ，AuSn90的基体溶液中含有Au为1mg/mL，Sn为9mg/mL。结果见表3。由表3数据可看出，金锡基体对所测元素无影响。

表3 金、锡基体对测定元素的干扰μg/mL

| 元素 | Fe | Cu | Ag | Pb | Pd | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AuSn20 | 0.0361 | 0.0061 | -0.0019 | -0.0220 | 0.0341 | 0.0214 | -0.0447 |
| AuSn90 | 0.0335 | 0.0074 | -0.0140 | -0.0260 | 0.0682 | 0.0472 | -0.0274 |

2.2  背景干扰更正

光谱仪有自动背景校正功能，用合成样或试样进样作光谱图，参照计算机屏幕上所显示的每条谱线陈列图及标识的谱线，背景与校正后的强度值，在谱线峰两侧选择背景扣除的最低值波长位置，并输入计算机，分析时自动进行背景校正。

2.3  杂质元素之间的相互影响

考察杂质元素之间的影响时，用各杂质元素介质为2.4mol/L盐酸，质量浓度为10μg/mL 的溶液，用ICP-AES测定其在各杂质元素所选波长处的干扰质量浓度值。结果均小于0.05μg/mL。因杂质元素含量低，它们之间不存在相互影响。

2.4  杂质元素检出限的试验

在上述仪器条件下，通过标准溶液做工作曲线，用Au-Sn基体溶液，测定其在各杂质元素所选波长处的质量浓度值，平行测定9次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。Au-Sn中各杂质元素的检出限分别列于表4。

表4  杂质元素检出限  μg/mL

| 元素 | Pd | Ag | Cu | Fe | Pb | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限 | 0.0072 | 0.020 | 0.0051 | 0.0018 | 0.093 | 0.044 | 0.034 |

2.5 方法准确度及加标回收率

本实验通过计算加标回收率来验证方法的准确度。分别称取AuSn20和 AuSn90试样4份，每份0.1g，一份做本底值测定，另外3份加入不同含量的所测元素标准溶液，按实验方法处理后进行测定，结果见表5和表6。从表5、表6中可以看出，方法加标回收率在88.1%～111.3%之间， 准确度较高。

表5  AuSn20加标回收率

| 元素 | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 0.0238 | 0.2032 | 0.2325 | 102.7 | 0.0216 | 1.0000 | 0.9659 | 94.4 | 0.0238 | 5.0800 | 4.6443 | 91.0 |
| Cu | 0.0655 | 0.2000 | 0.2680 | 101.2 | 0.0603 | 1.0070 | 1.0397 | 97.2 | 0.0303 | 10.0700 | 9.6588 | 95.3 |
| Ag | 0.0876 | 0.1001 | 0.1767 | 89.0 | 0.0741 | 1.1950 | 1.2293 | 96.6 | 0.0741 | 11.9500 | 10.9205 | 90.8 |
| Pb | 0.7585 | 0.2000 | 0.9679 | 104.7 | 0.7585 | 0.2000 | 2.7148 | 97.8 | 0.7585 | 10.0000 | 10.7614 | 100.0 |
| Pd | 0.0527 | 0.1018 | 0.1526 | 98.2 | 0.0527 | 2.0135 | 2.1062 | 101.9 | 0.0527 | 10.1850 | 9.6179 | 93.9 |
| Cd | 0.0101 | 0.2000 | 0.1964 | 93.1 | 0.0101 | 1.0000 | 0.9535 | 94.3 | 0.0101 | 10.0000 | 9.5538 | 95.4 |
| Zn | -0.0526 | 0.2000 | 0.1565 | 104.6 | -0.0526 | 1.0000 | 0.9194 | 97.2 | -0.0526 | 10.0000 | 9.3842 | 94.4 |

表6 AuSn90加标回收率

| 元素 | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% | 本底μg/mL | 加入值μg/mL | 测定值μg/mL | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 0.0641 | 0.2032 | 0.2587 | 95.8 | 0.1300 | 1.0000 | 1.0138 | 88.3 | 0.1330 | 5.0500 | 4.5835 | 88.1 |
| Cu | 0.0155 | 0.2216 | 0.2346 | 98.9 | 0.3610 | 1.0070 | 1.3681 | 100.0 | 0.3610 | 10.0700 | 10.1824 | 97.5 |
| Ag | -0.0137 | 0.1001 | 0.0876 | 101.1 | 0.2214 | 1.1950 | 1.2889 | 89.3 | 0.2214 | 11.9500 | 10.9786 | 90.0 |
| Pb | -0.0260 | 0.2000 | 0.1737 | 99.9 | 0.3142 | 2.0205 | 2.4258 | 104.5 | 0.3244 | 10.0000 | 9.8524 | 95.3 |
| Pd | 0.0627 | 0.1018 | 0.1588 | 94.4 | 0.0627 | 2.0335 | 2.3270 | 111.3 | 0.0627 | 10.1850 | 10.6666 | 104.1 |
| Cd | 0.0122 | 0.2000 | 0.1948 | 91.3 | 0.0122 | 1.0000 | 0.9515 | 93.9 | 0.0122 | 10.0000 | 9.5538 | 95.4 |
| Zn | -0.0597 | 0.2000 | 0.1535 | 106.6 | -0.0597 | 1.0000 | 0.9163 | 97.6 | -0.0597 | 10.0000 | 9.3841 | 94.4 |

2.6 方法精密度

本实验通过统计计算相对标准偏差验证方法的精密度。分别称取AuSn20和 AuSn90试样11份，每份0.1g， 加入一定量所测元素的标准储备液（加入值见表7），按实验方法处理后进行测定，结果见表8和表9。从表8、表9中可以看出，方法精密度在0.75%～5.53%之间。

表7  AuSn20精密度实验加入值μg/mL

|  | Pd | Ag | Cu | Fe | Pb | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AuSn20低 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | _ | 0.20 | 0.20 |
| AuSn20中 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Au Sn20高 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 10.00 |
| AuSn90低 | 0.20 | 0.30 | _ | 0.20 | _ | 0.20 | 0.20 |
| AuSn90中 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| AuSn90高 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

表8  AuSn20精密度

| 元素 | Pd | Ag | Cu | Fe | Pb | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低含量实验 | 11次测定值% | 0.00157 | 0.00340 | 0.00201 | 0.00192 | 0.00724 | 0.00187 | 0.00156 |
|  |  | 0.00154 | 0.00341 | 0.00203 | 0.00194 | 0.00738 | 0.00195 | 0.00155 |
|  |  | 0.00156 | 0.00343 | 0.00202 | 0.00190 | 0.00740 | 0.00193 | 0.00152 |
|  |  | 0.00163 | 0.00340 | 0.00198 | 0.00192 | 0.00729 | 0.00194 | 0.00158 |
|  |  | 0.00164 | 0.00352 | 0.00206 | 0.00190 | 0.00730 | 0.00197 | 0.00150 |
|  |  | 0.00159 | 0.00346 | 0.00204 | 0.00190 | 0.00736 | 0.00198 | 0.00146 |
|  |  | 0.00162 | 0.00343 | 0.00199 | 0.00193 | 0.00737 | 0.00195 | 0.00151 |
|  |  | 0.00156 | 0.00349 | 0.00206 | 0.00191 | 0.00736 | 0.00199 | 0.00155 |
|  |  | 0.00154 | 0.00348 | 0.00203 | 0.00193 | 0.00742 | 0.00196 | 0.00138 |
|  |  | 0.00163 | 0.00348 | 0.00203 | 0.00189 | 0.00737 | 0.00195 | 0.00142 |
|  |  | 0.00165 | 0.00340 | 0.00198 | 0.00187 | 0.00743 | 0.00195 | 0.00143 |
|  | 平均值% | 0.00159 | 0.00345 | 0.00202 | 0.00191 | 0.00736 | 0.00195 | 0.00150 |
|  | RSD% | 2.49 | 1.17 | 1.34 | 1.02 | 0.75 | 1.54 | 4.15 |
| 中间含量实验 | 11次测定值% | 0.0105 | 0.0113 | 0.00992 | 0.00940 | 0.01052 | 0.00954 | 0.00939 |
|  |  | 0.0106 | 0.0114 | 0.0104 | 0.00891 | 0.00954 | 0.00943 | 0.00891 |
|  |  | 0.0105 | 0.0115 | 0.0106 | 0.00918 | 0.00983 | 0.00941 | 0.00906 |
|  |  | 0.0106 | 0.0125 | 0.0109 | 0.00971 | 0.0108 | 0.00952 | 0.00918 |
|  |  | 0.0105 | 0.0127 | 0.0111 | 0.00995 | 0.0109 | 0.00948 | 0.00924 |
|  |  | 0.0106 | 0.0124 | 0.0109 | 0.01004 | 0.0111 | 0.00943 | 0.00928 |
|  |  | 0.0107 | 0.0127 | 0.0110 | 0.00983 | 0.0108 | 0.00949 | 0.00926 |
|  |  | 0.0106 | 0.0129 | 0.0112 | 0.00995 | 0.0109 | 0.00948 | 0.00944 |
|  |  | 0.0108 | 0.0123 | 0.0107 | 0.00979 | 0.0107 | 0.00953 | 0.00942 |
|  |  | 0.0105 | 0.0112 | 0.0102 | 0.00928 | 0.00974 | 0.00959 | 0.00958 |
|  |  | 0.0104 | 0.0111 | 0.0102 | 0.00919 | 0.00967 | 0.00966 | 0.00931 |
|  | 平均值 | 0.0106 | 0.0120 | 0.0106 | 0.00957 | 0.0104 | 0.00943 | 0.00928 |
|  | RSD | 1.05 | 5.53 | 3.77 | 3.85 | 5.38 | 3.12 | 1.91 |
| 高含量实验 | 11次测定值% | 0.0642 | 0.124 | 0.101 | 0.0932 | 0.0995 | 0.0919 | 0.0887 |
|  |  | 0.0669 | 0.126 | 0.104 | 0.0946 | 0.1030 | 0.0945 | 0.0925 |
|  |  | 0.0639 | 0.125 | 0.103 | 0.0935 | 0.0990 | 0.0947 | 0.0930 |
|  |  | 0.0661 | 0.126 | 0.103 | 0.0940 | 0.1001 | 0.0951 | 0.0934 |
|  |  | 0.0668 | 0.126 | 0.103 | 0.0938 | 0.1020 | 0.0946 | 0.0927 |
|  |  | 0.0651 | 0.126 | 0.103 | 0.0938 | 0.0999 | 0.0959 | 0.0938 |
|  |  | 0.0661 | 0.126 | 0.103 | 0.0938 | 0.1000 | 0.0956 | 0.0939 |
|  |  | 0.0665 | 0.127 | 0.105 | 0.0945 | 0.1006 | 0.0952 | 0.0941 |
|  |  | 0.0674 | 0.125 | 0.102 | 0.0932 | 0.1016 | 0.0947 | 0.0925 |
|  |  | 0.0669 | 0.128 | 0.105 | 0.0948 | 0.1037 | 0.0949 | 0.0929 |
|  |  | 0.0683 | 0.129 | 0.106 | 0.0959 | 0.1014 | 0.0956 | 0.0939 |
|  | 平均值 | 0.0662 | 0.126 | 0.103 | 0.0941 | 0.1010 | 0.0948 | 0.0929 |
|  | RSD | 1.92 | 1.06 | 1.33 | 0.81 | 1.41 | 1.07 | 1.54 |

表9  AuSn90精密度

| 元素 | Pd | Ag | Cu | Fe | Pb | Cd | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低含量实验 | 11次测定值% | 0.00198 | 0.00343 | 0.00124 | 0.00192 | 0.00140 | 0.00187 | 0.00156 |
|  |  | 0.00195 | 0.00341 | 0.00123 | 0.00190 | 0.00137 | 0.00196 | 0.00156 |
|  |  | 0.00196 | 0.00343 | 0.00123 | 0.00190 | 0.00138 | 0.00193 | 0.00152 |
|  |  | 0.00193 | 0.00340 | 0.00121 | 0.00192 | 0.00133 | 0.00192 | 0.00156 |
|  |  | 0.00195 | 0.00352 | 0.00121 | 0.00190 | 0.00130 | 0.00196 | 0.00150 |
|  |  | 0.00196 | 0.00342 | 0.00123 | 0.00190 | 0.00142 | 0.00199 | 0.00146 |
|  |  | 0.00193 | 0.00343 | 0.00122 | 0.00193 | 0.00129 | 0.00196 | 0.00152 |
|  |  | 0.00192 | 0.00349 | 0.00120 | 0.00187 | 0.00141 | 0.00197 | 0.00153 |
|  |  | 0.00193 | 0.00348 | 0.00120 | 0.00195 | 0.00134 | 0.00194 | 0.00137 |
|  |  | 0.00195 | 0.00351 | 0.00122 | 0.00189 | 0.00134 | 0.00195 | 0.00142 |
|  |  | 0.00191 | 0.00340 | 0.00121 | 0.00184 | 0.00140 | 0.00196 | 0.00144 |
|  | 平均值% | 0.00194 | 0.00345 | 0.00122 | 0.00190 | 0.00136 | 0.00195 | 0.00149 |
|  | RSD% | 1.01 | 1.22 | 1.04 | 1.49 | 3.13 | 1.55 | 4.08 |
| 中间含量实验 | 11次测定值% | 0.0253 | 0.0132 | 0.0124 | 0.0101 | 0.0197 | 0.00955 | 0.00940 |
|  |  | 0.0248 | 0.0130 | 0.0121 | 0.00998 | 0.0195 | 0.00935 | 0.00883 |
|  |  | 0.0247 | 0.0130 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0195 | 0.00938 | 0.00940 |
|  |  | 0.0240 | 0.0127 | 0.0124 | 0.00996 | 0.0195 | 0.00945 | 0.00911 |
|  |  | 0.0237 | 0.0123 | 0.0124 | 0.00991 | 0.0201 | 0.00949 | 0.00926 |
|  |  | 0.0239 | 0.0124 | 0.0125 | 0.00990 | 0.0202 | 0.00958 | 0.00937 |
|  |  | 0.0253 | 0.0136 | 0.0127 | 0.0102 | 0.0199 | 0.00952 | 0.00930 |
|  |  | 0.0253 | 0.0142 | 0.0141 | 0.0103 | 0.0199 | 0.00954 | 0.00945 |
|  |  | 0.0247 | 0.0133 | 0.0120 | 0.0109 | 0.0195 | 0.00948 | 0.00932 |
|  |  | 0.0237 | 0.0125 | 0.0131 | 0.00991 | 0.0199 | 0.00954 | 0.00947 |
|  |  | 0.0250 | 0.0131 | 0.0126 | 0.0105 | 0.0195 | 0.00959 | 0.00934 |
|  | 平均值 | 0.0246 | 0.0130 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0197 | 0.00950 | 0.00926 |
|  | RSD | 2.50 | 4.10 | 4.31 | 2.89 | 1.29 | 0.78 | 2.01 |
| 高含量实验 | 11次测定值% | 0.0786 | 0.116 | 0.102 | 0.0890 | 0.0883 | 0.0929 | 0.0897 |
|  |  | 0.0813 | 0.119 | 0.105 | 0.0917 | 0.0897 | 0.0945 | 0.0925 |
|  |  | 0.0808 | 0.119 | 0.106 | 0.0923 | 0.0895 | 0.0943 | 0.0926 |
|  |  | 0.0812 | 0.117 | 0.104 | 0.0902 | 0.0882 | 0.0941 | 0.0924 |
|  |  | 0.0804 | 0.120 | 0.107 | 0.0921 | 0.0895 | 0.0948 | 0.0929 |
|  |  | 0.0830 | 0.118 | 0.105 | 0.0914 | 0.0889 | 0.0962 | 0.0941 |
|  |  | 0.0809 | 0.121 | 0.108 | 0.0923 | 0.0900 | 0.0948 | 0.0931 |
|  |  | 0.0809 | 0.119 | 0.106 | 0.0914 | 0.0882 | 0.0970 | 0.0959 |
|  |  | 0.0810 | 0.121 | 0.108 | 0.0927 | 0.0886 | 0.0955 | 0.0932 |
|  |  | 0.0823 | 0.119 | 0.106 | 0.0912 | 0.0897 | 0.0952 | 0.0932 |
|  |  | 0.0808 | 0.118 | 0.105 | 0.0909 | 0.0886 | 0.0970 | 0.0952 |
|  | 平均值 | 0.0811 | 0.119 | 0.106 | 0.0914 | 0.0890 | 0.0951 | 0.0932 |
|  | RSD | 1.30 | 1.23 | 1.57 | 1.11 | 0.76 | 1.25 | 1.65 |

2.7 实际样品测定

按1.4.2方法，每个牌号试样称取两份进行处理后进行测定， 结果列入表10。

表10实际样品测定结果(%)

| 元素 | AuSn20 | AuSn90 |
| --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 平均值 | 1# | 2# | 平均值 |
| Pd | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Ag | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Cu | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.00120 | 0.00121 | 0.0012 |
| Fe | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Pb | 0.00724 | 0.00738 | 0.0073 | 0.00105 | 0.00111 | 0.0011 |
| Cd | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Zn | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

3 研究结论

试样采用盐酸-硝酸溶解，ICP-AES法同时测定金锡合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌的含量。该方法操作简便、快速、准确，回收率为88.1%～111.3%，相对标准偏差（RSD）为0.75%～5.53%，能够实现样品分析的准确测定， 用于金锡合金产品分析，结果满意。

参考文献

[1] 范琳霞, 荆洪刚, 徐连勇. Au80Sn20无铅钎料的可靠性研究性研究[J]. 电焊机,2008, 38(11): 14.

[2] 周涛, 汤姆 ·鲍勃等. 金锡焊料及其在电子器件封装领域中的应用[J]. 电子与封装,2005, 28(8): 5-8.

[3]GB/T 15072.8-2008 贵金属合金化学分析方法 金、钯、银合金中铜量的测定 硫脲析出EDTA络合返滴定法. [S]

[4] 陈克菲. 火焰原子吸收法测定电子焊料中的微量元素[J]. 福建分析测试,2010, 19(1): 85-87.