ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

高纯四氯化锗红外透过率的测定方法

Test method for of high pure germanium tetrachloride

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研国晶辉新材料有限公司、

本标准主要起草人：王铁艳、袁琴、赵艳超、武鑫萍、魏乃光、

高纯四氯化锗红外透过率的测定方法

- 范围

本标准规定了光纤用四氯化锗红外透过率的测定方法。

本标准适用于光纤用四氯化锗红外透过率的测定。测定范围为0～100%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 6040-2002  红外光谱分析方法通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

- 方法提要

四氯化锗中含氢杂质对4000cm-1～1000cm-1波数范围内吸收峰的透过率产生影响，透过率的高低与杂质的含量成反比，通过测量其透过率间接地表征高纯四氯化锗的纯度。

- 仪器

  - 红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪，分辨率不大于4cm-1,透过率精度优于0.1%。

  - 吸收池

池体: 耐腐蚀，不污染产品，壁厚2 mm～4mm，外径24 mm～26mm,长度100 mm±0.1mm。具有两个进出口，外径为6mm ～8mm，与池体垂直焊接。

窗口：抛光锗片，厚度2mm, 锗片和池体之间的连接应保证密封。

  - 其他

样品吸收池、管道和所有用具在使用前应进行洁净和干燥处理。

- 测试环境

  - 取样及测试环境相对湿度RH≤45%，温度T=25℃±2℃

5.2  无振动，无电磁干扰，无机械冲击。

- 测量步骤

  - 仪器准备

仪器准备按GB/T 6040-2002进行。

  - 取样

通过洁净的管道使样品流入吸收池中。

  - 测量

    - 扫描背景光谱，将空样品吸收池置于红外光谱仪样品仓中，其位置应保证光路从池体窗口中平行穿过。

    - 将装有四氯化锗样品吸收池置于红外光谱仪样品仓中，保持6.3.1位置。

    - 样品扫描，采集4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱。

    - 在样品光谱扣除背景光谱，调整样品光谱的基线至100%。

    - 标出样品光谱图中吸收峰的透过率。

    - 绘制4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱图。

- 测量结果的处理

T=II0×100%   …………………………………………（1）

式中：

T——样品在分析波数处的透过率，单位为百分比（%）；

I0 ——入射光线的辐射能；

I——样品在分析波数处的最大吸收峰处为透过样品的辐射能。

- 允许差

一次取样不同实验室之间的测量误差绝对值不大于5%。

- 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 试样信息；

- 仪器型号；

- 试验环境；

- 测试结果；

- 本标准编号；

- 测试日期及测试者；

- 其他。

_________________________________