ICS

备案号：

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

蓝宝石抛光衬底片表面

残留金属元素测量方法

Test method for measuring surface metal contamination

on sapphire polished substrate wafer

（预审稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

- 前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC 2）归口。

本标准起草单位：天通控股股份有限公司。

本标准主要起草人：

蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法

## 1  范围

1.1  本标准规定了蓝宝石抛光衬底片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱(以下简称：TXRF)的测试方法，本方法使用单色X光源TXRF的方法定量测定蓝宝石抛光衬底片表面层的元素面密度。

1.2  本标准适用于蓝宝石衬底片抛光表面金属元素的面密度测定。

1.3  对于良好的镜面抛光片表面，可探测深度约5nm，分析深度随表面粗糙度的改善而增加。

1.4  本方法可检测原子周期表中11(Na)-92(U)的元素（除去铝和氧），并可在其检测极限范围内精确测量其原子数。

1.5  本方法适用于测量面密度在（109~1015）atoms/cm2范围内的元素测定。检测极限依赖于原子数、激励能、激励X射线的光通量，设备本底积分时间以及空白值。对恒定的设备参数，无干扰探测极限是元素原子序数的函数，其变化量超过两个数量级，见附录A.1中重复性和检测极限的相关性讨论。

1.6  本方法是非破坏性测试。

本方法是对其他测试方法的补充（见附录B）。

## 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 30858  蓝宝石单晶衬底抛光片

SEMI MF 1526  用全反射X射线荧光光谱法测量硅片表面的金属沾污

SEMI C59 1104 氮气规格指导方针

## 3  术语和定义

GB/T 14264确立的以及下列术语、定义和缩略语适用于本标准。

## 3.1

TXRF  total reflection X-ray  fluorescence spectroscopy

全反射X光荧光光谱。

## 3.2

角扫描  anglescan

作为掠射角函数，对发射的荧光信号的测量。

## 3.3

临界角  critical angle

当掠射角低于某一角度时，被测表面发生对入射X射线的全反射，这一角度成为临界角，即能产生全反射的最大角度。

## 3.4

掠射角  glancing angle

TXRF的测试方法中X射线的入射角度。

## 3.5

抛光片 polished wafer

经过化学机械抛光，获得平整的镜面加工的蓝宝石衬底抛光片。

## 4  设备测试方法原理及安装环境

4.1  TXRF的激发是以入射角< 0.1°的原级X射线掠射激发载体上的样品，入射的X射线通过样品表面发生全反射，由此激发出来的X射线荧光通过Si（Li）探测器进行探测，再通过光谱仪进行定量分析。X射线的损耗波穿过抛光样品表层呈指数递减，衰减强度与样品的表面粗糙度、总电子密度有关；本方法对蓝宝石衬底表面的探测深度为取决于衰减强度，对蓝宝石抛光衬底片，其指数衰减长度约为5 nm。

4.2  图1给出了设备的原理示意图：由X射线管产生的X射线，经单色仪转化为X单色光射向样品，入射的X射线束中小于全反射临界角的射线发生全反射，Si（Li）探测器垂直位于样品反射体的上方，可记录由样品发射出来的特征X射线。探测器的探头与样品反射体之间距离仅2mm-5mm，可保证探测器有较大的立体角接收样品产生的特征X射线，同时又能阻止从反射体边缘的多重散射光子进入探测器。探测器接收光子后将光信号转为电脉冲信号，最后经过数据处理系统对残留元素进行分析。每台TXRF设备测量都提供了掠射角校准方法，TXRF生产厂商也提供了扣除逃逸峰的衰减程序，可去除逃逸峰信号。

探测器位于样品片上方2-5mm.

掠射角0.05°到0.1°

旋转靶材

射线射入口

X射线发生器

单色仪

探测器

脉冲处理

计算机扫描数据系统

（样品台）

样品片的镜面抛光面

图1 TXRF方法原理示意图

4.3  X射线激发蓝宝石衬底片表面原子的荧光能级，发射对应其原子序数的特征X射线荧光谱，这一能量色散谱被探测器或其他固态探测器探测接收。用标定标准的方法已经获得了标准样品上含量高于（1011）atoms/cm2的特定元素面密度，荧光峰值下的积分计数率与标定的特定元素面密度呈线性关系。

4.4  使用TXRF设备制造商提供的或其他公司研发的标准样品可快速完成分析，标准样品中至少在测量区域内有一个已知元素的面密度，TXRF设备对这一标准样品进行分析，提供相应已知元素面密度的荧光积分计数率，然后在相同的设备条件下测量一个或更多的样品，使用与每个已知的经过标定元素面密度的计数率相关的相对灵敏度因子（以下简称：RSF），可确定被测样品中元素的荧光积分计数率。RSF包含在设备软件中。本方法的精密度确定取决于正确的定标标准。

4.5 设备安装环境：设备安装的区域达到或优于100级的洁净度。

室温：10℃-25℃，一个月内温度变量：≤10℃

相对湿度：≤70%(无冷凝)，一个月内湿度变化量：≤10%。

## 5  干扰因素

5.1  X射线荧光光谱学中已知的干扰因素同样适用于本方法，它们包括但不限于：荧光线的重叠，逃逸峰与和峰的重叠，能量增益的校准飘逸，X射线源的稳定性，设备的本底峰。然而没有要求TXRF对X射线的二次荧光或基本吸收进行修正。软件程序和计算的共同干扰可通过比较数据系统进行估算，详见附录A的A.1。

  - 对TXRF方法干扰因素概括如下：

- 掠射角计算的不准确，测量中将引入偏差。尤其是掠射角的校准不能重复，否则测量时将引入变异性；

- 校准样品中已知元素与测试样品上元素的扫描角不同，这时将引入一个量值的偏差；

- 与杂质面密度对应的荧光探测信号非线性，可在高-总信号计数率条件下产生探测器的死时间；

- 如果X射线束在蓝宝石晶体上发生衍射，该衍射光束进入探测器，激发在探测器窗口或探测器内的金属将产生设备的峰值，通过适当的实验可检测到这一影响；

- 荧光曲线的平滑程度可影响测量数值的精确性；

- 荧光线的相对灵敏度因子（RSF）偏差将引入测量的偏差

  - 检测环境和样片表面带来的干扰包括：

- 磁场：20Hz~50Hz之间0.1mG以上磁场对测量产生影响；

- TXRF 主机台所处的高架地板振动过大，会导影响探测器的能量分辨率和探测深度；

- TXRF X.G 的真空值变动过大；

- TXRF主机台所在环境洁净度不良或样品载具不洁或操作人员的手套不洁等情况可能导致样品放入机台前即造成污染。

- TXRF 主机台所使用的N2气体管路不洁或气体纯度不够时，会导致不纯物或污染物进入分析腔内污染样品(氮气规格参照标准SEMI C59 1104)。

- 污染元素间有能量重叠或干扰；

- 校准设备时校准片的洁净度；

- 如果样品表面不是化学机械抛光表面，粗糙度大于2nm以上时，将导致探测能力的下降、量值的偏移和测量变异性的增加。

- 不同清洗工艺造成的表面水纹差异也可造成干扰。

- 在校准样品中元素面密度的量值偏差将引入TXRF测量面密度的偏差；

## 6  参考样品与测试样品的要求

- 6.1  参考样品：参考样品的数据系统应与附录A中A.2的程序一致，或利用统计基础工具进行设备重复性研究得到，以确认在设备制造商的重复性限内设备是否具有可操作性。

- 6.2  测试样品：为提供的分析对象，用于测量的样品分析面是经过化学机械抛光的镜面抛光面。其具体的标准样品要求如下：

- 被测表面的粗糙度要求：≤3 nm；

- 样品抛光面必须平整、洁净；

- 待测样品的化学组成和物理性质与标准样品基本相同；

- 物理、化学性质稳定，便于长期保存和使用；

## 7  校准元素的标定

7.1  标定及其制定方法应在当事人间达成一致。

7.2  为了确定标定元素的面密度值，应使用当事双方协议认可的其他标定标准测量方法。标定标准应该有一适当可分析的方法确定标定金属的面密度。可提供标定标准值的几种适宜标准标定方法见技术性附录B的B.2。

7.3  TXRF设备检测其他元素的标定测量应使用由设备供应商开发并存储于设备计算机程序中的相对灵敏度因子RSF完成。RSF是X射线源能量产生荧光元素的原子序数以及荧光能量水平的函数，因此，如果X射线能量源改变，RSF应使用不同的设置。

## 8  校准

- 8.1  将校准样品放入TXRF设备。

8.2  将一片无金属元素沾污的标准片和一片含有标定金属元素沾污测试片放入TXRF设备，设备位于100级或优于100级的洁净房中。

8.3  选择X射线源电压（35keV）、电流（255mA）和掠射角(0.05°)的条件下，测量标定元素的TXRF谱。

临界角计算方法：

…………………………（1）

式中：

：全反射的临界角；

：测试样片的密度，单位为克每立方厘米(g/cm3)；

：X射线的能量，单位为千电子伏特(keV)。

8.4  没有测试到元素沾污的一个硅衬底作为一空白，每一个衬底晶片都没有测到特别关注的元素的一系列衬底晶片组成了一系列特定元素的空白。对所有关注的元素，在测试样品的条件下，由TXRF做三次测试，验证没有设备的本底信号则形成它们共同的空白。图3中显示了所有元素的空白（除硫元素外）示例。

标准空白片（硅片）的光谱，测试设备：TXRF3760；测试电压：35KV；测试电流：255mA；掠射角：0.05º；靶材旋转时间：500s；单色仪型号：LiF(200)。

图3 空白（除硫元素外）示例

8.5  TXRF设备对标定元素的荧光信号求积分并且减去本底，获得净积分计数率，得到相应元素的面密度值。本底可由一个常规的去卷积程序或一个适宜的线性程序扣除。

## 9  测量步骤

9.1  检查氮气、压缩空气、冷却水、温度、百级洁净房环境等环境是否达到设备运行开机标准；

9.2  开启TXRF设备；

9.3  将样品盒放入设备中；

9.4  设定并记录样品测量的分析条件：

- X射线源的电压；

- X射线源的电流；

- 选择样品尺寸；

- 掠射角；

- 积分时间；

- X射线源能量；

- 选取测试点

对于蓝宝石衬底晶圆，在晶片中心取一点（0，0）；在离晶片边缘5mm的圆环上任取4点，对所选取的各点分别连续测试3次并记录其结果，图4为测试取点示意图。

9.5  测量样品的TXRF光谱；

9.6  对探测到的元素峰值计算净积分计数率；

（0、0）

图4  蓝宝石衬底晶圆示意图

9.7  使用特定校准元素的校准样品数据和其他元素的RSF，根据式（1）计算测试样品上探测到的每种元素的面密度。

Dum=1Fsm×CPSum×CPSs−1×As …………………………（2）

式中：

—— 测试样品u中元素“m”的面密度，单位为原子数每平方厘米（atoms/cm2）；

—— 校准元素“s”相对于元素“m”的相对灵敏度因子（RSF）；

—— 在测试样品u上探测到的元素“m”的积分计数率；

—— 校准样品u上校准元素“s”的积分计数率；

—— 校准元素“s”的面密度，单位为原子数每平方厘米（atoms/cm2）。

## 10 数据记录处理

各点平均表面金属残留各种元素含量按照以下公式（3）计算进行：

……………………………………………（3）

式中：

——为所测试的某个残留元素含量（A/cm2）；

——为各点所测试的同一残留元素的含量（A/cm2）。

## 11报告

报告包括如下信息：

- 测试样品标识；

- 校准样品标别；

- 阳极材料；

- 单色仪；

- 操作人；

- 数据；

- 设备类型，包括型号和生产厂家；

- 软件版本（类型）；

- 分析时间；

J） 晶体晶向，指入射X射线束对应的测试样品晶向；

K） 本标准编号。

## 12  精密度

12.1  重复性

测试方案：

稳定性测量是在先经过标准校准片对设备进行校准后，在同一台测试设备上对同一个蓝宝石衬底晶片样品进行测量，选取坐标为（0、0）点，每点连续测试3遍，分别进行了10次测量，时间间隔为24小时；

测试条件：

a)  选择钨钯的X射线固定正电极；

b)  单色仪（选择9.67keV线）35kV，255mA；

c)  掠射角：0.05°；

d)  直径的分析区域：2mm；

e)  积分时间：500s。

各片每点共重复测量30次，记录每次测量的数据读数，分别计算其平均值和标准偏差，根据所测量数据计算得到其中三元素的相对偏差（CV）：Mg元素的CV小于<3%Ca元素的CV小于3%、Fe元素的CV小于3%。

12.2  再现性

测试方案：

再现性测量在2个实验室间进行，选取3片蓝宝石衬底晶片样品，分别对每个样品进行3次测量，每次对同一点连续测量3遍，时间间隔为10天。

测试条件：

a)  选择钨钯的X射线固定正电极；

b)  单色仪（选择9.67keV线）35kV，255mA；

c)  掠射角：0.05°；

d)  直径的分析区域：2mm；

e)  积分时间：500s。

报告每遍测量的数据读读数，分别计算其中三元素（Mg、Ca、Fe）相对偏差和两实验室之间的最大差异。根据所测量的数据计算分别得到各点各元素的相对偏差小于3%；两实验室之间测量的最大差异小于±0.1×1010atoms/cm2。

12.3  偏差

本方法的偏差无法评估，因为本方法没有绝对标准。

附录 A

(规范性附录)

重复性和检测极限的相关性

A.1  重复性和探测极限间的关系

A.1.1  在没有设备峰值的时候，公认的方法确定光子光谱仪中的探测极限CL由式（A.1）给出：

……………………………………………（A.1）

式中：

——空白测量的标准偏差；

S ——灵敏度（信号/cm2）。

对一个严格单边的高斯分布取99.6%的置信水平，式（A.1）中的数字选择3。但是验证表明在低浓度下，更多的时候不是高斯分布。

A.1.1.1  对短期测量，通常假定空白的标准偏差是由泊松光子统计学给出，并道出了在技术文献中通常报道的探测极限的公式（A.2）。

CL = 3（参考面密度本底计数）1/2/（净信号）………………（A.2）

A.1.1.2  这一探测极限包括下述关键假定：空白测量的标准偏差仅仅由X射线光子泊松统计给出，没有其他的可变性贡献对该项有意义。这一假设仅对于探测极限的短期估计是正确的。

A.1.2  对于探测极限的昌吉估计，空白测量的标准偏差被认为有来自于其他的可变性，而不仅是泊松统计学的贡献，因此长期的探测极限的估计比短期的探测极限大，在空白测量中对可变性的其他贡献可包括但不限于：掠射角校准和X射线束发散。

A.2  比较数据系统

A.2.1  引言

A.2.1.1  在一个有资质的测量系统中进行操作，将比较值归为人造品的做法是可用的。像测试期间因设备上认为生成物而得到的于参照物样品形成对照的东西，这种附加物略述了一种途径，可利用多个元素的测量数据来监控可能来自于设备软件和计算的干扰。

A.2.1.2  TXRF用于计算表面元素沾污使用的数据组。

A.2.1.3  一个具有仲裁数据系统（RDS）的仲裁片（人造物品），其每一个数据点都是重复测量数据的平均值。在设备测量人造物，并对照测量量抽样数据组的结果比较其（RDS）。在这数据组里差是计算得到的。

使用人造物于系统测量一致的参数，一致的可接受水平由使用者双方协商取得一致意见。

A.2.2  测试方法概述

A.2.2.1  选择一合适标准的仲裁片，该片已具有一仲裁数据系统。

A.2.2.2  在设备上测量参考片获得样品数据系统SDS。

A.2.2.3  如下所示两数相减获得两个不同的数据系统的差DDS由式（A.3）:

RDS–SDS=DDS   …………………………………（A.3）

式中：

DDS——在测量数据和仲裁数据间的测量差值。

DDS包含了很多值，用于确定可接受的简单的度量标准时最大差值，即在DDS中最大的绝对值。它是在使用设备完成测试数据之间最坏情况的不一致描述。

A.2.2.4  如果测试的最大差值小于对当事人间都可接受的值，该设备的测量可接受。

A.2.2.5  也可使用更复杂的计算，例如，可比较DDS的元素值连同统计量（平均值σ等）的各个元素的柱状图。这些量可描述应用特定的极限或用于提供差值的来源和种类。

附录 B

(资料性附录)

TXRF与不同表面金属测试方法的比较及校准样品的标定

B.1  TXRF是对以下测试方法的补充

B.1.1  化学分析电子能谱，其元素的表面面密度检测限为1013atoms/cm2。

B.1.2  俄歇电子能谱，其表面面密度测定限为102atoms/cm2。

B.1.3  氮-束卢瑟福背散射谱，对某些元素的检测限为1010atoms/cm2，但不能给出原子序数排列邻近的重元素。

B.1.4  二次离子质谱，可检测原子序数较小的元素，其检测范围为（108~1012）atoms/cm2，但对原子序数在22~30的钛和锌之间的过渡元素不能提供足够的探测极限，且方法是破坏性的。

B.1.5  气相分解(VPD)原子吸收光谱（AAS），其表面金属检测范围为（108-1011）atoms/cm2，但是没有有效空间信息，并且分析时间比TXRF长，该方法也是破坏性的。

B.2  校准样品的标定

B.2.1  提供目前工艺水平的化学机械抛光硅片衬底，其表面金属面密度为（1012~1014）atoms/cm2。从标定标准得到的K-α荧光信号是没有干扰的，即没有逃逸峰、和峰和其他沾污的荧光峰；无外部沾污源；首选元素不应该是容易增加沾污的元素（如铁），或随时间扩散到深处的元素（如金和铜）。因此首选元素是镍或钒。定标是选用一组带有已知不同种类特定元素面密度的片子制作的。

B.2.2  校准片的标定应有一适当的可分析的方法确定标定金属的面密度。可提供标准值的几种适宜的标准标定方法包括：

B.2.2.1  氮束-卢瑟福背散射光谱（N-RBS）：使用这一方法，在±5原子质量单位范围内任何其他金属不能超过标定金属面密度的1％。N-RBS的测量是绝对测量，并且应在TXRF区域内进行。其他的背散射方法也可用标定元素面密度，它包括前向散射卢瑟福背散射（F-RBS）和重离子背散射光谱（HIBS）。

B.2.2.2  气相分解：采用气相分解－原子吸收光谱测定法（VPD/AAS）可对一个旋转涂敷制成的沾污进行标定。VPD/AAS测量方法是破坏性的。由TXRF或SIMS图的方法显示的沾污均匀分布于整个硅片表面。VPD/AAS标定的值依据原子吸收光谱的标准，本方法的精度主要源于VPD元素回收率。

B.2.2.3  注入：将参比元素离子注入到一个预先存在的无定型硅的表面，用固态外延生长方法使无定型硅变为单晶硅。如果参比元素在无定型硅中比单晶硅中溶解的多的话，这一过程可将离子注入的参比元素扫到样品表面，应用离子注入流确定的离子剂量可完成atoms/cm2的量化定标。

- B.3  ASTM标准中的精密度及偏差

- B.3.1  精密度

- B.3.1.1  精密度使用单色TXRF设备通过两次循环测量得到评估。

- B.3.1.2  实验室内精度是对2个参考样品和6个未知的表面沾污铁、镍、铜、锌在1011 atoms/cm2-1012atoms/cm2的样品上巡回评估，13个实验室参与评估。在每个实验室里，样品每天测量1次，做4天测量。测量条件是钨钯的X射线旋转正电极。LiF200单色仪（选择9.67kev线）35kV,255mA，0.05º掠射角，1.33Pa真空环境，2mm直径的分析区域，500s的积分时间。由每个实验室报告4个数据读数的平均值和4次读数的标准偏差，95％置信度下实验室内相对精度28％，是实验室内一个相对标准偏差10％的2.8倍。

- B.3.1.3  实验室间精度的评估是使用1套参考样品和3个未知样品循环测量得到的。其中1个是空白，参考样品和未知的表面的镍沾污在1011 atoms/cm2～1012atoms/cm2。17个机构参与了评估。每个实验室测量样品若干天。测量条件是钨钯的X射线旋转正电极。LiF200单色仪（选择9.67kev或更高线）

- 35kV,255mA或更高，0.1º的掠射角，2mm直径的分析区域，500s的积分时间。95％置信度，在平均15×1010atoms/cm2下,实验室间精度±8×1010atoms/cm2,在平均45×1010atoms/cm2下,实验室间精度±20×1010atoms/cm2。

- B.3.1.4  除了在B.3.1.2，B.3.1.3列出的巡回测试方法外也可使用其他分析方法，但没有对其他分析条件的精度进行评估。

- B.3.2  偏差

本方法的偏差无法评估，因为本方法没有绝对标准。

B.4  安全

本方法使用X射线，对于个人暴露在X射线必须提供防护。 特别重要的是保护手或手指不被X光直接照射，并保护眼睛免受二次散射的辐照。 推荐使用底片式射线剂量器或放射量测定仪，以及标准核源校准过的GeigerMuller 计数器定期检查手和身体部位的辐射剂量。对于全身不定期暴露于外部X射线不超过3MeV量子辐照能量的个人，现行最大允许剂量为每季度1.25R（3.22×10 −4 C/kg），（相当于0.6 mR/h (1.5×10−7C/kg·h)）,这是在联邦条例10章20部分中所规定的。在同样条件下，手和前臂暴露的最大允许剂量为每季度18.75R(4.85×10−3 C/kg)[相当于9.3mR/h(2.4×10−6 C/kg·h)]。除上述规定外，其他各个政府及管理部门也有相应的安全要求。

本方法不涉及安全问题，即使有也与标准的使用相联系。标准使用前，建立合适的安全和保障措施以及确定规章制度的应用范围是标准使用者的责任。

附录 C

(资料性附录)

各元素TXRF的检测极限

表C.1各元素TXRF的检测极限      (单位：×1010atoms/cm2)

| 元素 | TXRF 单点扫描方法 |  |  |  |  | 元素 |  | TXRF单点扫描方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W-M | W-Lb |  | H.E. |  |  |  | W-M |  | W-Lb |  | H.E. |
|  | 1.77KeV | 9.67KeV |  | 24KeV |  |  |  | 1.78KeV |  | 9.67KeV |  | 24KeV |
| Na | 50 |  |  |  |  | In |  |  |  | 1.2 |  |  |
| Mg | 50 |  |  |  |  | Sn |  |  |  | 1.0 |  |  |
| Al | 50 |  |  |  |  | Sb |  |  |  | 0.9 |  |  |
| Si |  |  |  |  |  | Te |  |  |  | 0.7 |  |  |
| S |  | 5.5 |  |  |  | I |  |  |  | 0.7 |  |  |
| Cl |  | 3.2 |  |  |  | Xe |  |  |  | 0.5 |  |  |
| Ar |  | 2.0 |  |  |  | Cs |  |  |  | 0.5 |  |  |
| K |  | 1.4 |  |  |  | Ba |  |  |  | 0.5 |  |  |
| Ca |  | 0.9 |  |  |  | La |  |  |  | 0.4 |  |  |
| Sc |  | 0.6 |  |  |  | Ce |  |  |  | 0.4 |  |  |
| Ti |  | 0.5 |  |  |  | Pr |  |  |  | 0.3 |  |  |
| V |  | 0.3 |  |  |  | Nd |  |  |  | 0.3 |  |  |
| Cr |  | 0.2 |  |  |  | Pm |  |  |  | 0.3 |  |  |
| Mn |  | 0.1 |  |  |  | Sm |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Fe |  | 0.1 |  |  |  | Eu |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Co |  | 0.1 |  |  |  | Gd |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Ni |  | 0.1 |  |  |  | Tb |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Cu |  | 0.1 |  |  |  | Dy |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Zn |  | 0.2 |  |  |  | Ho |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Ga |  |  |  | 1.7 |  | Er |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Ge |  |  |  | 1.5 |  | Tm |  |  |  | 0.2 |  |  |
| As |  |  |  | 1.3 |  | Yb |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Se |  |  |  | 1.1 |  | Lu |  |  |  | 0.2 |  |  |
| Br |  |  |  | 1.0 |  | Hf |  |  |  | 0.3 |  |  |
| Kr |  |  |  | 0.9 |  | Ta |  |  |  |  |  | 1.3 |
| Rb |  |  |  | 0.9 |  | W |  |  |  |  |  | 1.2 |
| Sr |  |  |  | 0.8 |  | Re |  |  |  |  |  | 1.1 |
| Y |  |  |  | 0.7 |  | Os |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Zr |  |  |  | 0.7 |  | Ir |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Nb |  |  |  | 0.7 |  | Pt |  |  |  |  |  | 0.8 |
| Mo |  |  |  | 0.8 |  | Au |  |  |  |  |  | 0.8 |
| Tc |  |  |  | 0.8 |  | Hg |  |  |  |  |  | 0.7 |
| Ru |  |  |  | 1.0 |  | Tl |  |  |  |  |  | 0.7 |
| Rh |  | 2.3 |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 元素 | TXRF 单点扫描方法 |  |  |  |  | 元素 | TXRF 单点扫描方法 |  |  |  |  |  |
|  | W-M |  | W-Lb |  | H.E. |  | W-M |  | W-Lb |  | H.E. |  |
|  | 1.77KeV |  | 9.67KeV |  | 24KeV |  | 1.77KeV |  | 9.67KeV |  | 24KeV |  |
| Pd |  |  | 2.0 |  |  | Bi |  |  |  |  | 0.6 |  |
| Ag |  |  | 1.7 |  |  | Po |  |  |  |  | 0.6 |  |
| Cd |  |  | 1.4 |  |  | At |  |  |  |  | 0.6 |  |
| Ac |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Th |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| * 以上数值为典型表现的数值，保证数值在以上数值的3倍以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |