中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.5—201X

锌精矿焙砂化学分析方法

第5部分：铁量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of Zinc concentrate roasting

Part 5：Determination of iron content—

Na2EDTA titrimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS77.020

H30

- 前    言

YS/T XXXX《锌精矿焙砂化学分析方法》分为以下8个部分：

——第1部分： 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分： 酸溶锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第3部分： 硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第4部分： 可溶硫量的测定  硫酸钡重量法；

——第5部分： 铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第6部分： 酸溶铁量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第7部分： 二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分： 酸溶二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法。

本部分为YS/T XXXX的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本方法为仲裁方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：湖南有色金属研究院。

本部分参加起草单位：河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院、中金岭南韶关冶炼厂、中国有

色桂林矿产地质研究院有限公司。

本部分主要起草人：庞文林 刘娟 李兵 邹智 李文玲 王亚丽 杨春林 李敏 胡胭脂 古行乾 常莎

本部分为首次发布。

锌精矿焙砂化学分析方法

第5部分：铁量的测定

Na2EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了锌精矿焙砂中铁量的测定方法。

本部分适用于锌精矿焙砂中铁量的测定。测定范围：2.00%~20.00%。

本部分不适用于试料中含锡量大于1.5mg的锌精矿焙砂中铁量的测定。

2  方法原理

试料经盐酸、硝酸、硫酸溶解，蒸发至近干。用盐酸溶解盐类，加氨水使铁沉淀为氢氧化铁，过滤，分离共存元素。用稀盐酸溶解沉淀并调节酸度，控制温度在60~80℃，以磺基水杨酸为指示剂，以Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

3  试剂

除非另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 氯化铵。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.5 氨水（ρ0.90 g/mL）。

3.6 盐酸（1+1）。

3.7 盐酸（1＋11）。

3.8 氨水（1+1）。

3.9 洗液：称取25g氯化铵（3.1）溶于500mL水中，加入20mL氨水（3.5），混匀。

3.10 磺基水杨酸溶液（100 g/L）。

3.11铁标准溶液：称取三氧化二铁基准物质1.4297 g（预先在100~110℃干燥1~2h并冷却至室温），置于300mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.6），低温加热至完全溶解，冷却，加入10 mL盐酸（3.6），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg铁。

3.12乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液。

3.12.1配制：称取10g Na2EDTA（C10H4N2O8Na2·2H2O）于烧杯中，加400mL左右热水溶解，冷至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置3d后标定。

3.12.2标定：移取5.00mL铁标准溶液（3.11）三份分别置于300mL烧杯中，加水至约120mL，用氨水（3.8）中和至氢氧化铁沉淀出现，加入10mL盐酸（3.7），加热至60~80℃，加入1mL磺基水杨酸溶液（3.10），用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

随同标定做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液对铁的滴定系数：

c=ρFe×VFe55.85×(V2−V1)                             ………….（1）

式中:

c      ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

ρFe    ——铁标准溶液的质量浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

VFe    ——移取铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2     ——标定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1     ——标定时空白试验溶液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

55.85  ——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定3份，结果保留4位有效数字，其极差值不大于1×10-7mol/mL时，取其平均值。否则重新标定。

4 试样

4.1 试样应通过0.100mm孔筛。

4.2 试样应在105℃±5℃烘箱中烘干1h, 并置于干燥器中冷至室温备用。

5 分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表 1  试料质量

| 铁质量分数/ % | 试料质量/g |
| --- | --- |
| ﹤5.00 | 0.50 |
| 5.00～20.00 | 0.20 |

5.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于300mL烧杯中，以少量水润湿（如果样品中含有较高的二氧化硅，加入1g氟化铵），加入10mL盐酸（3.2）低温溶解5min,加入10mL硝酸（3.3）继续加热溶解完全，加入5mL硫酸（3.4），加热至冒浓白烟并蒸至2mL。取下冷却，加入2～3mL盐酸（3.2），用水洗表面皿及杯壁，加热溶解盐类，加入4～5g氯化铵（3.1），加水至体积70～80mL,以氨水（3.5）中和至氢氧化铁沉淀完全再过量3mL，加热微沸3～5min取下，加入3mL氨水（3.5），用快速滤纸过滤，用热洗液（3.9）洗烧杯与滤纸各4次，再用水各洗一次。

5.4.2  用热盐酸（3.6）溶解沉淀于原烧杯中，然后用水及盐酸（3.6）交替洗至滤纸无色，将溶液放在低温处蒸至1～2mL,取下，加水至120mL左右，用氨水（3.8）中和至氢氧化铁沉淀出现，加入10mL盐酸（3.7），加热至60~80℃，加入1mL磺基水杨酸溶液（3.10），用Na2EDTA标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

6  分析结果的计算

铁量以铁的质量分数wFe数值以%表示，按公式（2）计算：

wFe(%)=c×55.85×(V3−V0)m×100 ·······················（2）

式中：c       ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

V3      ——滴定试料溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0      ——滴定空白试验溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

55.85   ——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m      ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后2位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这2个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，实验室内重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2 重复性限

| wFe/% | 2.19 | 5.31 | 10.50 | 14.44 | 19.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.41 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，实验室间再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| wFe/% | 2.19 | 5.31 | 10.50 | 14.44 | 19.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.49 |

8 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.5-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。