YS

中华人民共和国有色金属行业标准

锌精矿焙砂化学分析方法

第8部分：酸溶二氧化硅量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of zinc concentrate roasting—

Part 8:Determination of acid dissolvable silicon dioxide contents—

Molybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.020

H30

20XX-××-××发布

20XX-××-××实施

前　　言

YS/T XXXX《锌精矿焙砂化学分析方法》分为8个部分：

——第1部分： 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分： 酸溶锌量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分： 硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第4部分： 可溶硫量的测定 硫酸钡重量法；

——第5部分： 铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第6部分： 酸溶铁量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第7部分： 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第8部分： 酸溶二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法。

本部分为YS/T XXXX的第8部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京有色金属研究总院。

本部分参加起草单位：河南豫光锌业有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本部分主要起草人：杨萍、陈雄飞、栗生晨、陈云红、肖娟、杨建兵、王清、叶世源、杨蕊琼、杨建友。

锌焙砂化学分析方法

第8部分：酸溶二氧化硅量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶二氧化硅量的测定方法。

本部分适用于锌精矿焙砂在85℃～90℃硫酸（9+191）浸泡的酸溶二氧化硅量的测定。测定范围0.20%～4.00%。

2  方法原理

试样经稀硫酸在85℃～90℃浸泡20min，在硫酸介质中，硅与钼酸铵生成硅钼杂多酸，以抗坏血酸还原硅钼杂多酸为钼蓝。于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和二次蒸馏水。实验所用玻璃器皿均用稀硝酸浸泡后，用二次蒸馏水彻底洗净。

    - 3.1  硫酸（1+1）。

    - 3.2  硫酸（1+9）。

    - 3.3  硫酸（9+191）

    - 3.4  氨水（1+1）。

    - 3.5  钼酸铵（50g/L）。

    - 3.6  抗坏血酸（20g/L）,用时现配。

    - 3.7  对硝基苯酚溶液（1g/L）。

    - 3.8  还原液：抗坏血酸（3.6）与硫酸（3.1）按1：2比例混匀，用时现配。

    - 3.9  二氧化硅标准贮存溶液（1mg/mL）：准确称取0.5000g优级纯二氧化硅[预先于950℃灼烧30min，置于干燥器中冷却至室温]于盛有5g混合熔剂（二份无水碳酸钠与一份碳酸钾混匀）的铂坩埚中，混匀后，再覆盖2g混合熔剂，置于900℃～950℃高温炉熔融1h，稍冷，将坩埚外部用水洗净后置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加150mL热水浸出，洗净坩埚，冷却，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1mg二氧化硅。

    - 3.10  二氧化硅标准溶液（100μg/mL）：移取10.00mL二氧化硅标准贮存溶液（3.9）于100mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg二氧化硅。

4 仪器

4.1  恒温水浴锅。

4.2  分光光度计。

5  试样

5.1  试样应通过0.100mm孔筛。

5.2  试样预先在105℃±5℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温，然后用带封口的塑料袋密封保存。

6 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1  试料质量

| 酸溶二氧化硅质量分数/% | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 0.20～1.00 | 0.50 |
| ＞1.00～4.00 | 0.20 |

6.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验

6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入30mL 85℃～90℃的热硫酸（3.3），将烧杯放入已升至85℃～90℃的恒温水浴锅（4.1）中，保温20min，期间每5min用塑料棒搅动3～5s。取出，放置冷却至室温。移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。 用慢速滤纸将部分溶液过滤到预先烘干的小烧杯中。

6.4.2  分取5.00mL上清液（6.4.1）于 100mL容量瓶中。加约30mL水，1滴对硝基苯酚溶液（3.7），用氨水（3.4）和硫酸（3.2）调至溶液黄色恰好褪去，加2mL硫酸（3.2），5mL钼酸铵（3.5），每加一种试剂需要混匀。放置10min～20min，加10mL还原液（3.8）用水稀释至刻度，混匀，放置10min以上。

6.4.3  移取部分溶液（6.4.2）于1cm吸收皿中，以试料空白为参比，于分光光度计（4.2）波长650nm处测量吸光度。从工作曲线上查得相应的酸溶二氧化硅量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0 mL、0.50 mL 、1.00 mL、2.00 mL、4.00mL、5.00mL二氧化硅标准溶液(3.10)分别于一组100mL容量瓶中，吹入少量水。以下按6.4.2进行。

6.5.2  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计（4.2）波长650mn处测量吸光度。以二氧化硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

酸溶二氧化硅量以酸溶二氧化硅的质量分数ωSiO2酸溶计，数值以%表示，按式(1)计算：

…………………… ( 1 )

式中：

V0   ——试液的总体积，单位为毫升(mL)；

V1   ——分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

m0  ——试料的质量，单位为克(g)；

m1  ——自工作曲线上查得酸溶二氧化硅量，单位为微克(μg)。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| ωSiO2酸溶/% | 0.33 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| ωSiO2酸溶/% | 0.33 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.5-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。