ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

铜铟镓硒靶材化学分析方法

第1部分：镓量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of Copper-Indium-Gallium-Selenium target—

Part 1:Determination of gallium content —

Inductively coupled plasma spectrometry

（本稿完成日期：2015年06月）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本部分按照GB/T1.1-2009 、GB/T 20001.4-2001的规定编写。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：广西壮族自治区分析测试研究中心、柳州百韧特先进材料有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站、桂林理工大学、广州有色金属研究院。

本部分主要起草人：

铜铟镓硒靶材化学分析方法                                                                    第1部分：镓量的测定                                        电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本部分规定了铜铟镓硒靶材中镓量的测定方法。

本部分适用于铜铟镓硒靶材中镓量的测定,测定范围（质量分数）为：3.00%~12.00%。

2  方法提要

试料经硝酸、盐酸溶解后，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定试料溶液中待测元素特征谱线的强度，通过标准曲线法计算出试料中镓量。

- 试剂

除另有说明外，分析中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水为二级水。

3.1  盐酸(ρ1.19 g/mL)。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  硝酸(ρ1.42 g/mL)。

3.4  镓标准溶液

3.4.1  镓标准溶液A, 1 mL含10 mg镓

称取1.000 0 g金属镓（ωGa≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下，用少量水冲洗表面皿，加入10 mL盐酸（3.1），冷却至室温，转移至100 mL容量瓶中，水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含10 mg镓。

3.4.2  镓标准溶液B, 1 mL含1 mg镓

移取5.00 mL镓标准溶液A（3.4.1）于50 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（3.3），水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg镓。

4  仪器设备

4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

4.2 分析线

推荐使用的镓分析线列于表1。在使用时可基于自身所用具体仪器，适当选择。

表1  镓分析线

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 287.4 | 294.3 | 403.2 | 417.2 |

5  试样

5.1  试样粒度应不大于0.082 mm。

5.2  试样经100℃～110℃干燥1h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.30 g试料，精确至0.000 1g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备

将试料（6.1）置于250 mL烧杯中，少许水润湿，加入6 mL硝酸（3.3），2 mL盐酸（3.1），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下，用少量水冲洗表面皿，加入10 mL硝酸（3.3），冷却至室温，将试液转移入250 mL容量瓶中，水稀释至刻度，摇匀，待测。

6.5 标准工作曲线

移取镓标准溶液B（3.5.2）0.00 mL、0.50 mL、2.50 mL、5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL于6个50 mL容量瓶中，分别加入3 mL硝酸（3.3），水稀释至刻度，摇匀。此系列标准溶液1 mL含镓0μg、10.0μg、50.0μg、100.0μg、150.0μg、200.0μg。

用ICP-AES测定标准工作曲线的谱线强度。以待测元素浓度为横坐标，谱线强度为纵坐标，绘制标准工作曲线，工作曲线相关系数不小于0.9995。

6.6  空白溶液与样品溶液的测定

标准工作曲线测定完毕后，先测定样品空白溶液，再测定试料溶液，通过工作曲线算出空白溶液与试料溶液中待测元素的浓度。

7  分析结果的计算

试料中镓的含量按式⑴进行计算：

…………………………………………(1)

式中：

W —— 试料中镓的含量，单位为%；

ρ——从标准工作曲线上得到的试料溶液中镓浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

ρ0——从标准工作曲线上得到的试剂空白液中镓浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

V——试料溶液定容体积，单位为毫升(mL)；

m——试料的质量，单位为克(g)；

计算结果保留至小数点后两位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表3  重复性限

| w/％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /％ |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表 4  再现性限

| w /％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

—试样；

—使用的标准（包括发布或出版年号）；

—分析结果及其表示；

—与基本分析步骤的差异；

—测定中观察到的异常现象；

—试验日期。

_________________________________