ICS 77.120.99

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

高纯三氧化二镓化学分析方法

高纯三氧化二镓化学分析方法

铜铟镓硒靶材化学分析方法

第3部分:铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of Copper-Indium-Gallium-Selenium target——

Part 3:Determination of aluminum,iron,nickel,chromium,magnesium,lead,zine, cadmium,cobalt,molybdenum,bariumcontent and manganese content——

Inductively coupled plasma mass spectrometry

讨论稿

（本稿完成日期：2013-05）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本部分按照GB/T1.1-2009 、GB/T 20001.4-2001的规定编写。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分由广西壮族自治区冶金产品质量监督检验站、柳州百韧特先进材料有限公司、韶关冶炼厂、广西壮族自治区分析测试研究中心、广州有色金属研究院、广东先导稀材股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分主要起草人：

铜铟镓硒靶材化学分析方法                                                                    第3部分: 铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定  电感耦合等离子体质谱法

- 1  范围

本部分规定了铜铟镓硒靶材中铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定方法。

本部分适用于铜铟镓硒靶材中铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定,测定范围（质量分数）为0.000 05％～0.002 0％。

- 2  方法提要

试料经硝酸低温加热溶解，以钪、铑为内标，采用电感耦合等离子体质谱法直接测定铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量。

- 3  试剂

在分析中使用的水均为一级水。实验所用器皿均用硝酸溶液（1+19）充分浸泡后用水彻底清洗。

3.1  硝酸（BV–III），ρ1.4 g/ mL。

3.2  硝酸（1+1）。

3.3  盐酸（BV–III），ρ1.18 g/mL。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  铝标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯铝（ωAl≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入20 mL 盐酸（3.4），滴加1 mL～2 mL硝酸（3.2），低温加热溶解，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，加入80 mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 铝。

3.6  铁标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯铁（ωFe≥99.99%），置于300 mL 烧杯中，加入40 mL硝酸（3.2），低温加热溶解，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 铁。

3.7  镍标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯镍（ωNi≥99.99%），置于300 mL 烧杯中，加入20 mL 硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 镍。

3.8  铬标准贮存溶液：称取3.734 9 g 铬酸钾（ωKCrO4≥99.99%，预先在105 ℃ 烘烤1 h），置于150 mL 烧杯中，加入20 mL水溶解，加入10 mL硝酸（3.2），移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 铬。

3.9 锰标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯锰（ωMn≥99.99%），置于150 mL 烧杯中，加入10 mL 硝酸（3.2），加热溶解、煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 锰。

3.10  铅标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯铅（ωPb≥99.99%），置于150 mL 烧杯中，加入10 mL 硝酸（3.2），加热溶解、煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 铅。

3.11  锌标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯锌（ωZn≥99.99%），置于150 mL 烧杯中，加入10 mL 硝酸（3.2），加热溶解、煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 锌。

3.12  镉标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯镉（ωCd≥99.99%），置于250 mL 烧杯中，加入20 mL盐酸（3.4），加热至完全溶解，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 镉。

3.13  钴标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯钴（ωCo≥99.99%），置于150 mL 烧杯中，加入10 mL 硝酸（3.2），加热溶解、煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 钴。

3.14  钼标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯钼（ωMo≥99.99%），置于500 mL 烧杯中，加入30 mL 硝酸（3.2），加热溶解后，冷却，加入30 mL 硫酸，加热至冒硫酸白烟，冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 钼。。

3.15  钡标准贮存溶液：称取1.4370 g 经105℃干燥2 h的高纯碳酸钡（ωBaCO3≥99.99%）,置于150 mL烧杯中，加入20 mL 硝酸（3.2），低温溶解，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg钡。

3.16  镁标准贮存溶液：称取1.000 0 g 纯镁（ωMg≥99.99%），置于300 mL 烧杯中，加入20 mL水，慢慢加入20 mL 硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 mg 镁。

3.17  混合标准溶液A：分别移取1.00 mL 标准贮存溶液（3.5 ～ 3.16），置于100 mL容量瓶中，加入5 mL 硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁各10 μg。

3.18  混合标准溶液B：移取1.00 mL混合标准溶液A（3.17），置于100 mL容量瓶中，加入5 mL 硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁各100 ng。

3.19  铑内标溶液：称取0.385 6 g氯铑酸铵，置于300 mL 烧杯中，加入10 mL盐酸（3.4），溶解后1 000 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含100.0 μg铑，使用前稀释，每一步的稀释溶液中均保持2%的硝酸介质，稀释后1 mL 含1.0 μg铑。

3.20  钪内标溶液：称取0.100 0 g金属钪（ωSc≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，微热使之完全溶解，用水洗涤表面皿及杯壁，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钪100.0 μg，使用前稀释，每一步的稀释溶液中均保持2%的硝酸介质，稀释后1 mL 含1.0 μg铑。

3.21  氩气（ωAr≥99.99% ）。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体质谱仪：仪器质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

4.2  同位素质量数的选择

在ICP-MS 测定中，按照被测同位素无干扰、丰度高的原则，选择了铜铟镓硒靶材中12个被测杂质元素，列于表1 中。

表 1 测定同位素的选择

| 元素 | 测定同位素的质量数 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| Fe | 58 |
| Ni | 60 |
| Cr | 52 |
| Mn | 55 |
| Pb | 208 |
| Zn | 66 |
| Cd | 106 |
| Co | 59 |
| Mo | 100 |
| Ba | 138 |
| Mg | 24 |

- 5  试样

5.1  试样粒度应不大于0.082 mm。

5.2  试样经100℃～110℃干燥1h，置于干燥器中冷却至室温。

- 6 分析步骤

6.1  试料

称取0.50 g 试样，精确至 0.000 1 g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备

将试料（6.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL硝酸（3.2），低温加热至试料完全溶解后，取下冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶,水稀释至刻度，混匀。移取10.00 mL上述试液于50 mL塑料容量瓶,加入0.5 mL铑内标溶液(3.19), 0.5 mL钪内标溶液（3.20)，1 mL硝酸（3.1），加水稀释至刻度，混匀。待测。

6.5  工作曲线的绘制

移取混合标准溶液B(3.18)0 mL、0.100 mL、1.00mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL于6个100 mL塑料容量瓶中，加入1.0mL钪内标溶液(3.19), 1.0mL铑内标溶液(3.19), 2 mL硝酸（3.1），水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液1mL含铝、铁、铬、镉、钴、镁、锰、锌、钼、铅、钡、镍分别为0 ng、0.10 ng、1.0 ng、5.0 ng、10.0 ng、20.0 ng。

6.6  测量

将空白试验溶液（6.3）、分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行ICP-MS测定。将标准系列溶液浓度直接输入计算机，由计算机计算并输出空白试验溶液、分析试液中待测元素浓度。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁的质量分数，数值以％表示：

Wx=ρx−ρ0⋅V×5×10−9m×100……………………（1）

式中：

x ——被测元素（铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁）；

ρx ——测得试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0 ——测得空白试液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

5——试液稀释倍数；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2  重复性限

| wAl /％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /％ |  |  |  |  |
| wFe /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wNi /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wCr /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wMn /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wPb /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wZn /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wCd /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wCo /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wMo /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wBa /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| wMg /％ |  |  |  |  |
| /％ |  |  |  |  |
| 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表 3  再现性限

| wAl /％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |  |
| wFe /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wNi /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wCr /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wMn /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wPb /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wZn /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wCd /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wCo /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wMo /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wBa /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| wMg /％ |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |
| 注：再现性（R）为2.8SR，SR为重复性标准差。 |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

—试样；

—使用的标准（包括发布或出版年号）；

—分析结果及其表示；

—与基本分析步骤的差异；

—测定中观察到的异常现象；

—试验日期。

______________________