YS

DAITI

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、钢铁研究总院。

本标准主要起草人：

烧结金属多孔材料  抗弯性能的测定

1  范围

本标准规定了烧结金属多孔材料抗弯性能的检测方法。

本标准适用于粉末冶金方法生产的片状或板状烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适宜烧结金属多孔管材和致密金属材料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 232-2010  金属材料  弯曲试验方法

GB/T 16825.1  静力单曲试验机的检验  第1部分  拉力和（或）压力试验机  测力系统的检验与校准

GB/T 22066  静力单曲试验机用计算机数据采集系统的评定

3 原理

在烧结金属多孔片材或板材上取试样，在弯曲试验机上沿着一定的受力方向缓慢加载，直至试样断裂或达到规定的弯曲角度。

4  试样

4.1 试样形状和尺寸

试样的形状和尺寸应按照相关产品标准、协议或工况要求的规定。如未具体规定，试样一般为长条形，如图1所示，厚度为多孔片材或板材厚度，在整个长度上试样厚度应均匀。试样的长度和宽度见表1的规定，

说明：

a   —— 试样的厚度；

b   —— 试样的宽度；

L    —— 试样总长度。

图1  长条形试样

表1  抗弯性能试样尺寸                          单位为毫米

| b | Ls | L |
| --- | --- | --- |
| 5~10 | 25~60 | L> Ls+10 |
| >10~20 | 50~100 | L> Ls+20 |
| >20~30 | 70~150 | L> Ls+30 |
| 注：Ls为两支辊之间的距离 |

4.2 试样取样

4.2.1采用机加工取样，应保证机加工过程中烧结金属多孔材料的孔结构不变形、孔隙不被污染。

4.2.2试样不得有缺边、裂纹等缺陷，表面不得有划痕、损伤，应保证不在试样表面造成应力集中源。

5  试验设备

5.1 试验机

用于抗弯试验的试验机，能够满足静态加载条件，试验机应有足够的刚性，在其压力负荷范围内，不产生失稳。试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1进行校准，其准确度应为1级或优于1级。计算机控制弯曲试验机应满足GB/T 22066的规定。

5.2 夹具

由两个支辊和一个加载压头组成。两支辊之间的距离Ls见表1的规定。加载压头应位于两个支辊的中间位置，且其轴线应与两个支辊中心轴所在垂直面平行，如图2所示。

图2 弯曲性能试验示意图

6  试验程序

6.1 试样清洗

用丙酮或其他合适的溶剂，清洗试样上沾的油脂和污物并干燥。

6.2 试样尺寸测量

采用相应精度的量具测量试样的相关尺寸，精确到小数点后两位有效数字。

6.3 弯曲试验

6.3.1 试验一般在室温10℃~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验，试验温度应为23℃±5℃。

6.3.2 将试样对称放在支辊上，试样的轴线应垂直于压头轴线。

6.3.3 弯曲试验速度可根据试验机特点、试样材质和试验目的来确定，但需要保证所测性能的准确性。除有关技术条件或双方协议有特殊要求外，弯曲试验速度为0.5 mm/min ~2 mm/min。

6.3.4 对于烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，缓慢施加压力至试样断裂时停止试验，卸载。

6.3.5 对于烧结金属纤维多孔材料，则按照GB/T 232-2010中第7章的规定进行试验。

6.4数据处理与输出

试验结束后，采用相应的处理软件对数据进行处理，导出相应的弯曲应力—弯曲应变曲线。

7  性能结果计算

7.1抗弯强度σf

弯曲应力—弯曲应变曲线上最大值对应的应力值取为抗弯强度，见图3。

图3 弯曲应力—弯曲应变曲线

7.2弯曲角θ

7.2.1烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料

弯曲压头缓慢加载过程中，观察试样底部中间部位，出现裂纹时立即停止试验，取下样品，测量样品弯曲的角度取为弯曲角，如图4所示。

图4烧结金属多孔材料弯曲角θ示意图

7.2.2烧结金属纤维多孔材料

以相关产品标准规定的弯曲角度作为最小值。

8  测定性能数值的修约

试验测定的性能结果数值应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，抗弯强度测得的性能结果保留小数点后两位有效数字（单位是MPa）；弯曲角修约至1o。

9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）测试结果；

d）本标准未规定的操作；

e）影响测试结果的因素；

f）本标准号。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

烧结金属多孔材料  抗弯性能的测定

Sintered metal porous materials — Determination of bend performance

（送审稿）

YS/T XXXX －XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 16