ICS 77.040

H21

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 26—XXXX

代替 YS/T 26-1992

硅片边缘轮廓检验方法

Test methods for edge contour of circular  wafers of silicon

（本稿完成日期：20150910）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 26-1992《硅片边缘轮廓检验方法》。本标准与YS/T 26-1992相比，主要变动如下：

- 增加了引用文件、术语和定义、干扰因素等章节；

- 增加了非破坏性检验方法B、方法C。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：洛阳单晶硅集团有限责任公司、

本标准主要起草人：田素霞、李战国、苗利刚、陈卫群、焦二强、王文卫。

本标准代替标准历次版本发布情况为：

- YS/T 26-1992。

硅片边缘轮廓检验方法

- 范围

本标准规定了硅片边缘轮廓的检验方法。

本标准适用于检验倒角硅片的边缘轮廓，砷化镓等其他材料晶片边缘轮廓的检验可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

- 方法提要

本标准规定了方法A、B、C三种测试方法，其测试原理分别如下：

- 方法A：沿硅片径向划开形成剖面，借助光学比较仪或投影显微镜，形成一个硅片片边缘区域的剖面聚焦图形，将图形与边缘轮廓模板坐标图比较，确定边缘轮廓是否合格。本方法是破坏性的，限于圆周上离散点的检查，包括参考面。常用于直径不大于150mm硅片参考面倒角轮廓的检测。

- 方法B：将硅片放置在平行光路下，硅片边缘投影到显示屏上，边缘轮廓的图像与边缘轮廓模板坐标图比较，确定边缘轮廓是否合格。本方法是非破坏性的，可检查除了参考面或切口外硅片轮廓所有的点，常用于直径不大于200mm硅片除参考面外边缘轮廓的检测。

- 方法C：将硅片放置在光源下，光源垂直照在硅片边缘，CCD相机将硅片边缘（不包括参考面）或切口参考面的轮廓形状的图像导入电脑，通过专用分析软件对检测图像进行分析，然后将边缘轮廓形状的图像和测试结果显示在显示屏上。本方法是无接触、非破坏性的，可以测试硅片边缘和切口参考面的轮廓形状，操作简单便捷，可以直观的确定硅片边缘轮廓是否合适，适用于各种尺寸、夹角和形状的硅片边缘轮廓的检测。本方法适用于日常过程监控，例如倒角机的调试、日常质量控制和进货、出厂检验等。

- 干扰因素

  - 光路上的外来物质、靠近已倒角硅片边缘的表面大颗粒、倒角边缘上的颗粒或其他异物都会给出一个错误的边缘轮廓，掩盖正确的轮廓形状。

  - 对于方法C，设备的设置不同会带来测试数据的明显差异。

  - 硅片上不同点的测量，可能带来测试数据的差异。”

- 仪器设备

  - 方法A测试所需的仪器设备如下：

- 光学比较仪或投影显微镜，放大倍数至少为100倍；

- 用于固定待测硅片的夹具；

- 硅片边缘轮廓模板坐标图，如图1所示，由一个确定硅片边缘轮廓合格的透明区域和一个半透明的限制区域组成，其特征点坐标和基本尺寸应符合图2和表1的规定，其制作方法按图1、图2和表1的规定；

- 量块或精密棒，与待测硅片厚度相同，可确定设备放大倍数；

- 150mm长直尺，最小刻度为0.5mm或更小。

  - 方法B测试所需的仪器设备如下：

- 平行光源和可视系统，可视系统由投影仪、镜头和显示器组成。显示器应可以显示1mm×1mm的区域，可视系统提供给显示器的放大倍数至少为100倍；

- 用于固定待测硅片的夹具；

- 硅片边缘轮廓模板坐标图，如图1所示，由一个确定硅片边缘轮廓合格的透明区域和一个半透明的限制区域组成，其特征点坐标和基本尺寸应符合图2和表1的规定，其制作方法按图1、图2和表1的规定；

- 量块或精密棒，与待测硅片厚度相同，可确定设备放大倍数；

- 150mm长直尺，最小刻度为0.5mm或更小。

- 硅片边缘轮廓模板坐标图

- 标准模板特征点坐标图

- 标准模板特征点的坐标值                         单位为微米

| 特征点 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 76 | 508 | 51 | 0 |
| y | 0 | 0 | 1/3硅片厚度 | 76 |

  - 方法C测试所需的仪器设备如下：

- 边缘轮廓仪：包括光源、CCD相机、载物台；

- 控制单元：由计算机、显示器和打印机组成。

- 试样

待测试片测量前应经倒角，且边缘清洁、干燥，而方法A需沿直径将硅片划开。

- 测试准备

  - 确定放大倍数

    - 方法A：调节比较仪或显微镜至测试使用时的放大率。使用标准参数量块或精度杆，遵循比较仪或显微镜生产厂家的说明调节物像放大率至三位有效数字。

    - 方法B：在夹具上放置一个标准参数的量块，使用合适的尺子可以测试屏幕上垂直方向的尺寸。测量图像垂直尺寸保留到0.5mm，调节放大倍数至测试时理想的放大倍数。重新放置量块，测试显示屏上图像水平方向的尺寸，调节放大倍数至与垂直方向相同的放大倍数。

    - 方法C：放大倍数为边缘轮廓仪固有。

  - 准备硅片边缘轮廓模板

硅片边缘轮廓模板（适用于方法A、B）按下列步骤准备：

- 将标准模板坐标乘以放大倍数；

- 按放大后的模板尺寸，在透明材料上绘制或打印标准模板；

- 将模板固定在显示屏上，硅片表面的图像平行于相应模板的线。

- 测试步骤

  - 方法A的测试步骤如下：

- 将测试硅片放置在夹具上，硅片破开的表面对着物镜，垂直于观察方向；

- 调节比较仪的焦距，使硅片图像清晰地显示在显示屏上；

- 通过移动夹具调整硅片位置，使边缘轮廓图像与覆盖模板的前表面相切；

- 确定切线点之间的硅片边缘轮廓是否完全位于模板合格区域内；

- 重复c）和d），使边缘轮廓图像的另一面与模板在边缘和背面相切；

- 如果测试样品包括整个直径，倒转比较仪的夹具，使直径另一端的边缘轮廓显示在显示屏上，重复b）～e）；

- 如果硅片上其他部分作为测试样品，每部分都重复a）～e）；

- 测量的边缘轮廓完全落在允许区域内的硅片为合格。

  - 方法B的测试步骤如下：

- 将硅片放置在夹具上；

- 调节设备焦距使硅片边缘轮廓图像清晰地显示在显示屏上；

- 适当地移动夹具，使边缘轮廓图像与模板在边缘和正面相切；

- 确定切线点之间的硅片边缘轮廓是否完全位于模板合格区域内；

- 旋转夹具上的硅片，连续观察轮廓；

- 重复c)～e)，使边缘轮廓图像的另一面与模板在边缘和背面相切；

- 测量的边缘轮廓完全落在允许区域内的硅片为合格。

  - 方法C的测试步骤如下：

- 打开测试菜单；

- 根据硅片尺寸和边缘轮廓形状选择合适的测试文件；

- 用标准片校准设备；

- 根据待测硅片的尺寸，将硅片放置在载物台上相应的位置；

- 开始测量。边缘轮廓形状和测试结果会显示在显示屏上，并根据需要可以打印。该方法可以测试R型（图3）、T型（图４）以及切口（图５）的轮廓形状。

- Type-R 型

- Type-T 型

- 切口

- 根据测试结果判断硅片边缘轮廓或切口是否合格。

  - 测试点的位置和数量由供需双方商定。

- 精密度

  - 方法A和B： 投影仪放大倍数为（100±1）倍，其相应的标准模板尺寸精确到0.05mm。在此条件下，单个实验室检验重复性达100%。

  - 方法C：单个实验室重复性：轮廓长度±10μm、倒角轮廓角度±0.5°、切口底部半径±20μm；单个实验室检验重复性达100%。

- 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- 测试日期；

- 测试人员姓名；

- 使用边缘轮廓模板的A、B、C和D的坐标；

- 使用的方法；

- 硅片边缘检测点的的位置；

- 硅片批号；

- 测试硅片数量；

- 合格硅片数量；

- 本标准编号。

_________________________________