ICS 77.040

H 17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

硅单晶中碳、氧含量的测定

低温傅立叶变换红外光谱法

Test method for carbon and oxygen content of single crystal silicon—Low temperature fourier transform infrared spectrometry method

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本标准起草单位：昆明冶研新材料股份有限公司、

本标准主要起草人:

硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

范围

本标准规定了低温红外光谱法测定硅单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的方法。

本标准适用于室温电阻率大于0.1 Ω·cm的N型硅单晶和室温电阻率大于0.5 Ω·cm的P型硅单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的测定。

本标准测定碳、氧含量的有效范围从5×1014 atoms·cm-3（0.01 ppma）到硅中代位碳和间隙氧的最大固溶度。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 29057  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程

GB/T 14264  半导体材料术语

ASTM E 131  有关分子频谱学的术语

术语和定义

GB/T 14264和ASTM E 131界立的以及下列术语和定义适用于本文件。

低温傅立叶变换红外光谱仪  Fourier transform infrared spectrometer

一种将样品冷却至低温，通过傅立叶变换将由干涉仪得到的干涉谱图转换为振幅－波数（或波长）光谱图，使检测器在低温条件下分析样品来获取数据的红外光谱仪。

背景光谱  background spectrum

在红外光谱仪中，无样品存在的情况下使用单光束测量获得的谱线，通常包括氮气，空气等信息。

参比光谱  reference spectrum

参比样品的光谱。对于双光束仪器，参比光谱是直接将参比样品放置于样品光路，让参比光路空着获得的，对于傅立叶变换红外光谱仪及其他单光束仪器，参比光谱是将参比样品的光谱扣除背景光谱后所得到的结果。

样品光谱  sample spectrum

测试样品的光谱。对于双光束仪器，样品光谱是直接将样品放置于样品光路，让参比光路空着获得的，对于傅立叶变换红外光谱仪及其他单光束仪器，样品光谱是将样品的光谱扣除背景光谱后所得到的结果。

基线  baseline

从测量图谱中碳、氧吸收峰的两侧最小吸光度处作出的一条切线，用来计算吸收系数α和吸收峰面积。

半高宽  full width at half maximum

半峰高处的吸收带宽度。

间隙氧  interstitial oxygen

位于硅晶体的四面体间隙位置的氧原子。

代位碳  substitutional carbon

位于硅晶体中替代硅原子位置的碳原子。

方法提要

将硅单晶样品冷却到低于15 K温度下，使红外光束直接透射样品，采集吸收光谱，根据硅中代位碳原子在波数607.5 cm-1处的红外吸收峰的吸收系数确定碳含量；硅中间隙氧原子在波数1136.3 cm-1处的红外吸收峰的吸收系数确定氧含量。

干扰因素

在碳、氧的吸收谱带位置均存在硅晶格吸收振动谱带，该吸收振动谱带会影响碳、氧的测定；因此应采用无碳、氧的区熔硅片作为参比样品以消除硅晶格吸收振动谱带的影响；同时参比样品的厚度与测试样品的厚度差应小于±1%。

多级内部反射会产生次级干涉和基线偏离。通过改变样品厚度、表面处理方式或分辨率可以消除次级干涉和基线偏离。

测试样品和参比样品应尽可能地保持相同的温度，以避免与温度有关的晶格吸收对测量的影响。

在低温条件下，可以一定程度上抵制自由载流子的吸收，但是对于重掺杂的硅单晶，自由载流子浓度很高，由于严重的载流子吸收的影响，也很难测量硅的红外吸收光谱。

试剂和材料

无水乙醇：优级纯。

氮气：无油、无尘，露点＜-40 ℃。采用氮气吹扫样品室和光路部分，保证不受水汽的影响。

氦气：纯度不小于99.999%(体积分数)。

仪器

低温傅立叶变换红外光谱仪：具有用于250 cm-1～1300 cm-1的光学部件和检测器，15 K温度下光谱仪分辨率应达到1 cm-1或更佳。

样品架：由高热传导系数的金属材料制成，开有小孔并可阻挡通过样品以外的任何红外光线。

千分尺或其他适用于测量样品厚度的设备，精度为0.001 mm。

试样制备

对于多晶硅样品，应参照GB/T 29057或其他方法预先制备成硅单晶。

切割成硅单晶样片，双面研磨，采用粒度不大于10 μm的抛光剂进行机械或化学方法双面抛光。

加工后的样片两个面厚度差不大于0.05 mm，表面不应有氧化层。

制备好的样品厚度在2.0 mm～4.0 mm之间，直径适合样品架大小。

参比样品

选取碳、氧原子含量小于5×1014 atoms﹒cm-3（0.01 ppma）的区熔硅单晶片作为参比样品，其试样制备要求与测试样品相同，参比样品与测试样品的厚度相对差不大于±1%。

标准样品

准备一个或多个已知碳、氧含量的硅单晶样品作为标准样品，其碳和氧杂质含量在被测样品的浓度范围内，加工精度应与测试样品相同，按本标准对其进行反复及周期性测定，对照前后结果，控制仪器测量过程的准确性。

分析步骤

用无水乙醇将参比样品、标准样品及待测样品表面擦拭干净。

按GB/T 6618的规定测量样品厚度，精确至0.001 mm，并记录样片厚度d。

将样品装入到样品架上，再将样品架固定在样品室内。

设置仪器参数，通过仪器配置的低温恒温装置将样品冷却至15 K以下。

运行分析程序，对样品架上空的光孔进行扫描，采集背景谱图；对样品架上的参比样品进行扫描，采集参比谱图；对待测样品进行扫描，采集待测样品谱图。

代位碳、间隙氧的吸收峰位置见表1，低温红外谱图见图1和图2。

代位碳、间隙氧的吸收峰位置

| 元素 | C | O |
| --- | --- | --- |
| 峰位置，cm-1 | 607.5 | 1136.3 |

代位碳的低温红外谱图

间隙氧的低温红外谱图

结果计算

代位碳

代位碳的吸收系数按式（1）计算：

(1)

式中：

αC—碳元素的吸收系数，单位为每厘米（cm-1）；

d—样品厚度，单位为毫米（mm）；

Ap—碳吸收峰顶点处吸光度值；

Ab—碳吸收峰基线处吸光度值。

代位碳的含量按式（2）计算：

(2)

式中：

N[C]—碳元素的浓度，单位为原子数每立方厘米（atoms·cm-3）；

FC—标定因子，单位为每平方厘米（cm-2）；15K时，FC为0.37×1017 cm-2。

按GB/T 8170标准修约，保留小数点后两位有效数字。

间隙氧

间隙氧的峰值和基线吸收系数按式（3）计算：

(3)

式中：

αP—峰值吸收系数，单位为每厘米（cm-1）；

αb—基线吸收系数，单位为每厘米（cm-1）；

d—样品厚度，单位为毫米（mm）；

Tp—峰值透过率，单位为%；

Tb—基线透过率，单位为%。

间隙氧的吸收系数按式（4）计算：

(4)

间隙氧的含量按式（5）计算：

(5)

式中：

N[O]—氧元素的浓度，单位为原子数每立方厘米（atoms·cm-3）；

FO—标定因子，单位为每平方厘米（cm-2）；15K时，FO为0.2×1017 cm-2。

按GB/T 8170标准修约，保留小数点后两位有效数字。

精密度

重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

重复性限

| 碳含量，atoms·cm-3 | 重复性限r，% | 氧含量，atoms·cm-3 | 重复性限 r，% |
| --- | --- | --- | --- |

再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

再现性限

| 碳含量，atoms·cm-3 | 再现性限R，% | 氧含量，atoms·cm-3 | 再现性性限R，% |
| --- | --- | --- | --- |

试验报告

试验报告至少应包含以下内容：

a)  试验设备、操作者、测试日期；

b)  测试样品的编号；

c)  测试样品的厚度；

d)  吸收峰的波数；

e)  碳和氧含量；

f)  其他。

_________________________________