前    言

YS/T XXX《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：氟含量的测定方法 离子选择电极法；

——第2部分：金属铝含量的测定 气体容量法；

——第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法；

——第4部分：硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

本标准为YS/T XXX 的第3部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量铝渣，同时以铝渣为基础的贸易商品不断出现，为了促进其资源化利用和维护国际贸易秩序，制定本标准。

本标准负责起草单位：山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司。

本标准参与起草单位：黄岛出入境检验检疫局、山东兖矿轻合金有限公司。

本标准主要起草人：丁仕兵 张庆建 刘稚 岳春雷 石磊 孙瑞昌 王霞 张莹莹 韦艳琴

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法

第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法

范围

本标准规定了炼钢脱氧用铝渣中碳、氮含量元素分析仪测定方法。

本标准方法适用于炼钢脱氧用铝渣中碳、氮含量元素分析仪的测定。测定范围见表1。

表1 元素及测定范围

| 分析元素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| C | 0.20%～2.00% |
| N | 0.50%～7.00% |

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1321 元素分析仪校准规范

原理

以氦气作载气、氧气作助燃剂，试料在燃烧管和还原管中经过一系列氧化还原反应，其中的氮元素转变为氮气、碳元素转变为二氧化碳，二氧化碳在吸收管中被吸收，从而和氮气分离，氮气测量完毕后二氧化碳再被释放。载气携带组分（氮气和二氧化碳）顺序通过检测热导池，参比热导池只有载气通过，二者组分不同导致热导率不同，检测由此产生的电信号，信号强度和组分成函数关系。检测出的信号强度通过预先校准的函数关系计算试料中含量。

试剂

空心氧化铝球（仪器配套专用）；

钨粒（仪器配套专用）；

氧化铜（仪器配套专用）；

铜（仪器配套专用）；

银丝（仪器配套专用）；

氦气Helium：纯度99.995%；

氧气Oxygen：纯度99.995%；

苯丙氨酸：分子式C9H11NO2，纯度≥99.0%，N：8.48%，C：65.44%（校准仪器用）；

乙二胺四乙酸：分子式C10H16N2O8，分析纯，N：9.57%，C：40.98%（校准仪器用）；

锡箔纸 Tin paper：C≤0.0002%（仪器配套专用）。

仪器

元素分析仪 Elemental Analyzer：仪器性能应符合JJF 1321的要求，配置载气和反应气中水汽脱除系统。

分析天平：精确至0.0001g。

试样的制备

取约10 g均匀样品摊开在称量盒中在105℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

分析步骤

仪器准备

打开电脑，移开样品盘盖子，打开仪器电源等待启动程序结束，开启软件联机，安装样品盘盖子，打开气体，等待仪器升温至正常工作状态。编制通氧参数为：步骤1为通氧时间30S、速率30mL/min；步骤1为通氧时间300S、速率150mL/min。

注1：不同的仪器可能有不同的准备步骤，应按照仪器说明书准备，一种仪器的条件参数见附录A.1。

试样及测量次数

以份样取样法称取0.1g试样(6)，精确至0.0001g。独立的进行2次测定，结果取其平均值。

仪器空白试验

样品盘中不加任何试剂及样品，按“空白方法”测量，直至仪器显示碳氮读数稳定且符合要求。

注2：推荐的“空白方法”及空白值的意义见附录A.2。

试验空白

除不带试样外，其它按7.6执行，设置的试样量应和试样测定的试样量一致。

核查及漂移校正

以漂移校正样品代替试样，其它按7.6执行。测定值在校正样品的不确定度范围之内，可不进行漂移校正。在不确定度范围之外但在容许范围（一般为标称值的10%～15%）之外，则进行漂移校正。如果几个校正样品的测定值都在容许范围之外，应检查仪器状态及校准曲线，必要时重做校准曲线。

试样测定

称取0.1g样品，称量精确至0.0001g，用锡箔纸包裹，压实，调用已预先校准的测量方法测量。

校准曲线的制作

以校准物质（4.8、4.9）代替试样，用锡箔纸包裹，压实，测量。可称取不同质量的试样量，以保证校准曲线的范围涵盖试样。

注4：一种推荐的曲线制作方法见附录A.3，只要仪器参数没有修改、热导池没有更换和维修，则不需重新校准。

分析结果的计算

以2次结果的算术平均值作为最终结果，最终结果保留至小数点后2位。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2重复性限

| (N/% | 1.07 | 3.75 | 5.75 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.21 | 0.43 | 1.19 |
| (C/% | 0.45 | 0.71 | 1.39 |
| r/% | 0.16 | 0.24 | 0.31 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3再现性限

| (N/% | 1.07 | 3.75 | 5.75 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.25 | 0.44 | 1.25 |
| (C/% | 0.45 | 0.71 | 1.39 |
| r/% | 0.17 | 0.25 | 0.32 |

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准，YS/T ××××.3-201×；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

———————

附录A

(资料性附录)

仪器工作条件

表A.1 vario MACRO CHN仪器参考工作条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 燃烧管温度 | 960℃ |
| 后燃烧管温度 | 900℃ |
| 还原管温度 | 830℃ |
| CO2吸收管温度 | 250℃ |
| 氮积分截止阈值 | 3mV |
| 碳积分截止阈值 | 3mV |
| 氦气冲洗 | 1S |
| 充氧延迟 | 20S |
| 自动调零延迟 | 60S |

表A.2空白方法燃烧参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 给氧1持续时间 | 1S |
| 给氧1流量 | 1mL/min |
| 给氧2持续时间 | 20S |
| 给氧2流量 | 10mL/min |

如果氮含量超出仪器给出的限值，意味着管路泄露；碳含量超出仪器给出的限值，意味着上次燃烧不完全。

表A.3校准物质称量

| 苯丙氨酸 | 称量/mg | 氮/mg | 碳/mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 0.848 | 6.544 |
|  | 20 | 1.696 | 13.088 |
|  | 30 | 2.544 | 19.632 |
|  | 40 | 3.392 | 26.176 |
|  | 50 | 4.240 | 32.720 |
|  | 60 | 5.088 | 39.264 |
|  | 70 | 5.936 | 45.808 |
|  | 80 | 6.784 | 52.352 |
| 乙二胺四乙酸 | 10 | 0.957 | 4.098 |
|  | 20 | 1.914 | 8.196 |
|  | 30 | 2.871 | 12.294 |
|  | 40 | 3.828 | 16.392 |
|  | 50 | 4.785 | 20.490 |
|  | 60 | 5.742 | 24.588 |
|  | 70 | 6.699 | 28.686 |
|  | 80 | 7.656 | 32.784 |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

炼钢脱氧用铝渣化学分析方法

第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法

Chemical analysis method of aluminum slag Part 3: Determination of carbon, nitrogen in aluminum slag  Element analysis method

（送审稿）

YS/T ×××. ×-201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：