YS/T630《氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编 制 说 明

（审定稿）

中国铝业股份有限公司河南分公司

2015年9月

编 制 说 明

一、任务来源

根据工信厅科函[2014]628号 2014-1387T-YS文件计划，由中国铝业股份有限公司河南分公司负责有色行业标准《氧化铝化学分析方法 氧化铝杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的修订工作。

二、标准负责起草单位简况

中国铝业河南分公司是在香港、纽约、上海三地上市的中国铝业股份有限公司的分公司，始建于1958年，前身是我国第二个五年计划时期建设的郑州铝厂，1992年组建为中国长城铝业公司。2002年1月，原中国长城铝业公司的氧化铝和电解铝板块的资产重组上市，成立中国铝业河南分公司。截至目前，公司资产总值91.8亿元，主要产品有氧化铝及其多品种、碳阳极、金属镓及其深加工产品，具备年供矿能力400万吨、年产氧化铝230万吨、碳素制品12万吨、金属镓40吨、年铁路运输量1000万吨、自发电13亿千瓦时的产能规模，产品远销国内外多个国家和地区。新材料科技公司是中国铝业河南分公司的二级单位，系专职从事科技管理、技术开发、分析检测、高纯镓和超细氢氧化铝系列产品开发及生产的下属单位。主要任务是围绕公司生产经营和科技发展，研究开发新工艺、新技术、新产品，组织科技计划项目的实施，承担进厂原燃料、出厂产品和部分过程样品的质量检测，承担公司大型窑炉的热工测定，负责金属镓深加工及其衍生产品的开发及生产。

三、主要工作过程（征求意见过程，讨论会、预审会、审定会情况）及主要工作内容

中国铝业股份有限公司河南分公司接受任务后，立即成立标准编制组，确定工作方案，因我公司自2004年引进ICP-AES后，建立了一种具有高效、快速、空白低、试剂消耗少等优点的微波消解技术与ICP-AES技术相结合的检测方法，解决了测定氧化铝中杂质元素含量的难题。由于氧化铝产量的不断增加，对氧化铝质量的要求也越来越高。目前行业标准YS/T630-2007《氧化铝化学分析方法  氧化铝杂质元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法》起草于2004年～2005年。近年来随着分析技术和实验设备的发展，结合现有的设备和分析现状，有必要对现有的分析标准进行修订和完善，满足了客户对全元素和快速分析的需求。

为完成此项工作，我们查阅了相关资料，进行了大量的试验：

1、溶样方法的确定

ICP-AES主要用于测定溶液中的化学元素，溶液经雾化成气溶胶被带入ICP中测定，固体样品需用无机酸溶解完全才能分析。同时，固定体样品经处理分解转化为液体后，元素都以离子状态存在于溶液中，消除了元素的赋存状态、物理特性所引起的测定误差，并为多元素同时测定创造了有利条件

对于普通氧化铝，采用微波消解具有溶样快，溶解完全的优点，但对于α-氧化铝等难熔样品，存在溶样不完全的问题。而聚四氟乙烯溶样器（高压釜）法能将α-氧化铝等难熔样品完全溶解，因此进行了聚四氟乙烯溶样器（高压釜）溶样方法实验。

（1）采用微波消解溶样，单独的盐酸、硝酸或王水对于氧化铝样品均无法完全溶解，磷酸虽能将样品溶解完全，但磷酸对Si2516线干扰较大，而Si也是氧化铝中的主要杂质元素之一，所以选用硫酸消解氧化铝样品。硫酸配比不同，溶样效果也不同。溶样时间、功率及温度对样品的溶解也有一定的影响。通过试验，确定溶样条件见表1。

表1  溶样条件

| 称样量 | 硫酸配比 | 阶段 | 消解温度（℃） | 功率 （W） | 保温时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2000g | 4mLH2O+8mLH2SO4 | 1 | 240 | 500 | 20 |
|  |  | 2 | 240 | 500 | 30 |
|  |  | 3 | 240 | 450 | 15 |

（2）采用聚四氟乙烯密封溶样器（高压釜）溶样，消解用酸、酸的配比及加入酸的体积数等条件与微波消解溶样法相同。溶样时间及温度对样品的溶解也有一定的影响。通过试验，确定溶样条件见表2。

表2 不同温度及消解时间效果对比

| 温度（℃） | 235 | 235 | 235 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不清 | 不太清 | 不太清 |
| 温度（℃） | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不清 | 不太清 | 不太清 |
| 温度（℃） | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不清 | 不太清 | 不太清 |
| 温度（℃） | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不太清 | 全清 | 全清 |
| 温度（℃） | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不太清 | 全清 | 全清 |
| 温度（℃） | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 时间（h） | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 样品状态 | 不清 | 不太清 | 全清 | 全清 |

经过试验对比，确定消解温度为240℃，消解时间为6 h，确定了样品的制备、溶样的方法。

2、仪器的各测量参数对测量存在一定的影响，通过对各参数的选择试验，确定仪器的测量条件为：功率1250W，雾化器压力26psi，蠕动泵速度为120rpm。

3、为扩大氧化铝检测范围，增加了UP级硫酸和超纯水，可以降低元素检测下限。为便于标准方法今后的使用，增加了一种标准贮存溶液，根据认可委相关文件要求，标准工作曲线数增加增加至5个（除空白）。再此基础上根据仪器测量参数以及被测元素分析谱线等条件进行实验，确定了被测元素分析谱线及方法的检出限见下表：

表4 被测元素分析谱线和检出限

| 分析元素 | 分析谱线 | 检出限（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高压釜法 | 微波消解法 |
| SiO2 | 251.612 | 0.002 | 0.002 |
| Fe2O3 | 259.940 | 0.002 | 0.002 |
| Na2O | 589.592 | 0.0005 | 0.0005 |
| K2O | 766.491 | 0.001 | 0.001 |
| CaO | 393.366 | 0.002 | 0.002 |
| Cr2O3 | 267.716 | 0.0002 | 0.0002 |
| CuO | 324.754 | 0.0002 | 0.0002 |
| BeO | 313.042 | 0.0001 | 0.0001 |
| MgO | 280.271 | 0.0002 | 0.0002 |
| MnO | 257.610 | 0.0002 | 0.0002 |
| ZnO | 213.856 | 0.0002 | 0.0002 |
| V2O5 | 292.464 | 0.0001 | 0.0001 |
| TiO2 | 334.941 | 0.0002 | 0.0002 |
| Ga2O3 | 294.364 | 0.0002 | 0.0002 |
| B2O3 | 249.773 | 0.001 | 0.001 |
| LiO | 670.784 | 0.0001 | 0.0001 |

- 对样品进行了不同消解方法的重复性试验：结果见表5

表5不同消解方法样品重复性(单位：%)

| 元素 | 1-1# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.0051 | 0.0001 | 1.75 | 0.0049 | 0.0001 | 1.93 |
| Fe2O3 | 0.0072 | 0.0001 | 1.15 | 0.0070 | 0.0001 | 1.45 |
| Na2O | 0.349 | 0.0008 | 0.22 | 0.346 | 0.0012 | 0.34 |
| K2O | 0.013 | 0.0008 | 6.44 | 0.010 | 0.0011 | 10.59 |
| CaO | 0.014 | 0.0008 | 5.90 | 0.014 | 0.0009 | 6.39 |
| Cr2O3 | 0.0033 | 0.0001 | 2.51 | 0.0033 | 0.0001 | 2.83 |
| CuO | 0.0046 | 0.0001 | 1.94 | 0.0045 | 0.0001 | 2.04 |
| Ga2O3 | 0.013 | 0.0008 | 6.35 | 0.010 | 0.0008 | 8.39 |
| MgO | 0.0068 | 0.0002 | 2.56 | 0.0066 | 0.0001 | 1.43 |
| MnO | 0.0007 | 0.0001 | 7.01 | 0.0006 | 0.0001 | 12.71 |
| ZnO | 0.012 | 0.0008 | 6.98 | 0.012 | 0.0008 | 6.35 |
| V2O5 | 0.0002 | 0.0001 | 15.79 | 0.0002 | 0.0001 | 18.54 |
| TiO2 | 0.0005 | 0.0001 | 11.49 | 0.0005 | 0.0001 | 10.88 |
| LiO | 0.0073 | 0.0001 | 1.23 | 0.0073 | 0.0001 | 1.14 |
| BeO | 0.0016 | 0.0008 | 5.17 | 0.0015 | 0.0001 | 5.96 |
| B2O3 | 0.0045 | 0.0001 | 1.85 | 0.0043 | 0.0001 | 1.93 |

| 元素 | 1-2# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.027 | 0.0009 | 3.31 | 0.027 | 0.001 | 3.88 |
| Fe2O3 | 0.016 | 0.0009 | 5.52 | 0.015 | 0.0008 | 5.16 |
| Na2O | 0.290 | 0.0055 | 1.89 | 0.297 | 0.0038 | 1.28 |
| K2O | 0.037 | 0.0016 | 4.28 | 0.036 | 0.0009 | 2.59 |
| CaO | 0.114 | 0.0018 | 1.58 | 0.110 | 0.0011 | 0.98 |
| Cr2O3 | 0.0007 | 0.0001 | 11.72 | 0.0007 | 0.0001 | 11.72 |
| CuO | 0.0013 | 0.0001 | 6.44 | 0.0013 | 0.0001 | 5.92 |
| Ga2O3 | 0.015 | 0.001 | 6.85 | 0.013 | 0.0008 | 6.44 |
| MgO | 0.035 | 0.0002 | 4.93 | 0.037 | 0.0008 | 2.14 |
| MnO | 0.0005 | 0.0017 | 17.89 | 0.0003 | 0.0001 | 19.76 |
| ZnO | 0.0045 | 0.0001 | 1.85 | 0.0045 | 0.0001 | 1.43 |
| V2O5 | 0.0009 | 0.0001 | 8.61 | 0.0009 | 0.0001 | 9.33 |
| TiO2 | 0.0033 | 0.0001 | 3.47 | 0.0033 | 0.0001 | 3.03 |
| LiO | 0.0055 | 0.0001 | 1.63 | 0.0058 | 0.0001 | 1.34 |
| BeO | 0.0043 | 0.0001 | 1.93 | 0.0046 | 0.0001 | 2.13 |
| B2O3 | 0.0027 | 0.0001 | 3.31 | 0.0024 | 0.0001 | 3.48 |

| 元素 | 1-3# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.014 | 0.0009 | 6.70 | 0.017 | 0.0008 | 4.70 |
| Fe2O3 | 0.011 | 0.0009 | 8.13 | 0.014 | 0.0008 | 5.73 |
| Na2O | 0.236 | 0.0019 | 0.79 | 0.237 | 0.0007 | 0.73 |
| K2O | 0.016 | 0.0008 | 4.84 | 0.014 | 0.0008 | 5.53 |
| CaO | 0.018 | 0.0008 | 4.64 | 0.018 | 0.0008 | 4.64 |
| Cr2O3 | 0.0002 | 0.0003 | 1.50 | 0.0003 | 0.0001 | 0.26 |
| CuO | 0.002 | 0.0008 | 0.38 | 0.002 | 0.0008 | 0.34 |
| Ga2O3 | 0.013 | 0.0009 | 6.63 | 0.013 | 0.0009 | 6.82 |
| MgO | 0.012 | 0.0008 | 6.41 | 0.012 | 0.0012 | 10.36 |
| MnO | 0.0004 | 0.0001 | 24.15 | 0.0004 | 0.0001 | 19.36 |
| ZnO | 0.0047 | 0.0001 | 1.90 | 0.0045 | 0.0001 | 1.84 |
| V2O5 | 0.0002 | 0.0001 | 21.28 | 0.0002 | 0.0001 | 21.28 |
| TiO2 | 0.0003 | 0.0009 | 29.81 | 0.0003 | 0.0001 | 29.81 |
| LiO | 0.060 | 0.0009 | 1.49 | 0.063 | 0.0008 | 1.19 |
| BeO | 0.0043 | 0.0001 | 1.93 | 0.0043 | 0.0001 | 2.02 |
| B2O3 | 0.032 | 0.0009 | 2.80 | 0.031 | 0.001 | 3.23 |

| 元素 | 1-4# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.018 | 0.0008 | 4.59 | 0.015 | 0.0009 | 5.92 |
| Fe2O3 | 0.012 | 0.0013 | 10.58 | 0.012 | 0.0012 | 9.59 |
| Na2O | 0.247 | 0.0018 | 0.73 | 0.248 | 0.0013 | 0.54 |
| K2O | 0.017 | 0.0009 | 5.20 | 0.017 | 0.0008 | 4.86 |
| CaO | 0.022 | 0.0009 | 4.07 | 0.022 | 0.0007 | 3.01 |
| Cr2O3 | 0.0025 | 0.0001 | 3.58 | 0.0025 | 0.0001 | 3.34 |
| CuO | 0.0034 | 0.0001 | 2.94 | 0.0034 | 0.0001 | 3.48 |
| Ga2O3 | 0.011 | 0.0008 | 6.97 | 0.011 | 0.0011 | 9.65 |
| MgO | 0.040 | 0.0008 | 2.07 | 0.039 | 0.0008 | 2.06 |
| MnO | 0.0008 | 0.0001 | 11.18 | 0.0008 | 0.0001 | 10.27 |
| ZnO | 0.0045 | 0.0001 | 1.84 | 0.0045 | 0.0001 | 1.84 |
| V2O5 | 0.0003 | 0.0000 | 14.27 | 0.0004 | 0.0001 | 14.73 |
| TiO2 | 0.0006 | 0.0001 | 12.91 | 0.0006 | 0.0001 | 14.91 |
| LiO | 0.059 | 0.0009 | 1.52 | 0.059 | 0.0008 | 1.27 |
| BeO | 0.0005 | 0.0001 | 17.89 | 0.0005 | 0.0001 | 16.33 |
| B2O3 | 0.012 | 0.0009 | 7.17 | 0.014 | 0.0008 | 5.43 |

| 元素 | 1-5# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.030 | 0.0008 | 2.76 | 0.027 | 0.0009 | 3.21 |
| Fe2O3 | 0.013 | 0.0008 | 5.96 | 0.014 | 0.0008 | 5.90 |
| Na2O | 0.274 | 0.003 | 1.11 | 0.274 | 0.003 | 1.10 |
| K2O | 0.018 | 0.0008 | 4.95 | 0.017 | 0.0009 | 5.35 |
| CaO | 0.031 | 0.001 | 3.38 | 0.031 | 0.0012 | 4.00 |
| Cr2O3 | 0.0016 | 0.0001 | 4.64 | 0.0016 | 0.0001 | 5.17 |
| CuO | 0.0020 | 0.0001 | 4.47 | 0.0023 | 0.0001 | 3.38 |
| Ga2O3 | 0.012 | 0.0009 | 7.39 | 0.012 | 0.0011 | 9.06 |
| MgO | 0.015 | 0.0009 | 6.04 | 0.015 | 0.0009 | 5.96 |
| MnO | 0.0005 | 0.0001 | 14.49 | 0.0004 | 0.0001 | 18.54 |
| ZnO | 0.0043 | 0.0001 | 2.09 | 0.0045 | 0.0001 | 1.95 |
| V2O5 | 0.0004 | 0.0001 | 11.72 | 0.0004 | 0.0001 | 15.45 |
| TiO2 | 0.0011 | 0.0001 | 7.49 | 0.0012 | 0.0001 | 8.77 |
| LiO | 0.055 | 0.0008 | 1.51 | 0.056 | 0.0010 | 1.79 |
| BeO | 0.0005 | 0.0001 | 13.03 | 0.0005 | 0.0001 | 16.69 |
| B2O3 | 0.060 | 0.0009 | 1.49 | 0.062 | 0.0008 | 1.31 |

| 元素 | 1-6# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.045 | 0.0008 | 1.74 | 0.044 | 0.0009 | 2.07 |
| Fe2O3 | 0.018 | 0.0008 | 4.59 | 0.015 | 0.0008 | 5.31 |
| Na2O | 0.317 | 0.0019 | 0.61 | 0.316 | 0.0017 | 0.55 |
| K2O | 0.018 | 0.0011 | 6.23 | 0.016 | 0.0012 | 7.32 |
| CaO | 0.047 | 0.0010 | 2.23 | 0.048 | 0.0010 | 2.18 |
| Cr2O3 | 0.0020 | 0.0001 | 5.48 | 0.0019 | 0.0001 | 5.51 |
| CuO | 0.0053 | 0.0001 | 1.97 | 0.0055 | 0.0001 | 1.51 |
| Ga2O3 | 0.012 | 0.0009 | 7.17 | 0.011 | 0.0010 | 9.42 |
| MgO | 0.026 | 0.0008 | 3.19 | 0.026 | 0.0012 | 4.46 |
| MnO | 0.0003 | 0.0001 | 19.76 | 0.0004 | 0.0001 | 19.66 |
| ZnO | 0.0039 | 0.0001 | 2.51 | 0.0042 | 0.0001 | 3.11 |
| V2O5 | 0.0005 | 0.0001 | 18.99 | 0.0005 | 0.0001 | 16.33 |
| TiO2 | 0.0015 | 0.0001 | 8.24 | 0.0015 | 0.0001 | 9.33 |
| LiO | 0.046 | 0.0008 | 1.63 | 0.047 | 0.0010 | 2.22 |
| BeO | 0.0007 | 0.0001 | 16.02 | 0.0007 | 0.0001 | 14.29 |
| B2O3 | 0.016 | 0.0010 | 6.07 | 0.0014 | 0.0001 | 6.78 |

| 元素 | 1-7# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ | 11次测量平均值 | SD | RSD ﹪ |
| SiO2 | 0.0089 | 0.0001 | 1.37 | 0.0087 | 0.0001 | 1.24 |
| Fe2O3 | 0.024 | 0.0008 | 3.34 | 0.025 | 0.0008 | 3.10 |
| Na2O | 0.399 | 0.0014 | 0.34 | 0.411 | 0.0043 | 1.05 |
| K2O | 0.019 | 0.0008 | 4.44 | 0.017 | 0.0012 | 7.14 |
| CaO | 0.083 | 0.0010 | 1.18 | 0.084 | 0.0008 | 0.99 |
| Cr2O3 | 0.0023 | 0.0001 | 3.60 | 0.0020 | 0.0001 | 4.18 |
| CuO | 0.0016 | 0.0001 | 6.02 | 0.0013 | 0.0001 | 6.35 |
| Ga2O3 | 0.0091 | 0.0001 | 1.24 | 0.0092 | 0.0001 | 0.90 |
| MgO | 0.057 | 0.0009 | 1.57 | 0.057 | 0.0008 | 1.46 |
| MnO | 0.0013 | 0.0001 | 7.93 | 0.0013 | 0.0001 | 7.66 |
| ZnO | 0.0032 | 0.0001 | 3.67 | 0.0031 | 0.0001 | 3.19 |
| V2O5 | 0.0008 | 0.0001 | 9.74 | 0.0008 | 0.0001 | 12.91 |
| TiO2 | 0.0033 | 0.0001 | 2.51 | 0.0032 | 0.0001 | 3.48 |
| LiO | 0.030 | 0.0008 | 2.78 | 0.030 | 0.0008 | 2.58 |
| BeO | 0.0004 | 0.0001 | 17.95 | 0.0004 | 0.0001 | 19.36 |
| B2O3 | 0.012 | 0.0008 | 6.87 | 0.012 | 0.0008 | 6.45 |

通过样品结果的比对，说明该方法的重复性良好。

（2）采用不同消解方法进行样品结果比对，结果见表6

表6   样品结果比对(单位：%)

| 元素 | 2-1# | 2-2# | 2-3# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 |
| SiO2 | 0.0081 | 0.0082 | 0.172 | 0.173 | 0.071 | 0.073 |
| Fe2O3 | 0.0077 | 0.0076 | 0.210 | 0.211 | 0.057 | 0.058 |
| Na2O | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 1.03 | 0.92 | 0.94 |
| K2O | 0.0061 | 0.0060 | 0.052 | 0.053 | 0.099 | 0.101 |
| CaO | 0.034 | 0.033 | 0.224 | 0.229 | 0.100 | 0.099 |
| Cr2O3 | 0.0512 | 0.0513 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0018 | 0.0020 |
| CuO | 0.0495 | 0.0496 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0061 | 0.0060 |
| BeO | 0.0014 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 0.052 | 0.053 |
| MgO | 0.098 | 0.099 | 0.016 | 0.017 | 0.058 | 0.059 |
| MnO | 0.0005 | 0.0006 | 0.051 | 0.050 | 0.0008 | 0.0009 |
| ZnO | 0.013 | 0.012 | 0.0049 | 0.0050 | 0.096 | 0.095 |
| V2O5 | 0.0164 | 0.0167 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0122 | 0.0123 |
| TiO2 | 0.121 | 0.120 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0034 | 0.0035 |
| Ga2O3 | 0.099 | 0.098 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.011 |
| B2O3 | 0.010 | 0.009 | 0.217 | 0.220 | 0.060 | 0.062 |
| LiO | 0.0065 | 0.0066 | 0.210 | 0.211 | 0.041 | 0.042 |

通过样品结果比对，验证了该方法的准确度良好。

（3）采用不同消解方法进行样品加标回收率试验，结果见表7

表7不同消解方法加标回收率比对(单位：µg/ml)

| 元素 | 2-1# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 0.1339 | 1.0 | 1.133 | 99.9 | 0.1357 | 1.0 | 1.150 | 101 |
| Fe | 0.0973 | 0.1 | 0.1946 | 97.3 | 0.0965 | 0.1 | 0.1923 | 95.8 |
| Na | 4.802 | 6.0 | 11.40 | 110 | 4.813 | 6.0 | 11.39 | 110 |
| K | 0.1493 | 1.0 | 1.124 | 97.5 | 0.1479 | 1.0 | 1.128 | 98.0 |
| Ca | 0.4369 | 1.0 | 1.483 | 105 | 0.4287 | 1.0 | 1.487 | 106 |
| Cr | 0.7070 | 1.0 | 1.690 | 98.3 | 0.7085 | 1.0 | 1.670 | 96.2 |
| Cu | 0.7839 | 1.0 | 1.885 | 110 | 0.7844 | 1.0 | 1.880 | 110 |
| Be | 0.0101 | 0.1 | 0.1037 | 93.6 | 0.0108 | 0.1 | 0.104 | 93.2 |
| Mg | 1.162 | 1.0 | 2.140 | 97.8 | 1.167 | 1.0 | 2.144 | 97.7 |
| Mn | 0.0122 | 0.1 | 0.1060 | 93.8 | 0.0127 | 0.1 | 0.1069 | 94.2 |
| Zn | 0.1629 | 1.0 | 1.101 | 93.8 | 0.1486 | 1.0 | 1.089 | 94.0 |
| V | 0.1789 | 1.0 | 1.098 | 91.9 | 0.1826 | 1.0 | 1.106 | 92.3 |
| Ti | 1.447 | 1.0 | 2.382 | 93.5 | 1.439 | 1.0 | 2.377 | 93.8 |
| Ga | 1.464 | 1.0 | 2.388 | 92.4 | 1.455 | 1.0 | 2.368 | 91.3 |
| B | 0.0276 | 0.1 | 0.1293 | 102 | 0.0259 | 0.1 | 0.1307 | 105 |
| Li | 0.0594 | 0.1 | 0.1685 | 109 | 0.0602 | 0.1 | 0.1695 | 109 |
| 元素 | 2-2# |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 3.409 | 2.0 | 5.603 | 110 | 3.440 | 2.0 | 5.598 | 108 |
| Fe | 2.922 | 2.0 | 4.722 | 90.0 | 2.935 | 2.0 | 4.736 | 90.05 |
| Na | 15.94 | 12.0 | 28.34 | 103 | 16.20 | 12.0 | 28.41 | 102 |
| K | 0.9116 | 1.0 | 1.864 | 95.2 | 0.9358 | 1.0 | 1.869 | 93.3 |
| Ca | 3.151 | 2.0 | 4.976 | 91.3 | 3.226 | 2.0 | 5.089 | 93.2 |
| Cr | 0.1734 | 1.0 | 1.086 | 91.3 | 0.1792 | 1.0 | 1.096 | 91.7 |
| Cu | 0.1351 | 1.0 | 1.165 | 103 | 0.1349 | 1.0 | 1.157 | 102 |
| Be | 0.0059 | 0.1 | 0.1013 | 95.4 | 0.0060 | 0.1 | 0.1022 | 96.2 |
| Mg | 0.1776 | 1.0 | 1.175 | 99.7 | 0.1789 | 1.0 | 1.188 | 101 |
| Mn | 0.7989 | 1.0 | 1.707 | 90.8 | 0.7805 | 1.0 | 1.711 | 93.1 |
| Zn | 0.0279 | 0.1 | 0.1204 | 92.5 | 0.0291 | 0.1 | 0.1214 | 92.3 |
| V | 0.0141 | 0.1 | 0.1080 | 93.9 | 0.0126 | 0.1 | 0.1095 | 96.9 |
| Ti | 0.0967 | 0.1 | 0.1910 | 94.3 | 0.0981 | 0.1 | 0.1922 | 94.1 |
| Ga | 0.2278 | 1.0 | 1.137 | 90.9 | 0.2145 | 1.0 | 1.145 | 93.1 |
| B | 1.318 | 1.0 | 2.280 | 96.2 | 1.333 | 1.0 | 2.296 | 96.3 |
| Li | 1.950 | 1.0 | 3.050 | 110 | 1.962 | 1.0 | 3.029 | 107 |
| 元素 | 2-3# |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 1.399 | 1.0 | 2.413 | 101 | 1.425 | 1.0 | 2.405 | 98.0 |
| Fe | 0.7842 | 1.0 | 1.740 | 95.6 | 0.7964 | 1.0 | 1.729 | 93.3 |
| Na | 14.61 | 6.0 | 20.68 | 101 | 14.85 | 6.0 | 20.56 | 95.2 |
| K | 1.703 | 1.0 | 2.623 | 92.0 | 1.729 | 1.0 | 2.669 | 94.0 |
| Ca | 1.373 | 1.0 | 2.350 | 97.7 | 1.368 | 1.0 | 2.368 | 100 |
| Cr | 0.0302 | 0.1 | 0.1222 | 92.0 | 0.0334 | 0.1 | 0.1238 | 90.4 |
| Cu | 0.0882 | 0.1 | 0.1944 | 106 | 0.0875 | 0.1 | 0.1968 | 109 |
| Be | 0.3759 | 1.0 | 1.349 | 97.3 | 0.3782 | 1.0 | 1.359 | 98.1 |
| Mg | 0.6790 | 1.0 | 1.712 | 103 | 0.6942 | 1.0 | 1.705 | 101 |
| Mn | 0.0165 | 0.1 | 0.1151 | 98.6 | 0.0185 | 0.1 | 0.1139 | 95.4 |
| Zn | 1.505 | 1.0 | 2.459 | 95.4 | 1.486 | 1.0 | 2.468 | 98.2 |
| V | 0.1324 | 1.0 | 1.063 | 93.1 | 0.1336 | 1.0 | 1.088 | 95.4 |
| Ti | 0.0392 | 0.1 | 0.1403 | 101 | 0.0407 | 0.1 | 0.1398 | 99 |
| Ga | 0.1330 | 1.0 | 1.127 | 99.4 | 0.1456 | 1.0 | 1.118 | 97.2 |
| B | 0.3379 | 1.0 | 1.349 | 101 | 0.3544 | 1.0 | 1.358 | 100 |
| Li | 0.3788 | 1.0 | 1.338 | 95.9 | 0.3855 | 1.0 | 1.349 | 96.4 |

由上表可以看出，加标回收率在90%～110%之间，说明该方法的准确度良好。

（4）采用氧化铝标准样品验证试验结果见表8

表8   标准样品验证试验结果(单位：%)

| 元素 | 氧化铝标准样品(GAO-2) |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  |  | 测量值 | 测量值 |
| SiO2 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0049 |
| Fe2O3 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0070 |
| Na2O | 0.352 | 0.349 | 0.346 |
| K2O | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
| CaO | 0.012 | 0.014 | 0.014 |
| ZnO | 0.013 | 0.012 | 0.012 |
| V2O5 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| TiO2 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
| Ga2O3 | 0.013 | 0.013 | 0.010 |
| LiO | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |

| 元素 | 氧化铝标准样品(GAO-6) |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  |  | 测量值 | 测量值 |
| SiO2 | 0.046 | 0.045 | 0.044 |
| Fe2O3 | 0.017 | 0.015 | 0.016 |
| Na2O | 0.318 | 0.317 | 0.316 |
| K2O | 0.017 | 0.018 | 0.016 |
| CaO | 0.044 | 0.047 | 0.048 |
| ZnO | 0.004 | 0.0039 | 0.0042 |
| V2O5 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| TiO2 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0015 |
| Ga2O3 | 0.012 | 0.012 | 0.011 |
| LiO | 0.049 | 0.046 | 0.047 |

| 元素 | 氧化铝标准样品(GAO-8) |
| --- | --- |
|  | 标准值 | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  |  | 测量值 | 测量值 |
| SiO2 | 0.090 | 0.089 | 0.087 |
| Fe2O3 | 0.026 | 0.025 | 0.025 |
| Na2O | 0.410 | 0.400 | 0.411 |
| K2O | 0.017 | 0.018 | 0.017 |
| CaO | 0.081 | 0.083 | 0.084 |
| ZnO | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 |
| V2O5 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 |
| TiO2 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 |
| Ga2O3 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0092 |
| LiO | 0.032 | 0.030 | 0.030 |

通过标准样品验证试验，再次验证了该方法的准确度良好。

在此基础上，2015年5月，我们根据实验报告，编制了《氧化铝化学分析方法  氧化铝杂质元素的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》预审稿。并挂网和发函征求对预审稿的意见。

2015年7月，在沈阳召开的全国有色金属标准工作会议上，通过了预审并确定了两家复验单位。

2015年9月标准编制小组又与郑州轻金属研究院、中国铝业股份有限公司山东分公司联系，对样品进行了验证。

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司具体结果见表9—表11、

表9 精密度试验

| 元素 | 微波消解法 | 高压釜法 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值(%) | SD | RSD（%） | 平均值(%) | SD | RSD（%） |
| SiO2 | 0.0079 | 0.0001 | 1.27 | 0.0080 | 0.0001 | 1.30 |
| Fe2O3 | 0.0076 | 0.0001 | 1.49 | 0.0077 | 0.0001 | 1.30 |
| Na2O | 0.26 | 0.0069 | 2.69 | 0.26 | 0.0052 | 2.04 |
| K2O | 0.0059 | 0.0001 | 2.17 | 0.0060 | 0.0001 | 1.89 |
| CaO | 0.034 | 0.0008 | 2.20 | 0.033 | 0.0012 | 3.52 |
| Cr2O3 | 0.0515 | 0.0001 | 0.17 | 0.0512 | 0.0001 | 0.17 |
| CuO | 0.0495 | 0.0001 | 0.15 | 0.0496 | 0.0001 | 0.18 |
| BeO | 0.0014 | 0.0001 | 5.98 | 0.0016 | 0.0001 | 5.17 |
| MgO | 0.099 | 0.0012 | 1.23 | 0.097 | 0.0010 | 1.01 |
| MnO | 0.0005 | 0.0001 | 10.59 | 0.0006 | 0.0001 | 12.14 |
| ZnO | 0.014 | 0.0012 | 8.45 | 0.013 | 0.0009 | 7.11 |
| V2O5 | 0.0166 | 0.0001 | 0.05 | 0.0165 | 0.0001 | 0.50 |
| TiO2 | 0.122 | 0.0012 | 1.00 | 0.124 | 0.0010 | 0.82 |
| Ga2O3 | 0.100 | 0.0013 | 1.29 | 0.099 | 0.0008 | 0.76 |
| B2O3 | 0.011 | 0.0009 | 8.69 | 0.010 | 0.0008 | 7.75 |
| LiO | 0.0065 | 0.0001 | 1.19 | 0.0064 | 0.0001 | 1.57 |

从表9中可以看出：本方法的重复性良好。

表10 复验样品结果(单位：%)

| 元素 | 2-1# | 2-2# | 2-3# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 |
| SiO2 | 0.0079 | 0.0080 | 0.172 | 0.171 | 0.072 | 0.071 |
| Fe2O3 | 0.0076 | 0.0077 | 0.213 | 0.214 | 0.056 | 0.057 |
| Na2O | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| K2O | 0.0059 | 0.0060 | 0.053 | 0.053 | 0.098 | 0.101 |
| CaO | 0.034 | 0.033 | 0.225 | 0.226 | 0.102 | 0.101 |
| Cr2O3 | 0.0515 | 0.0512 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0018 | 0.0019 |
| CuO | 0.0495 | 0.0496 | 0.0090 | 0.0089 | 0.0061 | 0.0061 |
| BeO | 0.0014 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0007 | 0.052 | 0.051 |
| MgO | 0.099 | 0.097 | 0.017 | 0.016 | 0.058 | 0.057 |
| MnO | 0.0005 | 0.0006 | 0.052 | 0.051 | 0.0008 | 0.0009 |
| ZnO | 0.014 | 0.013 | 0.0050 | 0.0049 | 0.094 | 0.095 |
| V2O5 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0123 | 0.0124 |
| TiO2 | 0.122 | 0.124 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0034 | 0.0032 |
| Ga2O3 | 0.100 | 0.099 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.011 |
| B2O3 | 0.011 | 0.010 | 0.216 | 0.216 | 0.062 | 0.060 |
| LiO | 0.0065 | 0.0064 | 0.212 | 0.210 | 0.042 | 0.041 |

表11 复验样品加标回收率(单位:%)

| 元素 | 2-1# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 0.1298 | 1.0 | 1.133 | 100 | 0.1322 | 1.0 | 1.121 | 99.0 |
| Fe | 0.0956 | 0.1 | 0.1938 | 98.2 | 0.0975 | 0.1 | 0.1922 | 94.7 |
| Na | 4.841 | 6.0 | 11.35 | 108 | 4.809 | 6.0 | 11.18 | 106 |
| K | 0.1459 | 1.0 | 1.128 | 98.2 | 0.1468 | 1.0 | 1.124 | 97.7 |
| Ca | 0.4298 | 1.0 | 1.477 | 105 | 0.4287 | 1.0 | 1.479 | 105 |
| Cr | 0.7114 | 1.0 | 1.689 | 97.8 | 0.7078 | 1.0 | 1.678 | 97.0 |
| Cu | 0.7835 | 1.0 | 1.875 | 109 | 0.7842 | 1.0 | 1.865 | 108 |
| Be | 0.0099 | 0.1 | 0.1069 | 97.0 | 0.0113 | 0.1 | 0.1062 | 94.9 |
| Mg | 1.166 | 1.0 | 2.137 | 97.1 | 1.152 | 1.0 | 2.139 | 98.7 |
| Mn | 0.0113 | 0.1 | 0.1062 | 94.9 | 0.0135 | 0.1 | 0.1072 | 93.7 |
| Zn | 0.1818 | 1.0 | 1.108 | 92.6 | 0.1820 | 1.0 | 1.110 | 92.8 |
| V | 0.1820 | 1.0 | 1.110 | 92.8 | 0.1810 | 1.0 | 1.109 | 92.8 |
| Ti | 1.463 | 1.0 | 2.387 | 92.4 | 1.479 | 1.0 | 2.388 | 90.9 |
| Ga | 1.475 | 1.0 | 2.389 | 91.4 | 1.470 | 1.0 | 2.388 | 91.8 |
| B | 0.0345 | 0.1 | 0.1292 | 95.0 | 0.0326 | 0.1 | 0.1302 | 98.0 |
| Li | 0.0598 | 0.1 | 0.1684 | 109 | 0.0586 | 0.1 | 0.1681 | 110 |
| 元素 | 2-2# |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 3.417 | 2.0 | 5.594 | 109 | 3.403 | 2.0 | 5.589 | 109 |
| Fe | 2.972 | 2.0 | 4.819 | 92.4 | 2.986 | 2.0 | 4.821 | 91.8 |
| Na | 15.88 | 12.0 | 28.33 | 104 | 15.73 | 12.0 | 28.40 | 106 |
| K | 0.9324 | 1.0 | 1.862 | 93.0 | 0.9378 | 1.0 | 1.862 | 92.4 |
| Ca | 3.168 | 2.0 | 4.976 | 90.4 | 3.182 | 2.0 | 4.995 | 90.7 |
| Cr | 0.1744 | 1.0 | 1.088 | 91.4 | 0.1758 | 1.0 | 1.098 | 92.2 |
| Cu | 0.1355 | 1.0 | 1.162 | 103 | 0.1336 | 1.0 | 1.158 | 102 |
| Be | 0.0057 | 0.1 | 0.1011 | 95.4 | 0.0048 | 0.1 | 0.1014 | 96.6 |
| Mg | 0.1811 | 1.0 | 1.174 | 99.3 | 0.1753 | 1.0 | 1.185 | 101 |
| Mn | 0.8082 | 1.0 | 1.725 | 91.7 | 0.8001 | 1.0 | 1.715 | 91.5 |
| Zn | 0.0287 | 0.1 | 0.1208 | 92.1 | 0.0270 | 0.1 | 0.1213 | 94.3 |
| V | 0.0148 | 0.1 | 0.1100 | 95.2 | 0.0136 | 0.1 | 0.1112 | 97.6 |
| Ti | 0.1021 | 0.1 | 0.1921 | 90.0 | 0.0991 | 0.1 | 0.1923 | 93.2 |
| Ga | 0.2063 | 1.0 | 1.138 | 93.2 | 0.2007 | 1.0 | 1.147 | 94.6 |
| B | 1.310 | 1.0 | 2.281 | 97.1 | 1.311 | 1.0 | 2.290 | 97.9 |
| Li | 1.968 | 1.0 | 3.044 | 108 | 1.952 | 1.0 | 3.031 | 108 |

| 元素 | 2-3# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 1.409 | 1.0 | 2.416 | 101 | 1.401 | 1.0 | 2.410 | 101 |
| Fe | 0.7807 | 1.0 | 1.733 | 95.2 | 0.7824 | 1.0 | 1.726 | 94.4 |
| Na | 14.44 | 6.0 | 20.71 | 105 | 14.68 | 6.0 | 20.63 | 99.0 |
| K | 1.684 | 1.0 | 2.630 | 94.6 | 1.724 | 1.0 | 2.641 | 91.7 |
| Ca | 1.415 | 1.0 | 2.343 | 92.8 | 1.391 | 1.0 | 2.361 | 97.0 |
| Cr | 0.0311 | 0.1 | 0.1218 | 90.7 | 0.0322 | 0.1 | 0.1230 | 90.8 |
| Cu | 0.0881 | 0.1 | 0.1950 | 107 | 0.0887 | 0.1 | 0.1969 | 108 |
| Be | 0.3760 | 1.0 | 1.353 | 97.7 | 0.3701 | 1.0 | 1.351 | 98.1 |
| Mg | 0.6823 | 1.0 | 1.708 | 103 | 0.6702 | 1.0 | 1.711 | 104 |
| Mn | 0.0163 | 0.1 | 0.1149 | 98.6 | 0.0174 | 0.1 | 0.1141 | 96.7 |
| Zn | 1.466 | 1.0 | 2.464 | 99.8 | 1.480 | 1.0 | 2.473 | 99.3 |
| V | 0.1339 | 1.0 | 1.069 | 93.5 | 0.1350 | 1.0 | 1.075 | 94.0 |
| Ti | 0.0394 | 0.1 | 0.1411 | 102 | 0.0369 | 0.1 | 0.139 | 102 |
| Ga | 0.1326 | 1.0 | 1.130 | 99.7 | 0.1533 | 1.0 | 1.122 | 96.9 |
| B | 0.3532 | 1.0 | 1.351 | 100 | 0.3392 | 1.0 | 1.343 | 100 |
| Li | 0.3863 | 1.0 | 1.341 | 95.5 | 0.3829 | 1.0 | 1.351 | 96.8 |

中国铝业山东分公司结果见表12—表14：

表12 精密度试验

| 元素 | 微波消解法 | 高压斧法 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值(%) | SD | RSD（%） | 平均值(%) | SD | RSD（%） |
| SiO2 | 0.0081 | 0.0001 | 1.46 | 0.0083 | 0.0001 | 1.00 |
| Fe2O3 | 0.0076 | 0.0001 | 1.24 | 0.0078 | 0.0001 | 1.44 |
| Na2O | 0.26 | 0.005 | 1.97 | 0.26 | 0.0052 | 2.04 |
| K2O | 0.0062 | 0.0001 | 1.82 | 0.0061 | 0.0001 | 1.52 |
| CaO | 0.032 | 0.0012 | 3.70 | 0.034 | 0.0008 | 2.20 |
| Cr2O3 | 0.0514 | 0.0001 | 0.17 | 0.0514 | 0.0001 | 0.15 |
| CuO | 0.0496 | 0.0001 | 0.18 | 0.0495 | 0.0001 | 0.17 |
| BeO | 0.0015 | 0.0001 | 8.44 | 0.0014 | 0.0001 | 8.67 |
| MgO | 0.098 | 0.0008 | 0.79 | 0.097 | 0.0010 | 1.08 |
| MnO | 0.0007 | 0.0001 | 12.78 | 0.0006 | 0.0001 | 10.65 |
| ZnO | 0.011 | 0.0010 | 9.04 | 0.013 | 0.0011 | 8.43 |
| V2O5 | 0.0165 | 0.0001 | 0.54 | 0.0166 | 0.0001 | 0.54 |
| TiO2 | 0.125 | 0.0012 | 0.95 | 0.124 | 0.0011 | 0.92 |
| Ga2O3 | 0.099 | 0.0009 | 0.95 | 0.101 | 0.0010 | 1.00 |
| B2O3 | 0.009 | 0.0008 | 8.61 | 0.010 | 0.0008 | 8.08 |
| LiO | 0.0068 | 0.0001 | 1.46 | 0.0067 | 0.0001 | 1.65 |

从表12中可以看出：本方法的重复性良好。

表13 复验样品结果(单位:%)

| 元素 | 2-1# | 2-2# | 2-3# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 | 微波消解法 | 高压釜法 |
| SiO2 | 0.0081 | 0.0083 | 0.174 | 0.173 | 0.072 | 0.070 |
| Fe2O3 | 0.0076 | 0.0078 | 0.212 | 0.212 | 0.058 | 0.057 |
| Na2O | 0.26 | 0.26 | 1.03 | 1.02 | 0.93 | 0.92 |
| K2O | 0.0062 | 0.0061 | 0.051 | 0.053 | 0.102 | 0.099 |
| CaO | 0.032 | 0.034 | 0.220 | 0.221 | 0.100 | 0.101 |
| Cr2O3 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0019 | 0.0017 |
| CuO | 0.0496 | 0.0495 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0060 | 0.0061 |
| BeO | 0.0015 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0009 | 0.053 | 0.052 |
| MgO | 0.098 | 0.097 | 0.017 | 0.015 | 0.060 | 0.059 |
| MnO | 0.0007 | 0.0006 | 0.050 | 0.051 | 0.0007 | 0.0009 |
| ZnO | 0.011 | 0.013 | 0.0047 | 0.0048 | 0.094 | 0.096 |
| V2O5 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0124 | 0.0121 |
| TiO2 | 0.125 | 0.124 | 0.0084 | 0.0081 | 0.0033 | 0.0035 |
| Ga2O3 | 0.099 | 0.101 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.011 |
| B2O3 | 0.009 | 0.010 | 0.219 | 0.218 | 0.061 | 0.061 |
| LiO | 0.0068 | 0.0067 | 0.212 | 0.209 | 0.041 | 0.041 |

表14 复验样品加标回收率(单位:%)

| 元素 | 2-1# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压斧法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 0.1337 | 1.0 | 1.126 | 99.2 | 0.1369 | 1.0 | 1.141 | 100 |
| Fe | 0.0967 | 0.1 | 0.1933 | 96.6 | 0.0980 | 0.1 | 0.1923 | 94.3 |
| Na | 4.839 | 6.0 | 11.33 | 108 | 4.858 | 6.0 | 11.31 | 108 |
| K | 0.1499 | 1.0 | 1.136 | 98.6 | 0.1490 | 1.0 | 1.122 | 97.3 |
| Ca | 0.4130 | 1.0 | 1.455 | 104 | 0.4358 | 1.0 | 1.491 | 106 |
| Cr | 0.7099 | 1.0 | 1.679 | 96.9 | 0.7105 | 1.0 | 1.661 | 95.1 |
| Cu | 0.7840 | 1.0 | 1.879 | 110 | 0.7831 | 1.0 | 1.852 | 107 |
| Be | 0.0110 | 0.1 | 0.1021 | 91.1 | 0.0103 | 0.1 | 0.1056 | 95.3 |
| Mg | 1.153 | 1.0 | 2.131 | 97.8 | 1.150 | 1.0 | 2.137 | 98.7 |
| Mn | 0.0145 | 0.1 | 0.1053 | 90.8 | 0.0138 | 0.1 | 0.1077 | 93.9 |
| Zn | 0.1312 | 1.0 | 1.110 | 97.9 | 0.1586 | 1.0 | 1.081 | 92.2 |
| V | 0.1803 | 1.0 | 1.093 | 91.3 | 0.1814 | 1.0 | 1.096 | 91.5 |
| Ti | 1.496 | 1.0 | 2.399 | 90.3 | 1.482 | 1.0 | 2.386 | 90.4 |
| Ga | 1.469 | 1.0 | 2.393 | 92.4 | 1.489 | 1.0 | 2.395 | 90.6 |
| B | 0.0267 | 0.1 | 0.1283 | 102 | 0.0290 | 0.1 | 0.1311 | 102 |
| Li | 0.0625 | 0.1 | 0.1665 | 104 | 0.0615 | 0.1 | 0.1686 | 107 |

| 元素 | 2-2# |
| --- | --- |
|  | 微波消解法 | 高压斧法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 3.449 | 2.0 | 5.588 | 107 | 3.430 | 2.0 | 5.587 | 108 |
| Fe | 2.948 | 2.0 | 4.785 | 91.9 | 2.955 | 2.0 | 4.757 | 90.1 |
| Na | 16.23 | 12.0 | 28.36 | 101 | 16.00 | 12.0 | 28.45 | 104 |
| K | 0.9025 | 1.0 | 1.869 | 96.7 | 0.9255 | 1.0 | 1.867 | 94.2 |
| Ca | 3.089 | 2.0 | 4.978 | 94.5 | 3.105 | 2.0 | 4.999 | 94.7 |
| Cr | 0.1715 | 1.0 | 1.085 | 91.4 | 0.1739 | 1.0 | 1.075 | 90.1 |
| Cu | 0.1366 | 1.0 | 1.165 | 103 | 0.1344 | 1.0 | 1.157 | 102 |
| Be | 0.0062 | 0.1 | 0.1015 | 95.3 | 0.0065 | 0.1 | 0.1021 | 95.6 |
| Mg | 0.1802 | 1.0 | 1.175 | 99.5 | 0.1639 | 1.0 | 1.188 | 102 |
| Mn | 0.7763 | 1.0 | 1.705 | 92.9 | 0.8012 | 1.0 | 1.709 | 90.8 |
| Zn | 0.0246 | 0.1 | 0.1200 | 95.4 | 0.0265 | 0.1 | 0.1211 | 94.6 |
| V | 0.0168 | 0.1 | 0.1081 | 91.3 | 0.0154 | 0.1 | 0.1089 | 93.5 |
| Ti | 0.0997 | 0.1 | 0.1908 | 91.1 | 0.0952 | 0.1 | 0.1918 | 96.6 |
| Ga | 0.2356 | 1.0 | 1.139 | 90.3 | 0.2214 | 1.0 | 1.143 | 92.2 |
| B | 1.329 | 1.0 | 2.285 | 95.6 | 1.321 | 1.0 | 2.298 | 97.7 |
| Li | 1.974 | 1.0 | 3.048 | 107 | 1.948 | 1.0 | 3.039 | 109 |
| 元素 | 2-3# |
|  | 微波消解法 | 高压斧法 |
|  | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) | 测量值(ug/ml) | 加标量(ug/ml) | 加标测量值(ug/ml) | 回收率(%) |
| Si | 1.411 | 1.0 | 2.415 | 100 | 1.378 | 1.0 | 2.414 | 104 |
| Fe | 0.7957 | 1.0 | 1.742 | 94.6 | 0.7819 | 1.0 | 1.745 | 96.3 |
| Na | 14.76 | 6.0 | 20.57 | 97 | 14.51 | 6.0 | 20.53 | 100.3 |
| K | 1.743 | 1.0 | 2.660 | 91.7 | 1.698 | 1.0 | 2.631 | 93.3 |
| Ca | 1.385 | 1.0 | 2.348 | 96.3 | 1.394 | 1.0 | 2.367 | 97.3 |
| Cr | 0.0318 | 0.1 | 0.1228 | 91.0 | 0.0294 | 0.1 | 0.1234 | 94.0 |
| Cu | 0.0879 | 0.1 | 0.1947 | 107 | 0.0886 | 0.1 | 0.1964 | 108 |
| Be | 0.3791 | 1.0 | 1.339 | 96.0 | 0.3775 | 1.0 | 1.351 | 97.4 |
| Mg | 0.6964 | 1.0 | 1.702 | 101 | 0.6934 | 1.0 | 1.705 | 101 |
| Mn | 0.0153 | 0.1 | 0.1147 | 99.4 | 0.0172 | 0.1 | 0.1140 | 96.8 |
| Zn | 1.471 | 1.0 | 2.457 | 98.6 | 1.496 | 1.0 | 2.459 | 96.3 |
| V | 0.1347 | 1.0 | 1.074 | 93.9 | 0.1314 | 1.0 | 1.087 | 95.6 |
| Ti | 0.0385 | 0.1 | 0.1389 | 100 | 0.0411 | 0.1 | 0.1387 | 98 |
| Ga | 0.1689 | 1.0 | 1.118 | 94.9 | 0.1564 | 1.0 | 1.120 | 96.4 |
| B | 0.3497 | 1.0 | 1.350 | 100 | 0.3488 | 1.0 | 1.348 | 100 |
| Li | 0.3801 | 1.0 | 1.328 | 94.8 | 0.3796 | 1.0 | 1.331 | 95.1 |

结果显示，复验样品分析结果相吻合。

2015年9月，在征求意见并吸纳合理建议的基础上，以及由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司和中国铝业山东分公司进行的复验结果，形成了标准终审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、标准编制的原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组负责收集生产检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《氧化铝化学分析方法  氧化铝杂质元素的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关检测要求；

2）本标准编制过程中，积极向国际标准靠拢，做到标准的先进性；

3）根据国内氧化铝中杂质元素检测的具体情况，力求做到标准所规定的方法应简便、快速、精密度高；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写；

2、确定标准主要内容的依据

查阅了相关资料，通过大量的试验确定了《氧化铝化学分析方法  氧化铝杂质元素的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准中样品的制备（6）、仪器测量参数（5.1）等条件，通过加标回收试验、精密度试验及方法验证确定了方法的允许差（9.2）。

本标准中增加的氧化铝样品的聚四氟乙烯密封容器溶样方法，具有设备廉价、中间环节少、操作简便等优点。

三、标准水平分析

本标准方法成熟可行，分析数据准确可靠，已达到国际先进水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容完全满足国家法规要求。

五、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性行业标准。

六、预期效果

通过本标准的制修订，准确、快速测定氧化铝中杂质元素含量。在原有微波消解溶样方式基础上，增加了一种聚四氟乙烯密封容器溶样方法。在原有标准分析元素数量为13个的基础上，再增加锂、铍、硼三个分析元素。降低了铁、钠、钾、铜、镁、锌、钛等元素的检出限。一方面客观反映氧化铝产品的质量状况，另一方面提升氧化铝生产企业产品的质量技术水平。

建议做为行业标准申报。

附件1：实验报告

附件2:  审定稿