ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法

Test method for the content of impurities in high purity quartz used for silicon material ——Inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：亚洲硅业（青海）有限公司、

本标准主要起草人：

硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定                     电感耦合等离子体发射光谱法

范围

本标准规定了多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定方法。

本标准适用于多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定，测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 质量分数，μg/g | 元素 | 质量分数，μg/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝 | 1.00～100.00 | 磷 | 0.10～50.00 |
| 钙 | 1.00～100.00 | 砷 | 0.10～50.00 |
| 铜 | 0.10～50.00 | 锌 | 0.10～50.00 |
| 钾 | 1.00～100.00 | 镍 | 0.10～50.00 |
| 镁 | 0.10～50.00 | 硼 | 0.10～50.00 |
| 钠 | 1.00～100.00 | — | — |

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

方法提要

称取一定量的试样，用氢氟酸溶解，残渣用盐酸溶解。试样溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的测定条件下，测量试液中各元素的含量。

试剂

实验用水应符合GB/T 6682-2008中规定的二级水的要求。

氢氟酸（ρ约1.14g/mL），电子级。

盐酸（ρ约1.12g/mL），电子级。

盐酸（1+1），电子级。

单元素标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准物质，其质量浓度均为1000µg/mL。

混合标准溶液Ⅰ：分别移取1.00mL硼、磷、钠、钾单元素标准贮存溶液（4.5）置于100mL 全氟烷氧基树脂容量瓶中，加2.5mL盐酸（4.4），加纯水稀释至刻度， 摇匀，此溶液中各元素含量均为10µg/mL。

混合标准溶液Ⅱ：分别移取1.00mL铝、钙、铜、锌、砷、镁、镍单元素标准贮存溶液（4.5）置于100mL 全氟烷氧基树脂容量瓶中，加2.5mL盐酸（4.4），加纯水稀释至刻度，摇匀，此溶液中各元素含量均为10µg/mL。

仪器与设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

电子天平：感量0.1mg。

烘箱：工作温度为105℃～110℃。

振动磨样机。

电加热板：工作温度为150℃±5℃。

聚四氟乙烯（PTFE）烧杯：50 mL。

全氟烷氧基树脂（PFA）容量瓶。

干扰因素

使用铬钢料钵，研磨前检查料钵是否光洁，有无麻点，如出现麻点需更换新的。

用少量样品研磨2～3次清洗料钵，避免之前附着在料钵中的物料对制样造成污染。

试样

试样敲碎经振动磨样机研磨后，通过0.25mm标准筛网，并在105℃～110℃下烘干。

在试样处理过程中，应防止样品污染。

分析步骤

试料

准确称取1g试样，精确至0.1 mg。

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加入10mL氢氟酸（4.2），在电加热板上控制温度150℃±5℃至试料完全溶解。继续加热至蒸干，冷却后，加入2.5mL盐酸（4.4），加热至全部溶解。将溶液移入50mL全氟烷氧基树脂容量瓶中，用纯水冲洗聚四氟烧杯3～4次，洗液并入全氟烷氧基树脂容量瓶，稀释至刻度，摇匀待测。

将试料溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的测定条件下，测量试料中各待测元素的光谱强度，依据校准曲线计算出各元素相应的浓度。推荐分析谱线参见表2。

表2  待测元素的分析谱线

| 元素 | 分析线，nm | 元素 | 分析线，nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝 | 396.152 | 磷 | 177.495 |
| 钙 | 317.933 | 砷 | 197.262 |
| 铜 | 324.754 | 锌 | 213.856 |
| 钾 | 766.490 | 镍 | 231.604 |
| 镁 | 279.553 | 硼 | 208.893 |
| 钠 | 588.995 | — | — |

工作曲线的绘制

分别移取0mL、0.05mL、0.25mL、0.50mL、2.50mL、5.00mL混合标准溶液Ⅰ（4.6），置于一系列50mL全氟烷氧基树脂容量瓶中，分别加2.5mL盐酸（4.4），加纯水稀释至刻度，摇匀。此标准系列溶液中硼、磷、钠、钾的浓度分别为0µg/mL、0.01µg/mL、0.05µg/mL、0.10µg/mL、0.50µg/mL、1.00µg/mL。

分别移取0mL、0.05mL、0.25mL、0.50mL、2.50mL、5.00mL混合标准溶液Ⅱ（4.7），置于一系列50mL全氟烷氧基树脂容量瓶中，分别加2.5mL盐酸（4.4），加纯水稀释至刻度，摇匀。此标准系列溶液中铝、钙、铜、锌、砷、镁、镍的浓度分别为0µg/mL、0.01µg/mL、0.05µg/mL、0.10µg/mL、0.50µg/mL、1.00µg/mL。

将标准系列溶液分别在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上进行分析，以标准系列工作溶液中各元素发射强度为纵坐标，以标准系列工作溶液中各元素的浓度为横坐标做校准曲线。

分析结果的计算

高纯石英中杂质元素的含量以其质量分数计，按式（1）计算，根据GB/T 8170进行数值修约:

(1)

式中：

——样品中各杂质元素的质量分数，单位为微克每克（µg/g）；

Cx ——样品溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

C0 ——空白溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V ——样品溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留小数点后两位。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  重复性限

| 质量分数，μg/g | 重复性限r，μg/g |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.3 |
| 1.00～10.00 | 1.0 |
| 10.00～100.00 | 5.0 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%,再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表4 再现性限

| 质量分数/μg/g | 再现性限（R）/μg/g |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.5 |
| 1.00～10.00 | 1.5 |
| 10.00～100.00 | 7.5 |

试验报告

试验报告应包含以下内容：

样品名称、规格和编号；

仪器型号；

测试环境；

测试结果；

本标准编号；

操作者、测试日期、测试单位。

_________________________________