行业标准《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法》（送审稿）编制说明

- 工作简况

- 项目背景和立项意义

半导体行业的发展与石墨材料在半导体材料制造中的应用是紧密联系的。在半导体行业中，直拉单晶炉的加热系统大量采用高纯石墨材料；在半导体硅片加工（包括区熔、外延、外形加工等）中石墨材料作为辅助工具、部件；在铸锭多晶硅时，生产装置铸锭炉上也大量采用高纯石墨的加热材料及高纯碳毡隔热材料等。中国40%的石墨产量用于钢铁行业耐火材料，其中直拉单晶炉石墨的使用量占到石墨行业10%左右，硅片加工以及铸锭在4%左右，太阳能电池用多晶硅锭材料的大量需求直接将石墨材料推动到一个崭新广阔的市场。目前石墨材料已成为多晶硅生产中重要的、必不可少的配套材料。基于以上原因，为避免石墨制品在高温下和氯硅烷发生副反应，以及本身杂质挥发，导致反应产物中碳和痕量金属杂质含量增加。采用高纯度的石墨制品作为反应器内部的反应室和加热元件，可减少石墨制品对多晶硅品质的影响。由于对多晶硅用石墨制品只有物理方面的相关技术指标及检测方法，对于杂质含量的技术指标及检测方法暂无，为避免石墨制品中杂质对多晶硅品质的影响，故对石墨件中杂质含量进行分析。

2、 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2014] 628号）的要求，《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》由亚洲硅业（青海）有限公司牵头负责起草，计划编号： 2014-1288T-YB，要求于2015年完成。

3、制定单位简况

亚洲硅业（青海）有限公司秉承“推广光伏产业、发展绿色能源”的时代责任感，利用青海当地丰富的水电和光照资源，扎根西部，以降低光伏发电成本，提高光伏产品质量为己任，引进国际先进的改良西门子法，建设年产23000吨高纯多晶硅生产项目。项目总投资预计达100亿元人民币，年实现销售收入200亿元人民币。项目分期实施，全部达产后，青海省将会成为国际、国内名列前茅的多晶硅生产基地。公司所属分析中心拥有三十万级、十万级、千级、局部百级的洁净分析环境。检测设备齐全，在化学检测领域拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、红外碳硫分析仪、手持式X荧光光谱仪、单点少子寿命测试仪、正置金相显微镜、自动烟尘（气）测试仪等先进的进口检测设备为公司的原料、中控样品及成品的检测和质量保证提供了可靠性及先进的硬件保障。同时分析中心在2013年5月被青海省政府授予“青海省多晶硅重点实验室”并于同年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。因此亚洲硅业（青海）有限公司具备该标准制定、起草及相关实验条件和分析能力。

4、主要工作过程

自任务下达后，2014年亚洲硅业（青海）有限公司分析中心成立了《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》标准起草小组，项目小组根据标准制定中遵循的原则，立即开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量石墨中杂质含量分析方法的实验工作，初步确立了采用电感耦合等离子体发射光谱法分析多晶硅用高纯石墨中杂质含量。同时结合公司对石墨的使用情况，在分析实验的基础上进一步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。

2015年6月在西安召开的标准工作会上，来自9个单位的15位专家对《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》讨论稿进行了逐项讨论，提出修改意见和如下建议：

（1）范围 修改内容：由“本标准规定了硅材料用高纯石墨制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定方法”，改为“本标准规定了多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定方法”。

（2）范围 修改内容：由“本标准适用于硅材料用高纯石墨制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定”，改为“本标准适用于多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定”。

（3）建议增加灰分恒重操作。

（4）增加“干扰因素”说明。

（5）增加灼烧过程灰分中相关杂质元素的挥发说明。

（6）增加多晶硅用高纯石墨检测结果与高纯石墨指标对比说明。

（7）编制说明中应明确对“通过0.25mm标准筛网”解释说明。

（8）与石墨产品标准协调对接。

（9）建议做5个不同批次石墨样品重复性、再现性实验。

根据与会专家意见，《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》标准编制组会后一个半月内应修改完成征求意见稿及编制说明，并完成试验，形成试验报告。发相关企事业单位广泛征求意见。根据征求意见情况填写意见汇总处理表，并应于2015年8月底之前修改完成预审稿及编制说明。

我们针对与会专家提出的建议进行认真分析和研究，采纳相关建议，对标准内容进一步完善。

2015年10月在洛阳召开的标准工作会上，来自21个单位的41位专家对《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》预审稿进行了审定。与会专家对该标准送审资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。提出修改意见和如下建议：

- 10.1删除重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求的。

- 10.2删除重复性限（R）按表4数据采用线性内插法求的。

3、一周之内与西安隆基、协鑫确定增加单晶用石墨制品的检测内容。

会后与西安隆基硅材料股份有限公司沟通，查看该公司送检单晶用石墨制品检测报告，采用的是辉光放电质谱法，与电感耦合等离子体质谱法两种检测方法，杂质元素含量在10-9，较多晶硅用石墨制品中杂质元素含量低很多，该标准中使用的检测方法无法满足单晶用高纯石墨检测需求，故一致确定不增加单晶用石墨制品的检测内容，并将该情况反馈至江苏协鑫软控设备科技发展有限公司，该公司也同意该标准中不增加单晶用石墨制品的检测内容。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

- 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、制样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

- 标准主要内容分析

2.1 标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出作为多晶硅用高纯石墨制品中杂质含量的测定分析方法标准的作用。

2.2 范围

本标准适用于多晶硅用石墨制品中13种元素的测定，可满足多晶硅用高纯石墨的检测。

测定范围：电感耦合等离子体发射光谱法具有测定下限低、多元素测定、测定范围广等特点，可完成多晶硅用高纯石墨制品中杂质测定，测定范围为（0.10～50.00）μg/g。

查看高纯石墨产品标准JB/T 2750-2006《高纯石墨》中技术性能要求如下，见表1

表1

| 型号 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | 灰分ppm≤ | 硫含量ppm≤ | 钙含量ppm≤ | 体积密度 g/cm3≥ | 真密度g/cm3≥ | 抗压强度Mpa≥ | 抗折强度Mpa≥ | 电阻率μΩ·m≤ |
| G2 | 100 | 500 | — | 1.65 | 2.20 | 40 | 20 | 15 |
| G3 | 250 | 500 | 60 | 1.55 | 2.15 | 25 | 14 | — |
| G4 | 1000 | 500 | 300 | 1.55 | 2.15 | 25 | 17 | — |

查看指标只对钙元素有相关要求，且高于本标准所分析钙元素检测限规定的0.10μg/g，综上考虑，本标准中其他杂质元素检测也能满足相关多晶硅用高纯石墨中杂质含量测定的要求。

2.3方法提要

称取一定量的试样，放入马弗炉中，以一定的速度加热到980℃～1000℃，灰化并煅烧完全。灰分经化学处理溶解，试样溶液引入电感耦合等离子体发射光谱仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中各元素的含量。

2.4 试剂

2.4.1关于“混合标准溶液Ⅰ”

由于硼、磷、钠、钾、铬各单元素标准贮存溶液的基质均为水溶液，故将这几种元素配置成一种混合标准溶液。

2.4.2关于“混合标准溶液Ⅱ”

由于铝、钙、铜、锌、砷、镁、镍、铁各单元素标准贮存溶液的基质为1.0mol/LHNO3溶液，故将这几种元素配置成一种混合标准溶液。

2.5 仪器

2.5.1关于“电感耦合等离子体原子发射光谱法”

标准中规定的分析仪器为电感耦合等离子体发射光谱仪，该设备具有测定下限低、多元素测定、测定范围广特点，能够满足分析要求。

2.5.2关于“马弗炉，炉门有一直径Φ（15mm～20mm）的圆孔”

为了使石墨燃烧的彻底，在马弗炉门打孔，并通入空气流，保证石墨灰化充分。

2.6试样

2.6.1关于“用硬质合金钻头钻取试样，通过0.25mm标准筛网，并烘干。”

石墨表层滑腻，易受到外界沾污，需先用刮刀刮去表层，再用硬质合金钻头钻取，实验表明，由于在钻取过程中产生的钻屑粒径大小不等，是造成灰化过程中灰化时间长短不同、灰分含量不稳定的原因，所以统一通过0.25mm标准筛网。

2.6.2关于“称样量”

由于该方法是通过检测石墨煅烧后产生的灰分中的杂质含量，所以灰分的生成至关重要，通过实验证明，称样量过多（超过10g）一方面样品煅烧过程中耗时更长，由于样品是暴露在马弗炉炉膛内煅烧，煅烧时间过长，灰分易受马弗炉自身加热过程中产生的氧化物影响，造成灰分污染。另一方面称样量大，样品层较厚在煅烧过程中由于受热不均匀，产生火焰，使样品飘走，质量减少，影响分析结果。同时称样量过少，灰分测试结果稳定性级差，容易增大系统误差。故称样量为5～10g时，相同称样量下，煅烧时间、灰分含量基本一致，保证分析结果稳定。

2.7分析步骤

2.7.1关于“测定过程”

试料在灰化过程中，通入空气流，煅烧至无黑色斑点，冷却、称量至恒重，则表示样品灰化完全，然后在灰化完全的瓷方舟中加入盐酸，并加热，确保灰分溶解。

由于试样在煅烧过程中，相关元素不可避免地会挥发，从而无法真实反映试样中相关元素含量，因此有必要进行实验来了解在煅烧过程中有哪些元素挥发。但是结合现有条件无法完全检测煅烧过程中相关元素的挥发情况，故通过实验间接进行评估说明。

实验一挥发情况

称取10g石墨，置于瓷方舟内恒重，然后放入管式炉内，在抽真空状态下于980℃～1020℃下加热2小时后通入氮气，氮气经过10%HNO3吸收液，相同条件下在管式炉内不放置石墨做空白，检测吸收液中杂质元素含量，并称重煅烧后的石墨质量。结果见表2

表2石墨加热相关元素挥发程度影响实验

| 样品 | 分析项目 单位：mg/L |
| --- | --- |
|  | Al | As | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 空白吸收液 | 0.08 | 0.025 | 0.098 | 0.35 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.062 | 0.02 | 1.54 | 0.019 | 0.31 | 0.34 |
| 通氮气吸收液 | 0.18 | 0.034 | 0.125 | 0.68 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.076 | 0.02 | 1.19 | 0.0014 | 0.37 | 0.24 |
| 备注：石墨加热前质量：10.0089g，石墨在管式炉加热后：10.0086g |

通过实验，发现吸收液中As、B元素有明显的增加，其他元素含量增加不明显。石墨加热后的质量无明显减少。不考虑系统误差的影响，说明石墨在加热过程中As、B、P元素可能有一定的挥发。

实验二As、B、P回收率

称取5g石墨样品，分别加入不同浓度的As、B、P混合标准溶液，然后置于马弗炉内灼烧后，检测三种元素的浓度。

表3三种元素回收率实验表

| 加标元素 | 原石墨中含量 µg/g | 加标量µg/g | 加入标液后石墨中含量µg/g | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0.16 | 0.10 | 0.15 | — |
|  |  | 0.20 | 0.16 | — |
|  |  | 0.30 | 0.15 | — |
| B | 0.31 | 0.20 | 0.34 | 15 |
|  |  | 0.40 | 0.46 | 37.5 |
|  |  | 0.60 | 0.57 | 43.3 |
| P | 2.22 | 1.00 | 2.92 | 70 |
|  |  | 2.00 | 3.12 | 95 |
|  |  | 3.00 | 5.12 | 96.7 |

通过上述实验，发现在石墨样品中加入不同浓度的标液，磷元素的回收率较好，硼元素回收率很低，砷元素回收率为零，表明标液中这两种元素在灼烧过程中损失严重，因此无法用加入标液的方法来反映硼、砷元素挥发情况。

实验三不同质量的石墨在灼烧过程中硼、砷元素损失情况

分别称取5g、7g、8g、10g石墨，在相同条件下灼烧，测定硼、砷元素浓度。

表4三种元素回收率实验表

| 样品编号 | 称样量 | 元素 | 灼烧定容后浓度（µg/mL） | 石墨中浓度（µg/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 5.0002 | B | 0.028 | 0.28 |
|  |  | As | 0.016 | 0.16 |
| 样品2 | 5.0009 | B | 0.024 | 0.24 |
|  |  | As | 0.011 | 0.11 |
| 样品1 | 6.9992 | B | 0.036 | 0.26 |
|  |  | As | 0.016 | 0.11 |
| 样品2 | 7.0010 | B | 0.029 | 0.21 |
|  |  | As | 0.017 | 0.12 |
| 样品1 | 8.0001 | B | 0.045 | 0.28 |
|  |  | As | 0.014 | 0.09 |
| 样品2 | 8.0001 | B | 0.040 | 0.25 |
|  |  | As | 0.022 | 0.14 |
| 样品1 | 10.0007 | B | 0.054 | 0.27 |
|  |  | As | 0.030 | 0.15 |
| 样品2 | 10.0006 | B | 0.058 | 0.29 |
|  |  | As | 0.026 | 0.13 |

通过上述实验，当石墨量按照一定比例增加时，发现其对应质量下的硼、砷元素也有所增加，浓度增加比例与质量增加比例基本一致。所以间接可以说明，在灼烧情况下硼、砷元素有挥发，并且其挥发比例基本恒定。

由于目前相关石墨中杂质含量的检测，基于采用石墨煅烧灰化后，测定灰分中的杂质含量的原理，所以在煅烧过程中不可避免地会造成某些元素不同程度的损失。但通过上述实验，煅烧过程中硼、砷元素都有挥发，但其挥发比例基本恒定，其测定结果能够间接反映石墨中杂质浓度，所以该标准做为多晶硅生产用石墨制品入厂原辅料检验的方法，能反映出多晶硅用石墨中杂质含量。

2.8 主要技术参数说明

2.8.1 方法的精密度验证

按照实验方法对所选择的3个不同试样进行多次平行测定。实验结果表明，3个不同试样中杂质含量的精密度RSD结果见表5—表7。

表5

| 试样名称 | 石墨样1(单位：μg/g) |
| --- | --- |
| 金属 | Al | As | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 样1 | 4.62 | 0.23 | 2.49 | 46.65 | 0.18 | 0.16 | 9.81 | 0.15 | 2.06 | 1.51 | ＜0.10 | 2.28 | ＜0.10 |
| 样2 | 4.93 | 0.31 | 2.74 | 48.18 | 0.18 | 0.21 | 9.55 | 0.26 | 2.30 | 1.78 | ＜0.10 | 2.51 | ＜0.10 |
| 样3 | 4.69 | 0.36 | 1.70 | 51.76 | 0.15 | 0.12 | 8.30 | 0.11 | 1.61 | 1.12 | ＜0.10 | 2.24 | ＜0.10 |
| 样4 | 4.74 | 0.28 | 1.85 | 49.80 | 0.21 | 0.10 | 9.00 | 0.14 | 1.80 | 1.35 | ＜0.10 | 2.21 | 0.15 |
| 样5 | 5.13 | 0.20 | 1.90 | 47.78 | 0.19 | 0.18 | 7.12 | 0.31 | 2.18 | 1.68 | ＜0.10 | 3.15 | 0.20 |
| 样6 | 5.27 | 0.19 | 2.98 | 48.15 | 0.23 | 0.12 | 8.85 | 0.23 | 2.78 | 1.01 | ＜0.10 | 2.89 | 0.11 |
| 样7 | 5.68 | 0.22 | 2.74 | 47.42 | 0.25 | 0.15 | 8.46 | 0.16 | 2.89 | 2.92 | ＜0.10 | 3.08 | 0.19 |
| 样8 | 4.58 | 0.18 | 1.90 | 50.14 | 0.21 | 0.18 | 8.15 | 0.19 | 2.15 | 1.73 | ＜0.10 | 2.88 | 0.10 |
| 样9 | 3.95 | 0.49 | 2.51 | 48.16 | 0.18 | 0.19 | 8.87 | 0.25 | 2.22 | 1.56 | ＜0.10 | 2.17 | ＜0.10 |
| 样10 | 4.59 | 0.22 | 1.88 | 45.78 | 0.16 | 0.21 | 6.88 | 0.19 | 1.99 | 1.58 | ＜0.10 | 2.05 | 0.21 |
| 样11 | 5.12 | 0.23 | 2.74 | 46.75 | 0.14 | 0.23 | 8.49 | 0.22 | 2.00 | 1.77 | ＜0.10 | 3.16 | 0.15 |
| 平均值 | 4.85 | 0.26 | 2.31 | 48.23 | 0.19 | 0.17 | 8.50 | 0.20 | 2.18 | 1.64 | — | 2.60 | 0.16 |
| 标准偏差 | 0.45 | 0.09 | 0.47 | 1.74 | 0.03 | 0.04 | 0.90 | 0.06 | 0.38 | 0.50 | — | 0.43 | 0.04 |
| 重复性 | 1.27 | 0.26 | 1.31 | 4.86 | 0.09 | 0.12 | 2.51 | 0.17 | 1.06 | 1.39 | — | 1.22 | 0.12 |
| RSD(%) | 9.37 | 34.95 | 20.21 | 3.60 | 17.89 | 24.75 | 10.55 | 29.85 | 17.37 | 30.32 | — | 16.71 | 27.35 |

表6

| 试样名称 | 石墨样2(单位：μg/g) |
| --- | --- |
| 金属 | Al | As | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 样1 | 2.58 | 0.18 | 0.49 | 23.67 | ＜0.10 | ＜0.10 | 2.81 | 0.36 | 0.64 | 1.49 | 0.10 | 2.18 | 0.32 |
| 样2 | 3.26 | ＜0.10 | 0.46 | 23.71 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.95 | 0.40 | 1.02 | 1.82 | 0.15 | 2.12 | 0.33 |
| 样3 | 2.17 | ＜0.10 | 0.55 | 22.32 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.81 | 0.26 | 0.77 | 1.11 | ＜0.10 | 2.01 | 0.54 |
| 样4 | 1.40 | ＜0.10 | ＜0.10 | 23.00 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.46 | 0.24 | 0.32 | 1.01 | ＜0.10 | 2.04 | 0.33 |
| 样5 | 2.77 | 0.18 | 0.39 | 25.86 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.31 | 0.12 | 0.41 | 1.81 | ＜0.10 | 2.53 | 0.47 |
| 样6 | 1.86 | ＜0.10 | 0.36 | 24.08 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.94 | 0.20 | 0.25 | 1.43 | ＜0.10 | 2.40 | 0.60 |
| 样7 | 1.84 | ＜0.10 | 0.28 | 24.39 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.03 | 0.14 | 0.51 | 1.56 | ＜0.10 | 2.38 | 0.38 |
| 样8 | 1.68 | 0.21 | 0.25 | 23.72 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.98 | 0.13 | 0.33 | 1.17 | ＜0.10 | 2.53 | 0.56 |
| 样9 | 1.59 | ＜0.10 | 0.34 | 26.22 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.91 | ＜0.10 | 0.55 | 2.17 | ＜0.10 | 2.71 | 0.68 |
| 样10 | 2.27 | ＜0.10 | 0.27 | 26.28 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.97 | ＜0.10 | 0.53 | 2.87 | ＜0.10 | 2.82 | 0.49 |
| 样11 | 2.74 | ＜0.10 | 0.42 | 28.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | 3.11 | 0.12 | 1.00 | 1.26 | 0.18 | 3.00 | 0.315 |
| 平均值 | 2.20 | 0.19 | 0.38 | 24.67 | — | — | 1.75 | 0.22 | 0.58 | 1.61 | 0.14 | 2.43 | 0.46 |
| 标准偏差 | 0.58 | 0.02 | 0.10 | 1.74 | — | — | 0.72 | 0.10 | 0.26 | 0.54 | 0.04 | 0.33 | 0.13 |
| 重复性 | 1.63 | 0.05 | 0.28 | 4.87 | — | — | 2.01 | 0.29 | 0.73 | 1.52 | 0.11 | 0.92 | 0.36 |
| RSD(%) | 26.58 | 9.45 | 26.41 | 7.04 | — | — | 40.85 | 47.65 | 45.46 | 33.79 | 28.20 | 13.50 | 28.26 |

表7

| 试样名称 | 石墨样3(单位：μg/g) |
| --- | --- |
| 金属 | Al | As | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 样1 | 3.69 | 0.26 | 0.58 | 43.70 | 0.100 | ＜0.10 | 5.30 | 0.23 | 2.30 | 1.39 | 0.14 | 1.45 | ＜0.10 |
| 样2 | 3.63 | 0.25 | 0.58 | 37.27 | 0.19 | ＜0.10 | 3.23 | 0.10 | 1.34 | 0.17 | 0.10 | 1.18 | ＜0.10 |
| 样3 | 3.42 | 0.18 | 0.72 | 41.84 | 0.11 | ＜0.10 | 4.25 | 0.18 | 1.98 | 1.21 | 0.20 | 1.12 | ＜0.10 |
| 样4 | 3.20 | ＜0.10 | 0.53 | 38.11 | 0.12 | ＜0.10 | 3.37 | ＜0.10 | 1.04 | 0.11 | ＜0.10 | 1.33 | 1.47 |
| 样5 | 3.32 | ＜0.10 | 0.58 | 38.03 | 0.10 | ＜0.10 | 2.95 | ＜0.10 | 1.01 | 0.18 | ＜0.10 | 1.29 | 1.43 |
| 样6 | 3.29 | ＜0.10 | 0.48 | 37.86 | 0.12 | ＜0.10 | 2.01 | 0.18 | 0.92 | 0.41 | ＜0.10 | 1.28 | 2.97 |
| 样7 | 3.22 | ＜0.10 | 0.58 | 41.10 | 0.11 | ＜0.10 | 2.36 | ＜0.10 | 0.92 | 0.36 | ＜0.10 | 1.40 | 2.72 |
| 样8 | 4.09 | 0.16 | 0.52 | 41.89 | ＜0.10 | ＜0.10 | 2.58 | ＜0.10 | 0.81 | 0.17 | ＜0.10 | 1.61 | 1.36 |
| 样9 | 3.72 | ＜0.10 | 0.51 | 40.14 | 0.14 | ＜0.10 | 3.89 | 0.23 | 1.09 | 0.10 | ＜0.10 | 1.37 | 1.73 |
| 样10 | 4.10 | 0.11 | 0.51 | 40.85 | 0.19 | ＜0.10 | 2.98 | 0.11 | 2.11 | 1.01 | 0.11 | 1.45 | 1.12 |
| 样11 | 3.99 | 0.15 | 0.55 | 41.32 | 0.20 | ＜0.10 | 2.54 | ＜0.10 | 0.89 | 0.75 | 0.14 | 1.32 | ＜0.10 |
| 平均值 | 3.61 | 0.19 | 0.56 | 40.19 | 0.14 | — | 3.22 | 0.17 | 1.31 | 0.53 | 0.14 | 1.35 | 1.83 |
| 标准偏差 | 0.58 | 0.02 | 0.10 | 1.74 | 0.00 | — | 0.72 | 0.10 | 0.26 | 0.54 | 0.04 | 0.33 | 0.13 |
| 重复性 | 1.63 | 0.05 | 0.28 | 4.87 | 0.00 | — | 2.01 | 0.29 | 0.73 | 1.52 | 0.11 | 0.92 | 0.36 |
| RSD(%) | 9.52 | 32.17 | 11.44 | 5.18 | 28.95 | — | 29.55 | 32.59 | 41.88 | 51.42 | 28.18 | 10.06 | 39.41 |

2.8.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表4 重复性限

| 质量分数/μg/g | 重复性限（r）/μg/g |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.3 |
| 1.00～10.00 | 1.0 |
| 10.00～50.00 | 4.0 |

2.8.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%,再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表5 再现性限

| 质量分数/μg/g | 再现性限（R）/μg/g |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.4 |
| 1.00～10.00 | 1.5 |
| 10.00～50.00 | 5.0 |

三、验证试验的情况和结果

本单位选取两个石墨样品，分成4份后,1份自己检测，其它3份分别邮寄给洛阳中硅高科技有限公司、昆明冶研新材料股份有限公司、新特能源股份有限公司按本方法对杂质含量进行检测，考察本方法的再现性。验证结果表明本标准方法重复测定结果好，满足该标准方法中再现性限的要求，具体内容见复验报告。

四、标准水平分析

通过文献检索，网上查询，国内还没有统一的《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》标准，各使用单位将石墨做为入厂原料检验进行检测，制定了各自的企业标准.经过检索，国际也无相关标准，本标准属于首次制定标准，规定了多晶硅用高纯石墨原料杂质含量的检测方法，达到国内先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于多晶硅用高纯石墨制品中杂质含量的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

七、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为多晶硅用高纯石墨制品化学分析方法标准之一，适用于多晶硅用石墨制品中杂质含量分析的一般性通用要求，由于石墨的应用领域的不同，对相关杂质指标及分析方法的要求也不尽相同，在订货过程中，供需双方还要对有特殊要求的杂质含量进行进一步的明确。建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为多晶硅用高纯石墨制品化学分析方法标准之一，为使标准能更好地发挥作用，提高石墨生产企业的产品质量水平。建议针对标准《硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在石墨的生产和应用过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

九、预期效果

多晶硅生产中，高纯石墨做为一项重要的辅助材料，其产品质量对多晶硅的品质有直接的影响。该标准的制定，有利于生产单位对质量的管控，对保证行业内多晶硅产品质量具有重要的作用。本标准的发布和实施能有效的规范多晶硅生产和使用单位中对原料石墨中杂质含量的检测需求，这对于提高我国多晶硅的产品质量有深远的意义。

标准编制组

2015年11月3日