ICS 77.040

H21

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线

测量方法

Measurement method for X-ray double crystal diffraction rocking curve of sapphire crystals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)提出并归口。

本标准主要起草单位：中国科学院上海光学精密机械研究所、上海大恒光学精密机械有限公司、中国科学院新疆理化技术研究所、新疆紫晶光电技术有限公司、江苏浩瀚蓝宝石科技有限公司。

本标准主要起草人：

## 蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法

- 范围

本标准规定了蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线的测量方法。

本标准适用于经过化学机械抛光的蓝宝石晶体。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

- 术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件

χ轴  χ axis

倾斜样品的轴，由入射X射线、衍射X射线束构成的衍射平面与样品台表面相交而成。

χ角  χ angle

样品某晶面与样品表面的夹角。

φ角  φ angle

样品台绕样品表面法线旋转的角度。

φ扫描  φ scan

连续改变φ角并记录衍射强度的测量模式。

ω角  ω angle

入射X射线与样品台表面夹角。

ω扫描  ω scan

连续改变ω角并记录衍射强度的测量模式。

- 方法原理

晶体是由空间间距为d的一系列平行的离子、原子或分子平面构成。当一束平行的单色X射线射入该平面，且X射线在相邻平面间的光程差为其波长的整数n倍时，就会产生衍射（反射）。当入射X射线波长λ、晶面间距d、X射线与反射平面间的夹角θ与衍射级数n满足2d·sinθ=nλ时，衍射光强将达到最大值，此即布拉格定律。此时的θ被称为布拉格角，记为θB，如图1所示。

- 晶体X射线衍射原理图

- 4.2  晶体X射线双晶衍射摇摆曲线用来表征样品中某一特定晶面衍射角的发散大小。测量时，探测器固定在2θB位置，试样在衍射位置附近以Δθ角度摇摆，衍射强度会随着角度而发生变化，记录这种变化关系曲线即为摇摆曲线。

- 4.3  摇摆曲线最大衍射强度一半处的宽度为半高宽，其来源包括仪器加宽、待测样品的本征宽度和缺陷加宽等。蓝宝石晶体摇摆曲线半高宽的主要影响因素是材料内部位错、多维度杂质等，因此摇摆曲线半高宽可表征蓝宝石晶体的结晶质量。

- 仪器设备

  - 五晶衍射仪，其系统主要由X射线源、四色单色器、样品台、探测器组成。

  - 四色单色器主要由锗单晶组成，每块晶体均有双晶衍射效果。

  - 样品台支架在电动马达的驱动下可在x、y、z、θ、φ五个方向进行调整、优化。

- 干扰因素

晶体样品待测面定向的准确性和表面抛光程度对测试结果有影响。

- 测试环境

除另有规定外，应在下列环境中进行测试：

- 环境温度范围18℃～28℃；

- 湿度20%～80%；

- 洁净度1000级或以上（操作台洁净度100级或以上）。

- 试样

测试的蓝宝石晶体样品应明确其晶面指数及其对应的衍射角度，厚度一般为0.1mm～10mm。待测面定向精度应优于0.5°，光洁度II级或以上，粗糙度小于0.3nm。

- 测试步骤

  - 样品安放

将样品置于样品台上，应尽量使样品表面与样品台面平行。

  - 确定布拉格角θB

    - 根据待测衍射晶面，查表并计算得到相应的布拉格角θB及χ角。蓝宝石晶体部分晶面布拉格角及晶面间距见附录A。

    - 调整探测器及样品台位置，使探测器位于2θB，样品台位于ω=θB。

  - 样品调整

    - 对称衍射时，χ角为0。对χ角进行优化，并将χ定在优化值。χ角可按下列方法进行优化：

- 方法一：改变χ角，在θB附近进行ω扫描，ω扫描衍射强度最大时对应的χ角即为优化值。

- 方法二：在θB附近进行ω扫描，将ω值固定在最大强度处，然后进行χ扫描，将χ固定在最大强度处，如此反复进行，直至ω和χ值固定不变。

    - 斜对称衍射时，χ角不为0。使样品台沿χ轴旋转至χ角，然后进行φ扫描直至出现衍射峰，最后将φ角固定在衍射峰所在位置。

  - 摇摆曲线获得

优化测量范围、测角仪步长及计数时间（或扫描速度），使样品在θB附近绕衍射面法线旋转，并记录衍射强度，获取摇摆曲线。各参数按如下要求优化：

- 改变测量范围，使之覆盖衍射峰两侧记录到的全部背景基线；

- 调整测角仪步长，典型的ω步长设置为5″～10″。

- 选择计数时间使扫描中强度的动态范围至少超过103个计数单位。

  - 确定半高宽

摇摆曲线最大衍射强度一半处的宽度即是半高宽。

注：实际计算时，可对摇摆曲线进行高斯函数拟合读取半高宽，拟合残差R2应不小于0.98。

- 精密度

实验样品选用1片Φ50.8mm蓝宝石单晶抛光片，在3家不同实验室按本方法测量样品（0006）晶面摇摆曲线，并获得其半高宽。样品在同一台设备上按照本标准要求进行10次独立测量，其半高宽的平均值和相对标准偏差见表1。

- 同一蓝宝石样品在不同实验室测量（0006）晶面FWHM平均值和相对标准偏差

| 实验室 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| FWHM平均值，arcsec | 11.79 | 11.77 | 11.64 |
| 样本标准偏差，arcsec | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| 相对标准偏差 | 2.78% | 2.20% | 2.15% |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- 试样名称、规格尺寸，生长方法和编号；

- 双晶摇摆曲线图，衍射角度、半高宽和衍射强度等；

- 测试单位、测试日期、测试人员以及审核人员签字；

- 测试仪器型号以及编号；

- 本标准编号。

- （资料性附录）
蓝宝石晶体部分晶面布拉格角及面间距

  - 蓝宝石晶体部分晶面布拉格角及面间距见表A.1。

  - 蓝宝石晶体部分晶面布拉格角及面间距

| 衍射晶面（hkdl） | 布拉格角θB | 面间距d，Å（1Å=0.1nm） |
| --- | --- | --- |
| （01-12） | 12°48′ | 3.479 |
| （10-14） | 17°35′ | 2.552 |
| （11-20） | 18°55′ | 2.379 |
| （22-40） | 40°21′ | 1.1898 |
| （0006） | 20°50′ | 2.165 |
| （03-30） | 34°06′ | 1.374 |
| - 蓝宝石晶格常数：a=0.4758nm, c=1.2991nm。 - 表A.1中布拉格角为Cu靶Kα1线（λ=0.15406nm）对应的值。 |  |  |

_________________________________