.

前    言

标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 5061-1998《金属粉末松装密度的测定 第3部分:振动漏斗法》。

本标准与GB/T 5061-1998相比主要变化如下：

——增加了第二章规范性引用文件；

——增加了第四章符号及定义；

——修订了量杯的内径尺寸和描述；

——增加了条款5.5支架和底座，5.6定位块。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、自贡硬质合金有限责任公司、宁厦东方钽业股份有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5061-1998、GB/T 5061-1985。

金属粉末松装密度的测定

第3部分:振动漏斗法

1  范围

本标准规定了用振动漏斗法测量金属粉末松装密度的方法。本标准适用于不能自由流过漏斗法(见GB/T 1479.1)中孔径为5.0mm漏斗的金属粉末。

本标准不适用于在振动过程中易于破碎的金属粉末，如团聚颗粒、纤维状和针状的粉末。在GB/T 1479.2中规定了测量含有这种颗粒粉末松装密度的方法。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末  松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1479.2  金属粉末  松装密度的测定  第2部分：斯柯特容量计法

3  原理

将粉末装入带有振动装置的漏斗中，在一定条件下进行振动。粉末借助于振动，从漏斗中按一定高度自由落下，在松装状态下完全充满已知容积的量杯。用单位体积松装粉末的质量表示粉末的松装密度。

4  符号及定义

本标准中涉及的符号和定义见表1。

表1 符号及定义

| 符号 | 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ρa | 金属粉末松装密度(一般术语) | g/cm3 |
| ρao | 振动漏斗法测定的松装密度 | g/cm3 |
| m | 粉末质量 | g |
| V | 量杯体积 | cm3 |

5  仪器

5.1  漏斗

漏斗小孔直径为7.5mm (见图1)。

5.2  振动器

电源频率为50Hz(60Hz，使漏斗以100H(120Hz的频率水平振动，振幅为50(m(100(m(见图2)。

单位为毫米

( 该尺寸为强制性尺寸。

图1   漏斗

1一漏斗；2 滑块；3定位块；4一量杯；5一杯座；6-调节螺钉；7--底座；8一开关；

9-振动器支架；10--振幅调节钮；11-振动器

图2   振动装置示意图

5.3  量杯

量杯容积为25cm3±0.03cm3,内径为28 mm±0.5mm。容积相同但内径为30mm±1mm的量杯也可以使用。但生产新量杯时，其内径为28mm±0.5mm的为首选量杯。

量杯和漏斗应由无磁性、耐腐蚀的金属材料制成，应具有足够的壁厚和硬度，以避免变形和过度磨损,量杯和漏斗的内表面应抛光。

5.4  杯座

用来支撑量杯，操作时杯座和振动装置绝对不能接触，否则将影响结果。

5.5  支架和底座

支架和底座用以支撑漏斗和振动器,漏斗小孔底部和量杯上表面之间的距离为25mm,两者要同心，见图2。

5.6  定位块

材料为不锈钢，高度25mm。

5.7  天平

天平要有足够的量程，称量试样的精确度为(0.05g。

6  取样

6.1  每种试样，取样体积不应小于100cm3。分3份进行测量。

6.2  通常，金属粉末按接收状态进行试验。在某些情况下，粉末应进行烘干。但如果粉末容易氧化，应在真空或惰性气氛保护下进行烘干。若粉末含有易挥发性物质，则不允许烘干。

7  步骤

7.1  用定位块将量杯和漏斗之间的距离调整到25mm，并对准中心。

7.2  用手指堵住漏斗小孔，然后将试验粉末装入漏斗中。

7.3  视粉末流动情况，预先适度地调节振动器的振幅，避免粉末成堆地流入量杯中。

7.4  启动振动装置，并松开手指，使粉末流入杯中，直到粉末溢出时为止。

7.5  用非磁性和不带静电的直尺刮平粉末，在操作时，不要压缩或带出粉末，更不要振动量杯。

7.6  粉末刮平后，轻敲杯壁，使其稍振实一些，以免在挪动时粉末从杯中散出。然后，将量杯外壁的粉末清理干净，并确保不沾有粉末。

7.7  称量杯内粉末质量，精确到0.05g。每种试样按3份进行试验。

8  结果的表示

松装密度由下式计算：

式中：

ρao——振动漏斗法测得的粉末松装密度，g/cm3；

m——粉末质量，g；

V——量杯容积，cm3。

取3次测量结果的算术平均值，报出最终结果，精确到0.01g/cm3,。当3次测量结果之间的差值超过平均值的1%时，其最大值和最小值也要随结果报出。

9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准编号；

鉴别试样的必要说明；

样品处理情况，如果样品被烘干，应注明烘干工艺；

试验结果；

本标准中未规定的或任选的所有操作；

任何可能影响到结果的因素。

_________________________________

# Text boxes

201×-××-××实施

201×-××-××发布

金属粉末  松装密度的测定

第3部分:振动漏斗法

Metallic powders - Determination of apparent

density-Part 3:Oscillating funnel method

（征求意见稿）

GB/T 5061—201×

代替GB/T 5061-1998

中华人民共和国国家标准

ICS77.160

H16