氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：氧化钾含量的测定

送审稿编制说明

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2016年4月

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第6部分：氧化钾含量的测定

送审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2015年标准制（修）定计划，GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责起草（修订），2015年6月25日～27日，全国有色金属标准化技术委员会在浙江省温州市召开了GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准任务落实会。会上确定了《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准的起草思路。根据会议讨论决定，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责GB/T 6609.6-201X《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：氧化钾含量的测定》修订工作。

项目已经国家标准化管理委员会以“关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2015]73号)”文件下达，项目编号：20153642-T-610。

本部分方法二起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本部分方法二主要起草人：石磊、张洁、贵州XXX、长沙王悦、洛阳XXX、贵州XXX、长沙张彬、洛阳XXX。

1.2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。

依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）、ISO/TC129（铝土矿技术委员会）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5（镁及铸造和变形镁合金技术委员会）的主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。所属河南华慧有色工程设计有限公司，具有“两甲两特”资质，主要从事有色金属冶炼工程咨询、勘察、设计、总承包等业务。

研究院始终致力于以自主创新引领铝工业科技进步，以集成创新推动铝工业可持续发展。建院以来先后完成了国家“863”、“973”、“科技支撑计划”在内一大批重大、关键、共性和战略技术研发和产业化，共获国家科技进步奖15项，省部级科技进步奖201项，专利266项，其中国际专利2项。成功研发和产业化的“280KA大型铝电解槽成套技术和装备”获国家科技进步一等奖，“无效应低电压铝电解综合节能减排技术”、“优质炭阳极生产关键技术”、“一水硬铝石管道化强化溶出新工艺”、“选矿拜耳法生产氧化铝”、“一水硬铝石生产砂状氧化铝工艺技术” 获国家科技进步二等奖，多种高新技术产品在国防、军工、航天、航空和国家重点工程中得到了广泛应用。

研究院正大力实施做强研发、做优产业、做大科技服务业的“创新驱动，一体两翼”发展战略，向成为一流高科技型企业的目标迈进，以自主创新成果为有色金属工业科技进步乃至人类文明做出新的更大贡献。

1.3  主要工作过程和工作内容

从该标准起草项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）就组建了《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准起草项目组，项目组由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，数名高级工程师、工程师及硕士组成。2015年6月全国有色金属标准化技术委员会在温州市召开了任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。2015年12月在湖南省长沙市召开了预审会，经过与会人员的讨论和论证，形成了送审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国氧化铝行业的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2015年5月全国有色金属标准化技术委员会在浙江省温州市召开了任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受下达制修订GB/T 6609.6-201X《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：氧化钾含量的测定》的任务。

2）组建《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准起草项目组，确定了标准编审原则，按照我国标准的要求进行整理，形成征求意见稿。

3）广泛进行调研和征求意见和建议工作，起草项目组利用质检中心承担中国铝业股份有限公司所属生产企业氧化铝产品质量抽查工作的有利条件，对中国铝业河南分公司、山西分公司、山东分公司、广西分公司、遵义氧化铝公司等企业的氧化铝进行了氧化钾的普查分析，同时在接受客户委托氧化铝样品分析业务时，积累了山东信发、山东魏桥、河南神火、新疆天山铝业等氧化铝生产企业产品中氧化钾的分析数据，对我国南北、东西不同地域的生产企业进行充分的数据汇集，得到了目前我国氧化铝产品中氧化钾的含量分布情况。由于目前我国氧化铝生产企业所用铝土矿来源不同，既有山西省、河南省等北方一水硬铝石，又有广西、越南、老挝等三水软铝石，还有来自几内亚、印尼、澳大利亚等国外进口铝土矿，因此，氧化铝中氧化钾的含量差异较大，通过项目组的统计，目前氧化铝中氧化钾含量一般在0.002%～0.20%之间。通过调研为标准方法起草确定氧化钾的测定范围确定奠定了基础。

在工作中，项目组将征求意见稿发送给近可能多的氧化铝生产企业的分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。

贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司等3家单位承担了标准复验、复核工作，按照标准制修订的要求，对本标准分别进行了认真负责的复验、复核，分别提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。起草项目组汇总上述意见和建议，对征求意见稿进行了修改，形成了预审稿。

4）2015年12月在湖南省长沙市召开标准预审会，经过与会专家的广泛讨论，提出了新的意见和建议，起草项目组认真分析收集的意见和建议，在预审稿的基础上，重新编辑整理，形成了送审稿。

2  标准的主要内容

- 1  范围

本部分规定了氧化铝中氧化钾含量的测定方法。

本部分适用于氧化铝中氧化钾含量的测定。方法一测定范围：0.002%～0.12%；方法二测定范围：0.002%～0.20%。

- 2  方法一  火焰光度法

- 2.1  方法原理

试样用硼酸、淀粉高温熔结后，使钾转变为硼酸盐，用水浸出后，分离不溶物。加入正丁醇做增感剂，用火焰光度法测定氧化钾含量。

- 2.2  试剂

2.2.1  硼酸：优级纯。

2.2.2  氯化钾：将基准氯化钾置于铂坩埚（2.3.1）中，于500℃灼烧2h，置于干燥器（2.3.4）中，冷却至室温。

2.2.3  氯化钠：将基准氯化钠置于铂坩埚（2.3.1）中，于500℃灼烧2h，置于干燥器（2.3.4）中，冷却至室温。

2.2.4  淀粉：如空白值较高，用倾泻法以水反复洗涤提纯后，再用无水乙醇洗涤两次晾干，研细后备用。

2.2.5  盐酸（1+19）。

2.2.6  硼酸溶液（29g/L）。

2.2.7  正丁醇：将500mL正丁醇置于1000mL分液漏斗中，加入150mL水，震荡3min，分层后，弃去水相。再用水萃取两次（每次用水约75mL）。

2.2.8  氧化钾标准贮存溶液：称取0.1583g氯化钾（2.2.2）溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.1mg氧化钾。

2.2.9  氧化钠标准贮存溶液：称取1.8859g氯化钠（2.2.3）溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1mg氧化钠。

2.2.10  氧化钾、钠标准溶液：移取25.00mL氧化钾标准贮存溶液（2.2.8）于100mL容量瓶中。再按相当于试样中氧化钠和氧化钾的比例加入氧化钠标准贮存溶液（2.2.9），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含 0.025mg氧化钾。

2.2.11  工作溶液：于一组100mL容量瓶中，按表1加入氧化钾、钠标准溶液（2.2.10），加入30mL硼酸溶液（2.2.6），7mL正丁醇（2.2.7），加水至95mL左右，振荡，使正丁醇全部混溶，用水稀释至刻度，混匀。

2.3  仪器、装置及器具

2.3.1  铂坩埚：30mL，带盖。

2.3.2  高温炉：1100℃±20℃。

2.3.3  火焰光度计：乙炔-空气火焰。

2.3.4  干燥器：用新活性氧化铝作干燥剂。

2.3.5  烧杯：150mL，95玻璃。

表1

| 加入氧化钾、钠标准溶液量/mL | 相当于氧化钾浓度/（mg/50mL） |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1.00 | 0.0125 |
| 2.00 | 0.025 |
| 4.00 | 0.05 |
| 8.00 | 0.10 |
| 12.00 | 0.15 |
| 16.00 | 0.20 |
| 20.00 | 0.25 |

2.4  试样

2.4.1  试样应通过0.125mm孔径筛网。

2.4.2  试样预先在300℃±10℃烘干2h，置于干燥器（2.3.4）中，冷却至室温。

2.5  分析步骤

2.5.1  试料

按表2称取试样（2.4），精确至0.0001g。

表2

| 氧化钾质量分数/% | 试料/g | 试剂量/g |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硼酸 | 淀粉 |
| 0.002～0.01 | 1.0000 | 1.830 | 0.800 |
| 0.01～0.12 | 0.5000 | 1.500 | 0.500 |

2.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3  空白试验

随同试料(2.5.1)做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1  将试料（2.5.1）置于铂坩埚（2.3.1）中，按表2加入熔剂量，搅匀，盖上坩埚盖，置于高温炉（2.3.2）中。从室温升温至1100℃±20℃，保温10min，取出。

2.5.4.2  将坩埚置于电热板低温处，加入沸水，加热至近沸，使熔块松动后，将熔快及溶液移至150mL烧杯（2.3.5）中，用擦棒将坩埚壁上的沉淀擦下，并用水洗净，洗涤液并入烧杯中，控制溶液体积不超过70mL。将烧杯置于电热板上加热至微沸，用平头玻璃棒将熔块压细，保持微沸10min，取下，置于冷水槽中冷却至室温。将溶液及不溶物移至100mL容量瓶中，用水洗净烧杯，洗涤液并入容量瓶中，并稀释至刻度，混匀。用中速定量滤纸过滤[滤纸及漏斗预先用盐酸（2.2.5）及热水洗涤4～5次]，再用初始部分滤液洗涤2次。

2.5.4.3  移取40.00mL滤液于50mL容量瓶中，加入3.50mL正丁醇（2.2.7），振荡，使正丁醇均匀，用水稀释至刻度，混匀（此溶液也可用于测定氧化钠含量）。

2.5.4.4  将试液和工作溶液（2.2.11）于火焰光度计波长766nm～770nm处，按照所用仪器的特性选择适宜的测量条件，以水调零，测量钾的发射强度并减去随同试样空白溶液的发射强度，由工作曲线上查出相应的氧化钾含量。

2.5.5  工作曲线的绘制

将工作溶液与试液同时于火焰光度计波长766nm～770nm处，以水调零，测量钾的发射强度。自工作溶液中钾的发射强度减去试剂空白溶液中钾的发射强度后，以氧化钾含量为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

2.6  分析结果的计算

按式（1）计算氧化钾的质量分数：

ω(K2O)=m1⋅V0×10−3m0⋅V1×100………………………………（1）

式中：

m1———自工作曲线上查得的氧化钾量，单位为毫克(mg)；

m0———试料的质量，单位为克(g)；

V1———分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

V0———试液的总体积，单位为毫升(mL)。

2.7  精密度

2.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限(r)按以下数据采用线性内差法求得：

氧化钾质量分数/%：  0.0038     0.0283     0.0632     0.102

重复性限     r/%：  0.0004     0.0019     0.0048     0.006

2.7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氧化钾质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0020～0.0100 | 0.0015 |
| > 0.010～0.020 | 0.004 |
| > 0.020～0.040 | 0.007 |
| > 0.040～0.080 | 0.010 |
| > 0.080～0.120 | 0.015 |

3  方法二 火焰原子吸收光谱法

3.1  方法提要

试料用硫酸-磷酸混合酸在石英烧杯中加热溶解，用水稀释后，用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪766.5nm处测定氧化钾的吸光度。

- 3.2  试剂

3.2.1  纯铝(≥99.99%)。

3.2.2  氯化钾：基准氯化钾置于铂坩埚中，于500℃灼烧2h，置于干燥器中冷却至室温。

3.2.3  磷酸 (ρ1.69g/mL)。

3.2.4  硫酸(ρ1.84g/mL)。

3.2.5  铝基体溶液：称取3.306g纯铝(3.2.1)于500mL石英烧杯中，加入125mL磷酸 (3.2.3)，25mL硫酸(3.2.4)，盖上表皿，于电炉（3.3.2）上边摇边加热溶解试样。待试样完全溶解后，立即取下冷却至40℃～70℃，用热水冲洗表皿，洗涤液并入原烧杯中。再用热水将试液洗入500mL容量瓶中，用水稀释至溶液体积约为400mL，混匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含12.5mg氧化铝。

3.2.6  氧化钾标准贮存溶液：称取0.1583g氯化钾(3.2.2) 于300mL烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度， 混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.1mg氧化钾。

3.2.7  氧化钾标准溶液：移取10.00mL氧化钾标准贮存溶液(3.2.6) 于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度， 混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.01mg氧化钾。

- 3.3  仪器、装置及器具

3.3.1  石英烧杯: 50mL。

3.3.2  电炉：加垫耐火板。

3.3.3  干燥器：用新活性氧化铝作干燥剂。

3.3.4  原子吸收光谱仪，附钾空心阴极灯。

凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，氧化钾的特征浓度应不大于0.015μg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

- 3.4  试样

3.4.1  试样应通过0.125mm孔径筛网。

3.4.2  试样预先在300℃±10℃烘干2h，置于干燥器（3.3.3）中冷却至室温。

- 3.5  分析步骤

3.5.1  试料

称取0.2500g试样，精确至0.0001g。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.4  测定

3.5.4.1 将试料（3.5.1）[空白试验称取0.1323g纯铝 (3.2.1)] 置于50mL石英烧杯中，加入5.0mL磷酸(3.2.3)和1.0mL硫酸(3.2.4)，盖上表皿，在电炉（3.3.2）上边摇边加热溶解。待样品完全溶解后，立即取下冷却至40℃～70℃，用热水冲洗表皿，洗涤液并入原烧杯中。再用热水将试液洗入250mL容量瓶中，用水稀释至溶液体积约为200mL，混匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.4.2  按仪器工作条件在原子吸收光谱仪上，于波长766.5nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，试液（3.5.4.1）与标准溶液同时，测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的氧化钾量。

- 3.5.5  工作曲线的绘制

3.5.5.1 氧化钾质量分数在0.002%～0.040%时：移取0，0.50，1.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL氧化钾标准溶液(3.2.7)，置于一组已加入20.0mL铝基体(3.2.5)的250mL容量瓶中，用水稀释至溶液体积约为200mL，混匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。

3.5.5.2 氧化钾质量分数在0.040%～0.20%时：移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL氧化钾标准贮存溶液(3.2.6)，置于一组已加入20.0mL铝基体(3.2.5)的250mL容量瓶中，用水稀释至溶液体积约为200mL，混匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。

在原子吸收光谱仪上，以水调零，测量其吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度。以系列标准溶液的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 3.6  分析结果的计算

按式（2）计算氧化钾的质量分数：

ω(K2O)=m1⋅V0×10−3m0⋅V1×100……………………………（2）

式中：

m1———自工作曲线上查得的氧化钾量，单位为毫克(mg)；

m0———试料的质量，单位为克(g)；

V1———分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

V0———试液的总体积，单位为毫升(mL)。

- 3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限(r)按以下数据采用线性内差法求得：

氧化钾质量分数/%：  0.0038         0.0371        0.0604       0.162

重复性限     r/%：  0.0006         0.0029        0.0036       0.006

3.7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氧化钾质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0020～0.0100 | 0.0015 |
| ＞0.010～0.050 | 0.005 |
| ＞0.050～0.10 | 0.010 |
| ＞0.10～0.20 | 0.015 |

4  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

5  实验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

3  修订内容

3.1  标准名称修改为“氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：氧化钾含量的测定”。

3.2  增加了“方法二 火焰原子吸收光谱法”。

3.3  增加了对仲裁方法的规定，“方法二：火焰原子吸收光谱法”为仲裁方法。

3.4  根据标准编写规则将文本进行了编辑性整理。

4  标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分包括2个方法，“方法一”是对GB/T 6609.6-2004的重新确认，除进行编辑性整理外，其基本内容没有变化；“方法二”是参照GB/T 6606.5-2004制定的新方法。该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，已达到国际领先水平。

5  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

6  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

7  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分为氧化铝中氧化钾含量测定的国家标准。建议废止GB/T 6609.6-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法  火焰光度法测定氧化钾含量》。

8  预期效果

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》是我国氧化铝化学成分分析和物理性能测定的仲裁标准，是我国氧化铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国氧化铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，氧化铝的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准中氧化钾、氧化锌、氧化锂等3个部分做了修改、补充和完善，无论是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新标准全面反映了我国目前氧化铝化学检测技术水平，能够满足中国氧化铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国氧化铝的发展提供了基础性的技术支撑。

国家标准《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2016年4月