前    言

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》共分为37部分：

——第1部分：微量元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定；

——第3部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

——第4部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

——第5部分：氧化钠含量的测定；

——第6部分：氧化钾含量的测定；

——第7部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

——第8部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

——第9部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

——第10部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

——第11部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

——第12部分：氧化锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——第14部分：镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

——第15部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

——第16部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

——第17部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第18部分：N，N - 二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

——第19部分：氧化锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

——第21部分：丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量；

——第22部分：取样；

——第23部分：试样的制备和贮存；

——第24部分：安息角的测定；

——第25部分：松装密度的测定；

——第26部分：有效密度的测定  比重瓶法；

——第27部分：粒度分析  筛分法；

——第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法；

——第29部分：吸附指数的测定；

——第30部分：X射线荧光光谱法测定微量元素含量；

——第31部分：流动角的测定；

——第32部分： a-Al2O3含量的测定  X-射线衍射法；

——第33部分：磨损指数的测定；

——第34部分：Al2O3含量的计算方法；

——第35部分：比表面积的测定  氮吸附法；

——第36部分：流动时间的测定；

——第37部分：粒度小于20μm颗粒含量的测定。

本部分为第12部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 6609.12-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方 火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量》的修订。主要变化为：

——修改了测定范围，测定范围由0.0004%～0.0200%修改为0.001%～0.040%。

本部分非等效采用ISO 2071：1976《主要用于铝生产的氧化铝  锌含量的测定  火焰原子吸收法》，主要技术差异有：

——删除了ISO 2071：1976的引言、引用文件、试验报告和附录；

——增加了前言和精密度（重复性和允许差）；

——测定范围由≥0.0002%修改为0.001%～0.040%；

——溶样器从硅酸盐玻璃管改为聚四氟乙烯密封溶样器。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司。

本部分起草单位：贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

—GB/T 6609.12—1986、GB/T 6609.12—2004。

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法
第12部分：氧化锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了氧化铝中氧化锌含量的测定。

本部分适用于氧化铝中氧化锌含量的测定。测定范围：0.001%～0.040%。

2  方法原理

试样在密封容器内加盐酸恒温溶解，使用乙炔-空气火焰，于原子吸收光谱仪波长213.3nm处测量其吸光度。铝基体对测定有影响，在绘制工作曲线时，以铝基体补偿的方式消除。

- 试剂

3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）：优级纯。

3.2 盐酸（2+1）：优级纯。

3.3 铝基体溶液：称取25.463g纯铝（ω（Al）≥99.999%，预先用少量浓硝酸浸洗，再用水洗除硝酸后，以无水乙醇或丙酮冲洗两次，晾干），置于1000mL烧杯中，加入360mL盐酸（3.1），加入1滴高纯汞助溶，待反应平静后将烧杯置于电热板上缓慢加热至全部溶解为止。取下冷却，将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g氧化铝。

3.4 氧化锌标准贮存溶液：称取0.1000g高纯氧化锌（预先在1000℃灼烧1h，并在干燥器中冷却至室温)，置于100mL烧杯中，加5.5mL盐酸（3.1）溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg氧化锌。

3.5 氧化锌标准溶液：移取50.00mL氧化锌标准贮存溶液(3.4)于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.010mg氧化锌。

4  仪器

4.1  聚四氟乙烯密封溶样器，见GB/T 6609.7-2004中图1。

4.2  原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，氧化锌的特征浓度应不大于1.0µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最

低浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度之差值与最低段的吸光度之

比，不小于0.7。

5  试样

5.1  试样粒度应通过0.125mm 孔径筛网。

5.2  试样预先在300℃±10℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验，移取5mL铝基体溶液（3.3），于50mL容量瓶中，加入4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，随同试液测定。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯密封溶样器（4.1）的反应杯中，加入15mL盐酸（3.2），盖严。再将反应杯放入溶样器（4.1）中加盖。将溶样器放入钢套中盖紧，置于烘箱中升温至240℃±3℃，保温4h，取出，自然冷却至室温，取出反应杯，将溶液移入50mL容量瓶中，用水洗净反应杯，洗液并入容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

6.4.2  在仪器最佳工作条件下，以水调零点，试液与系列标准液同时测量吸光度，由工作曲线查出相应的氧化锌浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 氧化锌质量分数在0.001%～0.010%时：

移取0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00、5.00mL氧化锌标准溶液（3.5）置于一组50mL容量瓶中，分别加入5.00mL铝基体（3.3），4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 氧化锌质量分数在0.010%～0.040%时：

移取0，5.00，10.00，15.00，20.00mL氧化锌标准溶液（3.5）置于一组50mL容量瓶中，分别加入5.00mL铝基体（3.3），4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3 使用空气—乙炔火焰，在原子吸收光谱谱仪波长213.3nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零” 浓度溶液的吸光度，以氧化锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算氧化锌的质量分数：

…………………………………………（1）

式中：

———自工作曲线查出的试液中氧化锌浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

———自工作曲线查出的随同试料空白溶液的氧化锌浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

———试液的总体积，单位为毫升(mL)；

———试样的质量，单位为克(g)。

8   精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限(r)按以下数据采用线性内差法求得：

氧化锌质量分数/%： 0.0015      0.0099     0.0158     0.0237      0.0340

重复性限     r/%： 0.0002      0.0007     0.0013     0.0017      0.0014

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 氧化锌的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.001～0.0025 | 0.0006 |
| ＞0.0025～0.0050 | 0.0010 |
| ＞0.0050～0.0075 | 0.0012 |
| ＞0.0075～0.0100 | 0.0015 |
| ＞0.0100～0.0150 | 0.0018 |
| ＞0.0150～0.0200 | 0.0022 |
| ＞0.0200～0.0300 | 0.0025 |
| ＞0.0300～0.0400 | 0.0030 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员    发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法
第12部分：氧化锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina

—Par12：Determination of Zinc oxide  content

—Flame atomic absorption spectrometric method

（NEQ ISO 2071:1976）

（送审稿）

GB/T 6609.12—201×

代替GB/T 6609.12—2004

中华人民共和国国家标准

I ICS 71.100.10

H 12