氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：氧化锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法

送审稿编制说明

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2016年4月

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第12部分：氧化锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

送审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2015年标准制（修）定计划，GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责起草（修订），2015年6月25日～27日，全国有色金属标准化技术委员会在浙江省温州市召开了GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准任务落实会。会上确定了《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准的起草思路。根据会议讨论决定，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责GB/T 6609.12-201X《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：氧化锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》修订工作。

项目已经国家标准化管理委员会以“关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2015]73号)”文件下达，项目编号：20153641-T-610。

本部分起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本部分主要起草人：石磊、张洁、贵州XXX、长沙易嘉、洛阳XXX、贵州XXX、长沙肖露萍、洛阳XXX。

1.2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。

依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）、ISO/TC129（铝土矿技术委员会）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5（镁及铸造和变形镁合金技术委员会）的主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。所属河南华慧有色工程设计有限公司，具有“两甲两特”资质，主要从事有色金属冶炼工程咨询、勘察、设计、总承包等业务。

研究院始终致力于以自主创新引领铝工业科技进步，以集成创新推动铝工业可持续发展。建院以来先后完成了国家“863”、“973”、“科技支撑计划”在内一大批重大、关键、共性和战略技术研发和产业化，共获国家科技进步奖15项，省部级科技进步奖201项，专利266项，其中国际专利2项。成功研发和产业化的“280KA大型铝电解槽成套技术和装备”获国家科技进步一等奖，“无效应低电压铝电解综合节能减排技术”、“优质炭阳极生产关键技术”、“一水硬铝石管道化强化溶出新工艺”、“选矿拜耳法生产氧化铝”、“一水硬铝石生产砂状氧化铝工艺技术” 获国家科技进步二等奖，多种高新技术产品在国防、军工、航天、航空和国家重点工程中得到了广泛应用。

研究院正大力实施做强研发、做优产业、做大科技服务业的“创新驱动，一体两翼”发展战略，向成为一流高科技型企业的目标迈进，以自主创新成果为有色金属工业科技进步乃至人类文明做出新的更大贡献。

1.3  主要工作过程和工作内容

从该标准起草项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）就组建了《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准起草项目组，项目组由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，数名高级工程师、工程师及硕士组成。2015年6月全国有色金属标准化技术委员会在温州市召开了任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。2015年12月在湖南省长沙市召开了预审会，经过与会人员的讨论和论证，形成了送审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国氧化铝行业的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2015年5月全国有色金属标准化技术委员会在浙江省温州市召开了任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受下达制修订GB/T 6609.12-201X《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：氧化锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的任务。

2）组建《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》国家标准起草项目组，确定了标准编审原则，按照我国标准的要求进行整理，形成征求意见稿。

3）广泛进行调研和征求意见和建议工作，起草项目组利用质检中心承担中国铝业股份有限公司所属生产企业氧化铝产品质量抽查工作的有利条件，对中国铝业河南分公司、山西分公司、山东分公司、广西分公司、遵义氧化铝公司等企业的氧化铝进行了氧化锌的普查分析，同时在接受客户委托氧化铝样品分析任务时，积累了山东信发、山东魏桥、河南神火、新疆天山铝业等氧化铝生产企业产品中氧化锌的分析数据，对我国南北、东西不同地域的生产企业进行充分的数据汇集，得到了目前我国氧化铝产品中氧化锌的含量分布情况。项目组通过对氧化锌含量的数据分析，发现氧化铝企业应用我国云南、广西等地及越南、老挝等东南亚国家的铝土矿石生产的氧化铝中氧化锌的结果明显高于其他企业生产的氧化铝，究其原因，估计是上述地区及国家的铝土矿石中氧化锌的含量的较高，导致氧化铝产品中氧化锌的含量较高。因此，项目组将氧化锌的测定范围确定为0.001%～0.040%，以满足目前我国氧化铝质量控制的需要。

在工作中，项目组将征求意见稿发送给近可能多的氧化铝生产企业的分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。

贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司等3家单位承担了标准复验、复核工作，按照标准制修订的要求，对本标准分别进行了认真负责的复验、复核，分别提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。起草项目组汇总上述意见和建议，对征求意见稿进行了修改，形成了预审稿。

4）2015年12月在湖南省长沙市召开标准预审会，经过与会专家的广泛讨论，提出了新的意见和建议，起草项目组认真分析收集的意见和建议，在预审稿的基础上，重新编辑整理，形成了送审稿。

2  标准的主要内容

1  范围

本部分规定了氧化铝中氧化锌含量的测定。

本部分适用于氧化铝中氧化锌含量的测定。测定范围：0.001%～0.040%。

2  方法原理

试样在密封容器内加盐酸恒温溶解，使用乙炔-空气火焰，于原子吸收光谱仪波长213.3nm处测量其吸光度。铝基体对测定有影响，在绘制工作曲线时，以铝基体补偿的方式消除。

- 试剂

3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）：优级纯。

3.2 盐酸（2+1）：优级纯。

3.3 铝基体溶液：称取25.463g纯铝（ω（Al）≥99.999%，预先用少量浓硝酸浸洗，再用水洗除硝酸后，以无水乙醇或丙酮冲洗两次，晾干），置于1000mL烧杯中，加入360mL盐酸（3.1），加入1滴高纯汞助溶，待反应平静后将烧杯置于电热板上缓慢加热至全部溶解为止。取下冷却，将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g氧化铝。

3.4 氧化锌标准贮存溶液：称取0.1000g高纯氧化锌（预先在1000℃灼烧1h，并在干燥器中冷却至室温)，置于100mL烧杯中，加5.5mL盐酸（3.1）溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg氧化锌。

3.5 氧化锌标准溶液：移取50.00mL氧化锌标准贮存溶液(3.4)于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.010mg氧化锌。

4  仪器

4.1  聚四氟乙烯密封溶样器，见GB/T 6609.7-2004中图1。

4.2  原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，氧化锌的特征浓度应不大于1.0µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度之差值与最低段的吸光度之比，不小于0.7。

5  试样

5.1  试样粒度应通过0.125mm 孔径筛网。

5.2  试样预先在300℃±10℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验，移取5mL铝基体溶液（3.3），于50mL容量瓶中，加入4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，随同试液测定。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯密封溶样器（4.1）的反应杯中，加入15mL盐酸（3.2），盖严。再将反应杯放入溶样器（4.1）中加盖。将溶样器放入钢套中盖紧，置于烘箱中升温至240℃±3℃，保温4h，取出，自然冷却至室温，取出反应杯，将溶液移入50mL容量瓶中，用水洗净反应杯，洗液并入容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

6.4.2  在仪器最佳工作条件下，以水调零点，试液与系列标准液同时测量吸光度，由工作曲线查出相应的氧化锌浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 氧化锌质量分数在0.001%～0.010%时：

移取0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00、5.00mL氧化锌标准溶液（3.5）置于一组50mL容量瓶中，分别加入5.00mL铝基体（3.3），4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 氧化锌质量分数在0.010%～0.040%时：

移取0，5.00，10.00，15.00，20.00mL氧化锌标准溶液（3.5）置于一组50mL容量瓶中，分别加入5.00mL铝基体（3.3），4.2mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3 使用空气—乙炔火焰，在原子吸收光谱谱仪波长213.3nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零” 浓度溶液的吸光度，以氧化锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算氧化锌的质量分数：

…………………………（1）

式中：

———自工作曲线查出的试液中氧化锌浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

———自工作曲线查出的随同试料空白溶液的氧化锌浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

———试液的总体积，单位为毫升(mL)；

———试样的质量，单位为克(g)。

8   精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限(r)按以下数据采用线性内差法求得：

氧化锌质量分数/%： 0.0015      0.0099     0.0158     0.0237      0.0340

重复性限     r/%： 0.0002      0.0007     0.0013     0.0017      0.0014

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 氧化锌的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.001～0.0025 | 0.0006 |
| ＞0.0025～0.0050 | 0.0010 |
| ＞0.0050～0.0075 | 0.0012 |
| ＞0.0075～0.0100 | 0.0015 |
| ＞0.0100～0.0150 | 0.0018 |
| ＞0.0150～0.0200 | 0.0022 |
| ＞0.0200～0.0300 | 0.0025 |
| ＞0.0300～0.0400 | 0.0030 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

3  修订内容

3.1  修改了测定范围，测定范围由0.0004%～0.0200%修改为0.001%～0.040%。

3.2  本部分非等效采用ISO 2071：1976《主要用于铝生产的氧化铝  锌含量的测定  火焰原子吸收法》，主要技术差异有：

——删除了ISO 2071：1976的引言、引用文件、试验报告和附录；

——增加了前言和精密度（重复性和允许差）；

——测定范围由≥0.0002%修改为0.001%～0.040%；

——溶样器从硅酸盐玻璃管改为聚四氟乙烯密封溶样器。

3.3  根据标准编写规则将文本进行了编辑性整理。

4  标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分非等效采用ISO 2071：1976《主要用于铝生产的氧化铝  锌含量的测定  火焰原子吸收法》。该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，已达到国际领先水平。

5  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

6  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

7  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分为氧化铝中氧化锌含量测定的国家标准。建议废止GB/T 6609.12-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量》。

8  预期效果

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》是我国氧化铝化学成分分析和物理性能测定的仲裁标准，是我国氧化铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国氧化铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，氧化铝的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国氧化铝化学检测技术水平，能够满足中国氧化铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国氧化铝的发展提供了基础性的技术支撑。

国家标准《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2016年4月