I ICS 71.100.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6609.19—201×

代替GB/T 6609.19—2004

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法
第19部分：氧化锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina

—Par19：Determination of lithium oxide content

—Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员   发布

- 前    言

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》共分为37部分：

——第1部分：微量元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定；

——第3部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

——第4部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

——第5部分：氧化钠含量的测定；

——第6部分：氧化钾含量的测定；

——第7部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

——第8部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

——第9部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

——第10部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

——第11部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

——第12部分：氧化锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——第14部分：镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

——第15部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

——第16部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

——第17部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第18部分：N，N - 二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

——第19部分：氧化锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

——第21部分：丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量；

——第22部分：取样；

——第23部分：试样的制备和贮存；

——第24部分：安息角的测定；

——第25部分：松装密度的测定；

——第26部分：有效密度的测定  比重瓶法；

——第27部分：粒度分析  筛分法；

——第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法；

——第29部分：吸附指数的测定；

——第30部分：X射线荧光光谱法测定微量元素含量；

——第31部分：流动角的测定；

——第32部分： a-Al2O3含量的测定  X-射线衍射法；

——第33部分：磨损指数的测定；

——第34部分：Al2O3含量的计算方法；

——第35部分：比表面积的测定  氮吸附法；

——第36部分：流动时间的测定；

——第37部分：粒度小于20μm颗粒含量的测定。

本部分为第19部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 6609.19-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方 火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量》的修订。主要变化为：

——修改了测定范围，测定范围由0.005%～0.040%修改为0.005%～0.20%。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司。

本部分起草单位：、贵州省分析测试研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

- —GB/T 6609.19—1986、GB/T 6609.19—2004。

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法
第19部分：氧化锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 1  范围

本部分规定了氧化铝中氧化锂含量的测定。

本部分适用于氧化铝中氧化锂含量的测定。测定范围：0.005%～0.20%。

- 2  方法原理

试样于聚四氟乙烯密封容器中，加盐酸恒温溶解，使用乙炔-空气贫燃火焰，于原子吸收光谱仪波长670.8nm处测量其吸光度。

大量的氧化铝基体和高钠对测定有影响，在系列标准溶液中加入等量的氧化铝和氧化钠以抵消其影响。

- 试剂

- 3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）：优级纯。

3.2 盐酸（1+1）：优级纯。

3.3 氧化钠溶液：（1mg/mL）。

3.4 铝基体溶液：称取10.5853g纯铝（ω（Al）≥99.999%，预先用少量浓硝酸浸洗，再用水洗除硝酸后，以无水乙醇或丙酮冲洗两次，晾干），置于1000mL烧杯中，加入240mL盐酸（3.1），1滴高纯汞，待剧烈反应停止后，将烧杯置于电热板上缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含40mg氧化铝。

3.5 氧化锂标准贮存溶液：称取2.4734g预先在280℃±10℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温的碳酸锂(光谱纯)置于200mL烧杯中，加20mL盐酸（3.2）溶解，加热驱走CO2气，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化锂。

3.6 氧化锂标准溶液：分取25.00mL氧化锂标准贮存溶液(3.5)于1000mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2），用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含0.025mg氧化锂。

- 4  仪器

4.1  原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，氧化锂的特征浓度应不大于1.0µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最

低浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度之差值与最低段的吸光度之

比，不小于0.7。

4.2  干燥器：用新活性氧化铝作干燥剂。

4.3  聚四氟乙烯密封溶样器，见GB/T 6609.7-2004中图1。

- 5  试样

5.1  试样粒度应通过0.125mm 孔径筛网。

5.2  试样预先在300℃±10℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯密封溶样器（4.3）的反应杯中，加入8.0mL盐酸（3.2），盖严，装入聚四氟乙烯密封溶样器（4.3）中，加盖，将溶样器装入钢套中，上紧钢套盖。置于烘箱中升温至240℃±3℃，保温6h，取出，自然冷却至室温。

6.4.2 取出反应杯，将溶液移入100mL容量瓶中，用水洗净反应杯，洗涤液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3 按仪器工作条件在原子吸收光谱仪上，于波长670.8nm处，用空气—乙炔贫燃火焰，以水调零，试液与工作曲线同时测量其吸光度，从对应基体浓度的工作曲线上查得相应的氧化锂浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 氧化锂质量分数在0.005%～0.050%时：

移取0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00、5.00mL氧化锂标准溶液（3.6）置于一组50mL容量瓶中，加入6.25mL铝基体溶液(3.4)、1.25mL氧化钠溶液(3.3)、1.5mL盐酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 氧化锂质量分数在0.050%～0.20%时：

移取0，5.00，10.00，15.00，20.00mL氧化锂标准溶液（3.6）置于一组50mL容量瓶中，加入6.25mL铝基体溶液(3.4)、1.25mL氧化钠溶液(3.3)、1.5mL盐酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3 调整好原子吸收光谱仪工作条件，于波长670.8nm处，用空气—乙炔贫燃火焰测量吸光度，以氧化锂浓度为横坐标，以减去“零”浓度溶液的吸光度值为纵坐标，绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

按式（1）计算氧化锂的质量分数：

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100 …………………………………………（1）

式中：

c1———自工作曲线查出的试液中氧化锂浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

c2———自工作曲线查出的随同试料空白溶液的氧化锂浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V———试液的总体积，单位为毫升(mL)；

m———试样的质量，单位为克(g)。

- 8   精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限(r)按以下数据采用线性内差法求得：

氧化锂质量分数/%：0.0094    0.0266     0.0348     0.0592     0.0803      0.160

重复性限     r/%：0.0008    0.0005     0.0004     0.0031     0.0025      0.013

- 8.2  允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 氧化锂的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 | 0.001 |
| ＞0.010～0.025 | 0.003 |
| ＞0.025～0.050 | 0.005 |
| ＞0.050～0.075 | 0.008 |
| ＞0.075～0.10 | 0.010 |
| ＞0.10～0.15 | 0.02 |
| ＞0.15～0.20 | 0.03 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。