ICS 77.120.20

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.11-201X

代替GB/T 20975.11-2008

铝及铝合金化学分析方法

第11部分：铅含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

— Part 11：Determination of lead content

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 20975-200X《铝及铝合金化学分析方法》分为26个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

本部分为第11部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 20975.11-2008《铝及铝合金化学分析方法  第11部分：铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》的修订，主要修订内容如下：

——增加了方法二：氢化物发生-原子荧光光谱法。

本部分自发布之日起，同时代替GB/T 20975.11—2008。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分方法一起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法二起草单位：长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省理化测试分析研究中心、昆明冶金研究院。

本部分方法一主要起草人：张炜华、陈静、张树朝、马文民、席欢、马存真、朱玉华。

本部分方法二主要起草人：石磊、薛宁、杨炳红、易嘉、贵州李家华、XX、刘英波、罗舜。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

—GB/T 6987.11—1986、GB/T 6987.11—2001、GB/T 20975.11—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第11部分：铅含量的测定

1 范围

本部分规定了铝及铝合金中铅含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中铅含量的测定，方法一测定范围为0.005%∼1.50%；方法二测定范围为：0.0001%～0.005%。

2  方法一  火焰原子吸收光谱法

2.1 方法提要

试料用盐酸-硝酸混合酸溶解，于原子吸收光谱仪波长217.0nm处或283.3nm处，以空气-乙炔贫燃性火焰进行铅量的测定。

2.2 试剂

2.2.1 铝(99.99%，不含铅)。

2.2.2 硝酸(ρ1.42g/mL)。

2.2.3 盐酸(ρ1.19g/mL)。

2.2.4 氢氟酸(ρ1.14g/mL)。

2.2.5 盐酸-硝酸混合酸：移取375mL盐酸（2.2.3）和125mL硝酸（2.2.2），加入500mL水，混匀。

2.2.6 铝溶液(20mg/mL)：称取10.OOg经酸洗的铝(2.2.1)置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为200mL的盐酸—硝酸混合酸(2.2.5)，待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，煮沸驱除氮氧化物，将溶液蒸发至约100mL，冷却。将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.2.7 铅标准贮存溶液：称取1.0000g铅( ≥99.99%)，置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入10mL硝酸(2.2.2)，缓慢加热至完全溶解，煮沸数分钟，驱除氮氧化物，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l.0mg铅。

2.2.8 铅标准溶液：移取100.OOmL铅标准贮存溶液(2.2.7)于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含0.10mg铅。

2.3 仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指示者均可使用：

灵敏度：在与测量试料溶液的基体一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.5μg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液(不是零浓度溶液)测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

2.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

2.5 分析步骤

2.5.1 试料

称取1.00g试样，精确至0.0001g。

2.5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3 空白试验

称取0.50g铝（2.2.1）代替试料（2.5.1），随同试料做空白试验。

2.5.4 测定

2.5.4.1 将试料（2.5.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为20mL盐酸—硝酸混合酸(2.2.5)，待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解，蒸发至溶液体积10mL，冷却。加入25mL水，加热煮沸使盐类完全溶解，冷却。

2.5.4.2 如有不溶物，过滤，洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化(勿使滤纸燃烧)，在约550℃灼烧，冷却。加入5mL氢氟酸(2.2.4)，并逐滴加硝酸(2.2.2)至溶液清亮，加热蒸发至干，在700℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的硝酸(2.2.2)溶解残渣(必要时过滤)。将此溶液合并于原滤液中。

2.5.4.3 根据试样中铅的质量分数分别按下述方法处理：

铅的质量分数在0.005%～0.10%时，将试液(2.5.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入100mL容量瓶中，加入5mL硝酸(2.2.2)，用水稀释至刻度，混匀。

铅的质量分数在0.10%～1.50%时，将试液(2.5.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入500mL容量瓶中，加入25mL硝酸(2.2.2)，用水稀释至刻度，混匀。

2.5.4.4 将随同试样所作的空白试验溶液（2.5.3）及根据试样中铅的质量分数而制备的试液（2.5.4.3）于原子吸收光谱仪波长217.Onm处或283.3nm处，以空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量铅的吸光度。从工作曲线上查出相应的铅量。

2.5.5 工作曲线的绘制

2.5.5.1 系列标准溶液的制备

铅含量在0.005%～0.10%时：移取0、1.00、3.00、5.00、7.00、10.OOmL铅标准溶液(2.2.8)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入50.OOmL铝溶液(2.2.6)和5mL硝酸(2.2.2)，用水稀释至刻度，混匀。

铅含量在0.10%～1.50%时：移取0、2.00、6.00、10.OOmL铅标准溶液(2.2.8)及1.50、2.00、2.50、3.OOmL铅标准溶液(2.2.7)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入10.OOmL铝溶液(2.2.6)和5mL硝酸(2.2.2)，用水稀释至刻度，混匀。

2.5.5.2 测量

将系列标准溶液于原子吸光谱仪波长217.Onm或283.3nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量系列标准溶液和零浓度标准溶液的吸光度。以铅量为横坐标，吸光度(减去零浓度溶液的吸光度)为纵坐标，绘制工作曲线。

2.6 分析结果的计算

按式（1）计算铅的质量分数ω(Pb)（%）：

ω(Pb)=(m1−m2)×Rm0×103×100……………………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的试样溶液的铅量，单位为毫克（mg）；

m2——自工作曲线上查得的随同试样所作的空白试验溶液的铅量，单位为毫克（mg）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

R——稀释系数，2.5.4.3中两种情况的R值分别为l和5。

2.7 精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铅的质量分数/%：   0.0091       0.0425     0.102      1.232

重复性限  ｒ/%：   0.0010       0.0025     0.0070     0.023

2.7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 铅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 | 0.002 |
| ＞0.010～0.025 | 0.003 |
| ＞0.025～0.050 | 0.005 |
| ＞0.050～0.100 | 0.010 |
| ＞0.100～0.250 | 0.015 |
| ＞0.250～0.500 | 0.020 |
| ＞0.50～1.00 | 0.030 |
| ＞1.00～1.50 | 0.035 |

3 方法二 氢化物发生-原子荧光光谱法

3.1 方法提要

试样用王水溶解，以铁氰化钾作氧化剂，将溶液中低价态的铅氧化为高价态，引入原子荧光光谱仪，与还原剂硼氢化钠反应使铅离子生成铅的氢化物，用氩气作载气，将铅的氢化物引入到测量系统进行测量。

3.2试剂

试验用水为石英亚沸水。

3.2.1盐酸（ρ1.18g/mL）：优级纯。

3.2.2硝酸（ρ1.42g/mL）：优级纯。

3.2.3盐酸（1+1）。

3.2.4 硝酸（1+1）。

3.2.5 王水（1+1）：3份盐酸（3.2.3）和1份硝酸（3.2.4）混合。

3.2.6盐酸（2+98）。

3.2.7硼氢化钾溶液（10g/L）：称取2.0g硼氢化钾和2.2g铁氰化钾溶于200mL氢氧化钠溶液（12g/L）中，摇匀。

3.2.8 铅标准溶液（1000μg/mL），由国家标准物质研究中心购得。

3.2.9铅标准溶液（1.0μg/L或者10.0μg/L），使用时逐级稀释。

3.2.10 氩气（>99.99%）。

3.3 仪器

原子荧光光谱仪，附铅空心阴极灯。

3.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

3.5 分析步骤

- 3.5.1 试料

称取0.1g试样（3.4），精确至0.0001g。

3.5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.4 测定

3.5.4.1 将试料（3.5.1）置于250mL烧杯中，加入15mL王水（3.2.5），盖上表皿，低温加热使其完全溶解。继续低温加热蒸至溶液近干，取下冷却，用盐酸（3.2.6）洗涤烧杯并将该溶液移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

3.5.4.2 根据试料中铅的质量分数含量不同按下述方法处理：

当试料中铅的质量分数在0.0001%∼0.001%时，直接用试液（3.5.4.1）进行测定。

当试料中铅的质量分数在0.001%∼0.005%时，移取10.00mL试液（3.5.4.1）于100mL容量瓶中，用盐酸（3.2.6）定容，混匀。

3.5.4.3 将随同试料所作的空白试验溶液（3.5.3）及制备好的试液（3.5.4.2）和硼氢化钾溶液（3.2.7），用盐酸 (3.2.6)做载流，引入原子荧光光谱仪反应系统，以氩气（3.2.10）为载气将产生铅的氢化物引入到原子荧光光谱仪进行测量，从工作曲线上查出相应的铅含量。

3.5.5  工作曲线的绘制

3.5.5.1 系列标准溶液的制备

根据试样中铅含量，配制一系列铅的标准溶液，通过逐级稀释将铅的标准溶液配制成0、1.0、2.0、4.0、8.0、10.0μg/L。或者只需配制一个系列标准溶液的最高点（10.0μg/L），通过仪器自动在线稀释获得。

3.5.5.2 测量

将系列标准溶液（3.5.5.1）和硼氢化钾溶液（3.2.7）用盐酸（3.2.6）做载流引入到原子荧光反应系统，使溶液中铅离子生成铅的氢化物，氩气（3.2.11）为载气将产生的铅的氢化物引入到原子荧光光谱仪进行测量，以铅含量为横坐标，荧光值为纵坐标，绘制工作曲线。

3.6 分析结果的计算

按式（2）计算铅的质量分数ω(Pb)（%）：

ω(Pb)=(c1−c2)×V×R×10−3×10−6m×100  ……………………………………（2）

式中：

c1——自工作曲线上查得的试料溶液中铅的质量浓度，单位为微克（μg/L）；

c2——自工作曲线上查得的随同试料所作的空白试验溶液中铅的质量浓度，单位为微克（μg/L）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

R——稀释因子；

m——试料的质量，单位为克（g）。

3.7 精密度

3.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r)，超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铅的质量分数/%：    0.00020     0.00342

重复性限   r/%：    0.000045    0.00017

3.7.2  允许差

试验室之间的分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 铅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0001～0.0010 | 0.0001 |
| 0.001～0.005 | 0.0005 |

4  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

5  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。