ICS 77.120.10

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.27-201X

铝及铝合金化学分析方法

第27部分：铈、镧、钪含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 27：Determination of cerium、lanthanum、scandium

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 20975-200X《铝及铝合金化学分析方法》分为27个部分：

——第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法

——第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为第27部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分为首次发布。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分由

负责起草：

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金化学分析方法

第27部分：铈、镧、钪含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本部分规定了铝及铝合金中铈、镧、钪含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中：铈、镧含量的测定，测定范围0.005%～0.50%；钪含量测定范围：0.0002%～0.020%。

- 2  方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，在稀盐酸介质中，用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES），测定铝及铝合金中铈、镧、钪元素含量，以基体匹配法校正基体对测定结果的影响。

- 3  试剂

- 3.1分析用水  采用高纯水（电导率18.0Mcm）。

- 3.2过氧化氢（ρ1.10 g/mL）。

- 3.3盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

- 3.4硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

- 3.5 氩气（>99.99%）。

- 3.6 盐酸（1+1）。

- 3.7 氢氧化钠 (20g/L）

- 3.8高纯铝（Al≥99.999%，使用前用少量酸浸洗，再用水洗除酸后，以无水乙醇冲洗2~3次，晾干）。

- 3.9铝基体溶液的制备（20 mg/mL）：称取10.00 g高纯铝（3.8）置于500 mL烧杯中，盖上表面皿，分次加入总量为300 mL盐酸（3.6），待剧烈反应停止后，加入数滴过氧化氢（3.2），缓慢加热至完全溶解，然后煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液移入500 mL的容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

- 3.10 铈标准贮存溶液：称取0.3071 g氧化铈（CeO2≥99.99%，预先在1000 ℃灼烧1 h，置于干燥器中冷却，备用）于100 mL烧杯中，加入15 mL硝酸（3.4），放置片刻加热煮沸，在加入1mL过氧化氢（3.2），低温加热反复4~5次直至溶解完全，加热煮沸破坏过剩的过氧化氢，冷却。移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg铈。此溶液也可使用铈的有证国家标准物质（1mg/mL）。

- 3.11 镧标准贮存溶液：称取0.2932 g三氧化二镧（La2O3≥99.99%，预先在1000 ℃灼烧1 h，置于干燥器中冷却，备用）于100 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（3.6），加热溶解完全，冷却，移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg镧。此溶液也可使用镧的有证国家标准物质（1mg/mL）。

- 3.12 钪标准贮存溶液：称取0.3835g三氧化二钪（Sc2O3≥99.99%，预先在800 ℃灼烧1 h，置于干燥器中冷却，备用），置于100ml烧杯中，加25ml硝酸（3.4），滴过氧化氢（3.2）至完全溶解。然后沸煮赶尽过氧化氢，冷却，移入250mL容量瓶中，加25mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液也可使用钪的有证国家标准物质（1mg/mL）。

- 3.13 铈标准液：移取10.0 mL铈标准贮存溶液（3.10）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液铈的浓度为100 μg/mL，以同样方法逐级稀释可得浓度为10 μg/mL的铈标准溶液。

3.14 镧标准液：移取10.0 mL镧标准贮存溶液（3.11）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液镧的浓度为100μg/mL，以同样方法逐级稀释可得浓度为10 μg/mL的镧标准溶液。

- 3.15 钪标准溶液：移取10.0 mL钪标准贮存溶液（3.12）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液钪的浓度为100μg/mL，以同样方法逐级稀释可得浓度为10 μg/mL的钪标准溶液。

- 4  仪器

4.1 电感耦合等离子体发射光谱仪。

4.2 分析天平，准确至0.0001g 。

- 5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

- 6  分析步骤

- 6.1 试料

称取0.10g试样（精确至0.0001g）。

- 6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3空白试验

称取与试料相同量的高纯铝（3.8），随同试料做空白试验。

- 6.4 测定

6.4.1 试样中硅含量≤2%时，将试料6.1置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.6），盖上表面皿，待剧烈反应停止后，加入数滴过氧化氢（3.2），缓慢加热至样品完全溶解，然后煮沸分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至度摇匀，将试液引入等离子体发射光谱仪进行分析。

试样中硅含量＞2%时，将试料6.1置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL氢氧化钠（3.7），盖上表面皿，待反应完全后，加入15 mL盐酸（3.6）酸化，冷却至室温。将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至度摇匀，将试液引入等离子体发射光谱仪进行分析。

当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中铈、镧、钪元素

6.4.2 推荐的分析线见表1。

表1

| 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- |
| Ce | 413.765 |
|  | 418.660 |
|  | 413.380 |
| La | 408.671 |
|  | 379.478 |
|  | 407.735 |
| Sc | 361.384 |
|  | 363.075 |
|  | 357.253 |

- 6.5 工作曲线的绘制

当铈、镧、钪的含量≤0.10%时：分别移取10μg/mL的铈、镧、钪标准溶液（3.13~3.15）0、0.5，1.0，2.0，4.0，8.0，10mL，置于一组已加入5ml铝基体溶液（3.9）和5ml盐酸溶液（3.6）的100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

当铈、镧、钪的含量＞0.10%时：分别移取100μg/mL的铈、镧、钪标准溶液（3.13~3.15）0、1.0、2.0、4.0、8.0、10mL，置于一组已加入5ml铝基体溶液（3.9）和5ml盐酸溶液（3.6）的100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

按照实验优化的最佳条件，选择合适的分析线进行测定，以Ce、La、Sc的浓度为横坐标，谱线强度为纵坐标，进行标准曲线的绘制。

7  分析结果的计算

ω（X）=

（c-c0）× V ×10-6

m0

×100

按公式（1）分别计算铈、镧、钪元素的质量分数（%）：

……………………………………（1）

式中：

c —被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

c0 —空白试验溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

V —测定试液的体积，单位为毫升（mL）。

m0 —试料的质量，单位为克（g）。

- 8 精密度

- 8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 质量分数/% | 重复性限/% |
| --- | --- |
| 0.0002 | 0.0001 |
| 0.0010 | 0.0003 |
| 0.0050 | 0.0006 |
| 0.020 | 0.0015 |
| 0.050 | 0.004 |
| 0.10 | 0.015 |
| 0.50 | 0.05 |

- 8.2允许差

实验室分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0002～0.001 | 0.0001 |
| 0.001～0.01 | 0.0005 |
| 0.010～0.10 | 0.001 |
| 0.10～0.50 | 0.050 |

- 9质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。