前    言

本标准是对YS/T37.2-2007《高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》的修订。

本标准与YS/T37.2-2007相比，主要有如下变动：

——允许差改为重复性限、允许差。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.2-2007。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由国标（北京）检验认证有限公司院负责起草。

本标准主要起草人：李凤娥、刘英、赵春华、刘红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.2-1992

——YS/T 37.2-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

钼蓝分光光度法测定硅量

警告—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了高纯二氧化锗中硅含量的测定方法。测定范围：质量分数0.00001％～0.00010％。

方法提要

试料用盐酸溶解。以四氯化锗形式挥发分离基体；用氢氟酸溶解聚合硅酸，以硼酸络合氟离子，用钼蓝法，于分光光度计波长810nm处测量其吸光度。

试剂

盐酸，BV三级。

盐酸（9.0～9.5mol/L），由盐酸（3.1）配制。

硫酸（ρ1.84g/mL），优级纯。

硫酸（0.5mol/L），由硫酸（3.3）配制。

硫酸（1+1），由硫酸（3.3）配制。

氢氟酸：由氢氟酸（优级纯）经铂蒸馏器蒸馏提纯或聚四氟乙烯蒸馏器亚沸蒸馏提纯。

硼酸溶液（40g/L），优级纯。

3.8  钼酸铵溶液（50g/L），高纯。

3.9  酒石酸溶液（300g/L），优级纯。

3.10  还原剂：1-氨基-2-萘酚-4-磺酸（2g/L）与无水亚硫酸钠（40g/L）等体积混合，过滤。用时现配。

3.11  硅标准贮存溶液：称取0.213 9g二氧化硅置于铂坩埚中，加入2g碳酸钠与碳酸钾（2：1）的混合试剂，搅匀，熔融至澄清。冷却后用水浸取，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即转至塑料瓶中。此溶液1mL含100μg硅。

3.12  硅标准溶液：移取10.0mL硅标准贮存溶液（3.11）置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即转移至塑料瓶中。此溶液1mL含1μg硅。

3.13  氮气（99.99％）。

本标准所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

仪器与装置

4.1 分光光度计。

4.2 分离锗装置见图1。

分析步骤

试料

称取0.5g或1.0g试样，精确至0.0001g。

测定数量

独立地进行三份试料的测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

图1　密闭蒸发装置示意图

1－氮气瓶；2－4g/mL氢氧化钠；3－空瓶；4－盐酸；5－去离子水；6－环行水槽；

7－调整螺丝；8－烧杯；9－盛去离子水烧杯；10－电炉罩；11－电炉盘；12－密闭罩；

13－温度计；14－红外灯；15－铂坩埚

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于带盖铂坩埚中，加入7.5mL（12.5mL）盐酸（3.3）；按图1所示，将铂坩埚放入密闭蒸发器内。

5.4.2  加热至80℃左右，保温2h～3h，待试料完全溶解；取出铂坩埚，清洗密闭蒸发器。

5.4.3  将铂坩埚（5.4.2）重新放入密闭蒸发器内，移去铂坩埚盖。向密闭器内通入净化氮气，加热至130℃左右，待四氯化锗缓慢挥发除尽后，继续通气10min，停止加热。稍冷，启开密闭罩，盖好铂坩埚盖。

5.4.4  将铂坩埚移至防尘手套箱内。加入0.5mL硫酸（4.4）、0.5mL水，滴加约0.05mL氢氟酸（4.6），室温放置1h（或在约45℃水浴上放置20min）。加4mL硼酸（4.7），放置5min，将试液移入塑料试管中。

5.4.5  加1mL钼酸铵（3.8），将试管置于约30℃水浴中保持20min，加0.5mL酒石酸（3.9），放置10min，加1mL硫酸（3.5），0.5mL还原剂溶液（3.10），放置15min。

5.4.6  将部分试液（5.4.5）移入30mm吸收皿中，以水为参比，于分光光度计波长810nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的硅的质量。

5.5  工作曲线的绘制

移取0，0.10，0.20，0.30，0.40，0.50mL硅标准溶液（3.12），分别置于一组塑料试管中，加入0.5mL硫酸（3.4），用水稀释至1mL，滴加约0.05mL氢氟酸（3.6），加4mL硼酸溶液（3.7），放置5min。以下按5.4.5和5.4.6条进行。减去试剂空白的吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

分析结果的计算与表述

按下式计算硅的质量分数：

式中：w——硅（Si）的质量分数，％；

ｍ2——自工作曲线上查得试料的硅量，μg；

ｍ1——自工作曲线上查得空白试验的硅量，μg；

ｍ0——试料的质量，g。

精密度

重复性限

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下表3数据采用线性内插法求得：

表2

| 元素 | 测定元素含量% | 重复性限r×10-6% |
| --- | --- | --- |
| Si | 0.00001％～0.00010 |  |

注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

| 元素 | 测定元素含量% | 允许差R×10-6% |
| --- | --- | --- |
| Si | 0.00001％～0.00010 |  |

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

试样信息；

仪器型号；

试验环境；

测试结果；

本标准编号；

测试日期及测试者；

其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高纯二氧化锗化学分析方法

钼蓝分光光度法测定硅量

High pure germanium dioxide－

Determination of silicon content－

Molybdenum blue spectrophotomertic method

（讨论稿）

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.2-2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS