前    言

本标准是对YS/T37.3-2007《高纯二氧化锗化学分析方法  石墨炉原子吸收光谱法测定砷量》的修订。

本标准与YS/T37.3-2007相比，主要有如下变动：

——允许差改为重复性限、允许差。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.3-2007。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。

本标准主要起草人：蔡绍勤、潘书慧、刘英、赵春华、刘红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T37.3-1992

——YS/T37.3-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定砷量

警告—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了高纯二氧化锗中砷含量的测定方法，测定范围：质量分数0.000002％～0.00010％。

方法提要

试料溶于盐酸和硝酸中，以四氯化锗形式挥发分离基体。残渣用稀硝酸溶解，采用钴盐作基体改进剂，用石墨炉原子吸收光谱法于波长193.7nm处测量砷的吸光度。

试剂

    - 硝酸，BV三级。

    - 3.2  硝酸（1+9），用硝酸（3.1）配制。

    - 盐酸（ρ1.19g/mL）：每100mL盐酸加入5mL硝酸（3.1），经亚沸蒸馏提纯。

    - 硝酸钴溶液：称取0.5000g钴[w(Co)>99.95％]溶于15mL硝酸（3.1）中，冷却后，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

    - 砷标准贮存溶液：称取1.3203g三氧化二砷溶解于20mL氢氧化钠溶液（100g/L）中，微热使其完全溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至200mL加2滴酚酞，以硝酸（3.1）中和至中性，并过量4滴，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg砷。

    - 砷标准溶液A：移取25.0mL砷标准贮存溶液（3.5）置于250mL容量瓶中，加入2滴硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg砷。

    - 砷标准溶液B：移取25.0mL砷标准溶液A（3.6）置于250mL容量瓶中，加入2滴硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10μg砷。

    - 砷标准溶液C：移取25.0mL砷标准溶液	B（3.7）置于250mL容量瓶中，加入2滴硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg砷。

    - 氩气（99.99％）

本标准所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

仪器

石墨炉原子吸收光谱仪，配有背景校正装置。附砷空心阴极灯。

仪器工作条件见附录A。

分析步骤

试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 砷质量分数 w/％ | 试料量 m/g | 加入硝酸钴溶液体积 V/mL | 测定溶液体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.000 002～0.000 010 | 0.5 | 0.10 | 2.00 |
| ≥0.000 010～0.000 10 | 0.2 | 0.20 | 5.00 |

测定数量

独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

      - 将试料（5.1）置于25mL烧杯中，加入5mL～10mL盐酸（3.3）、1mL硝酸（3.1），按表1加入硝酸钴溶液（3.4）。在80℃～90℃电炉上加热溶解。去掉表面皿。升温至120℃，蒸发至干，用0.5mL硝酸（3.2）溶解残渣。按表1用水稀释至测定溶液体积。

      - 按仪器工作条件，调整仪器，于波长193.7nm处，以水调零，与标准溶液系列同时测定试液的吸光度，从工作曲线上查出相应的砷质量浓度。

    - 工作曲线的绘制

移取0，0.05，0.10，0.15，0.20，0.30mL砷标准溶液C（3.8），分别置于一组5mL比色管中，分别加入0.2mL硝酸（3.1）和0.20mL硝酸钴溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。在与试料溶液相同条件下测量标准溶液的吸光度。减去零质量浓度溶液的吸光度，以砷质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算砷的质量分数：

式中：w——砷（As）的质量分数，％；

c1——自工作曲线查得的试料的砷浓度，μg/mL；

c0——自工作曲线查得的空白试验的砷浓度，μg/mL；

m0——试料的质量；

V——测定溶液体积，mL。

  - 7  精密度

    - 重复性限

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下表3数据采用线性内插法求得：

表2

| 元素 | 测定元素含量×10-6% | 重复性限r×10-6% |
| --- | --- | --- |
| As | 1～10 |  |
|  | ≥10～100 |  |

注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

| 元素 | 测定元素含量×10-6% | 允许差R×10-6% |
| --- | --- | --- |
| As | 1～10 |  |
|  | ≥10～100 |  |

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

  - 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

试样信息；

仪器型号；

试验环境；

测试结果；

本标准编号；

测试日期及测试者；

其他。

附录A

仪器工作条件

（资料性附录）

A1 使用P－E3030原子吸收光谱仪时测定砷的参考工作条件

| 波长 λ/nm | 光谱通带 λ/nm | 进样体积 λ/μL | 测量方式 | 石墨管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.7 | 0.7 | 30 | 峰高 | 热解涂层管 |

A2 原子化程序

| 阶段 | 温度 t/℃ | 斜坡升温时间 t/s | 保持时间 t/s | 氩气流量 q/(mL/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥 | 100 | 5 | 35 | 300 |
| 灰化 | 1 100 | 5 | 35 | 300 |
| 原子化 | 2 300 | 0 | 4 | 0 |
| 净化 | 2 600 | 1 | 2 | 300 |
| 冷却 | 30 | 3 | 3 | 300 |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定砷含量

High pure germanium dioxide－

Determination of arsenic content－

Graphite furnace atomic absorption spectrometric method

（讨论稿）

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.3-2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS