ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.5-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定铁含量

High pure germanium dioxide－

Determination of iron content－

Graphite furnace atomic absorption Spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是对YS/T37.5-2007《高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁量》的修订。

本标准与YS/T37.5-2007相比，主要有如下变动：

——允许差改为重复性限、允许差。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.5-2007。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。

本标准主要起草人：刘红、刘英、赵春华。

本标准参与复验单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技股份有限公司

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.5-1992

——YS/T 37.5-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定铁量

警告—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中铁含量的测定方法。

本标准适用于高纯二氧化锗中铁含量的测定。测定范围：质量分数0.000005％～0.0002％。

  - 方法提要

试料用盐酸加热分解，基体呈四氯化锗蒸发除去，铁以溶液形式于波长248.3nm处进行石墨炉原子吸收光谱法测定。

  - 试剂

本标准所用水为去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

    - 盐酸，BV三级。

    - 硝酸，BV三级。

    - 硝酸（1+1），由（3.2）配制。

    - 铁标准贮存溶液：称取1.0000g铁[w(Fe)=99.99％]，置于300mL烧杯中，用30mL硝酸（3.2）溶解，加热除去氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

    - 铁标准溶液A：移取10.0mL铁标准贮存溶液（3.4），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

    - 铁标准溶液B：移取10.0mL铁标准溶液A（3.5），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铁。

    - 铁标准溶液C：移取10.0mL铁标准溶液B（3.6），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg铁。

    - 铁标准溶液D：移取10.0mL铁标准溶液C（3.7），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg铁。

本标准所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

  - 仪器

石墨炉原子吸收光谱仪，配有背景校正装置，附铁空心阴极灯。

石墨炉原子吸收光谱法测定条件见附录A。

  - 分析步骤

    - 试料

- 称取0.5g试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 将试料（5.1）置于石英坩埚中，加入6mL盐酸（3.1），盖上表面皿，置于密闭蒸发装置中，用红外灯和电炉同时加热，于80℃～110℃分解试料（应及时调整温度，维持一定的反应速度并防止试料溢出）。待坩埚中溶液清亮，关闭红外灯，继续用电炉加热回流约0.5h。取下表面皿，再用红外灯和电炉同时加热，温度控制在120℃左右，待溶液蒸发近干，将温度调至100℃左右，直至溶液蒸干。取出坩埚，趁热加入3滴硝酸（3.3）溶解残渣，用去离子水洗至10mL比色管中，待测。

      - 按仪器工作条件，调整仪器，于波长248.3nm处，以水调零，与标准溶液系列同时测定试液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁质量浓度。

    - 工作曲线的绘制

在4支10mL比色管中，分别加入0.1mL硝酸（3.2），再分别加0、0.50、1.00、2.00mL铁标准溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。在与试料溶液相同条件下测量标准溶液的吸光度。减去零质量浓度溶液的吸光度，以铁质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算铁的质量分数：

w=(c2−c1)×V×10−9m0×100

式中：w—为铁的质量分数，％；

c2—自工作曲线上查得试料中铁的质量浓度，ng/mL；

c1—自工作曲线上查得空白试料的铁的质量浓度，ng/mL；

m0—试料的质量；g。

V—测定溶液的体积，mL。

  - 精密度

    - 重复性限

- 在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下表3数据采用线性内插法求得：

表2

| 元素 | 测定元素含量wx×10-6% | 重复性限r×10-6% |
| --- | --- | --- |
| Fe | 5～50 |  |
|  | ≥50～200 |  |

注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

| 元素 | 测定元素含量wx×10-6% | 允许差R×10-6% |
| --- | --- | --- |
| Fe | 5～50 |  |
|  | ≥50～200 |  |

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

  - 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

试样信息；

仪器型号；

试验环境；

测试结果；

本标准编号；

测试日期及测试者；

其他。

附录A

仪器工作条件

（资料性附录）

A1 使用岛津－石墨炉EX-7原子吸收AA-6800分光光度计测定铁的参考工作条件

| 波长nm | 狭缝nm | 进样体积uL | 测量方式 | 石墨管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248.3 | 0.2 | 20 | 峰高 | 热解涂层管 |

A2 原子化程序

| 阶段 | 温度，℃ | 时间，s | 加热方式 | 氩气流量， L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 2 | RAMP | 0.1 |
| 2 | 120 | 15 | RAMP | 0.1 |
| 3 | 250 | 10 | RAMP | 1.0 |
| 4 | 800 | 10 | RAMP | 1.0 |
| 5 | 800 | 10 | STEP | 1.0 |
| 6 | 800 | 3 | STEP | 0 |
| 7 | 2500 | 2 | STEP | 0 |
| 8 | 2600 | 2 | STEP | 1.0 |