XB

XB/T  XXXX—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第7部分：铅、镉量的测定

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy

—	Part 7：Determination of Pb、Cd content by

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：XB/TXXXXX.2-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  主量元素配分量的测定；

第3部分：XB/TXXXXX.3-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：XB/TXXXXX.4-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：XB/TXXXXX.5-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定

本部分由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分为第7部分。

本部分包含两个分析方法，方法1为电感耦合等离子发射光谱法，方法2为电感耦合等离子质谱法。本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京有色金属研究总院、国家钨与稀土产品质量监督检测中心、包头华美稀土高科有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、钢研纳克检测技术有限公司、北方稀土冶炼分公司、国家稀土产品质量监督检测中心。

本部分主要起草人：包香春、高励珍、金斯琴高娃、张慧珍、刘晓杰、刘春。

本部分参与起草人：姚南红、丁浩、温斌、张志鑫、祁生平、黄永忠、徐娜、李靖、张海燕、张玉龙、谢亚莉、龚建华、马秀丽、陈燕、王继龙、杨春红、周伟、李淑萍、蔺恩成、陈文等。

稀土系贮氢合金化学分析方法                                第7部分：铅、镉量的测定

- 范围

本部分规定了稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定方法。

本部分适用于稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定。测定范围：（方法1）铅：0.0050％～0.040％；镉：0.0020％～0.040％；（方法2）铅、镉：0.0001％～0.040％。

- 电感耦合等离子发射光谱法（方法1）

  - 方法原理

试料以硝酸溶解，在1%硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行测定。

  - 试剂和材料

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 硝酸（1+1）。

    - 铅标准贮存溶液：准确称取0.1599g硝酸铅(Pb(NO3)2)（4N）于烧杯中,加10mL硝酸（2.2.1）低温加热溶解，溶解完全后取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

    - 镉标准贮存溶液：称取0.1000g金属镉（纯度>99.9%）于烧杯中，加30mL硝酸（2.2.2）低温加热（除去二氧化氮）溶解，待完全溶解后，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

    - 铅标准溶液：分别准确移取5.00mL铅标准贮存溶液（2.2.3）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（2.2.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg/mL铅。

    - 镉标准溶液：分别准确移取5.00mL镉标准贮存溶液（2.2.4）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（2.2.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg/mL镉。

    - 氩气（纯度＞99.99%）。

  - 仪器

    - 全谱直读等离子体原子发射光谱仪。

    - 光源：氩等离子体光源，使用功率不小于1.0kW。

  - 试料

试料制粉，过120目筛，以保证试料的均匀性。

  - 分析步骤

    - 试料

准确称取试样（5）0.5g，精确至0.0001g。

    - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 分析试液的制备

      - 试料的溶解

将试料（2.5.1）置于100mL烧杯中, 加入2mL硝酸（2.2.1），低温加热溶解完全后，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

      - 铅分析试液的制备

移取五份上述试液（2.5.4.1）5mL上于3个50mL容量瓶中，加入1mL硝酸（2.2.2），准确加入铅标准溶液（2.2.5）0、0.25、0.5、1.00、2.00mL,以水稀释至刻度，混匀。待测。

      - 镉分析试液的制备

移取五份上述试液（2.5.4.1）10mL于3个50mL容量瓶中，加入1mL硝酸（2.2.2），准确加入镉标准溶液（2.2.6）0、0.1、0.5、1.00、2.00mL,以水稀释至刻度，混匀。待测。

    - 标准系列溶液的绘制

      - 铅标准系列溶液：准确分别移取0mL、0.2mL、0.5mL、1.00mL、2.00mL铅标准溶液（2.2.5）于5个容量瓶中，加入1mL硝酸（2.2.2），以水稀释至刻度，混匀。配制成浓度为0μg/mL、0.2μg/mL、0.5μg/mL、1μg/mL、2μg/mL的系列标准溶液。

      - 镉标准系列溶液：准确分别移取0mL、0.1mL、0.5mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL镉标准溶液（2.2.6）于6个容量瓶中，加入1mL硝酸（2.2.2），以水稀释至刻度，混匀。配制成浓度为0μg/mL、0.1μg/mL、0.5μg/mL、1μg/mL、2μg/mL、5μg/mL的系列标准溶液。

    - 测定

      - 参考分析线见表1 。

- 参考分析线

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Pb | 182.205,220.353 |
| Cd | 226.502，214.438 |

      - 将分析试液（2.5.4.2）和标准系列溶液工作曲线（2.5.5.1），分析试液（2.5.4.3）和标准系列溶液工作曲线（2.5.5.2）于等离子光谱仪上进行测定，从标准曲线上查得被测溶液的浓度。

  - 分析结果的计算与表述

将公式（1）（2）（3）（4）计算被测元素的百分含量：

wPb=ρPb−ρ0,PbV2V0×10−6mV1ki×100                         （1）

WCd=ρCd−ρ0,CdV2V0×10−6mV3kj×100                        （2）

ki=i,j=1,2ρi,Pb−ρPbρj,Pb                                     （3）

kj=i,j=1,2ρi,Cd−ρCdρj,Cd                                     （4）

式中：      WPb,和WCd——贮氢合金中铅、镉的百分含量；

——分析试液中铅的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

——分析试液中镉的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

——空白试液中铅、镉的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

——空白试液中镉的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

V0——试液总体积，单位为毫升，mL；

V2——测定溶液的体积，单位为毫升，mL；

V1——移取测定铅量试液的体积，单位为毫升，mL；

V3——移取测定镉量试液的体积，单位为毫升，mL；

m——试料质量，单位为克，g；

——测定铅量的相关系数的平均值；

——测定镉量的相关系数的平均值；

——分析试液中加入铅标液和样品中铅的浓度之和，单位为微克每毫升，μg/mL；

——分析试液中加入铅标液的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

——分析试液中加入镉标液和样品中镉的浓度之和，单位为微克每毫升，μg/mL；

——分析试液中加入铅标液的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0.00585 | 0.00033 |
|  | 0.0113 | 0.0011 |
|  | 0.0230 | 0.0018 |
|  | 0.0447 | 0.0024 |
| Cd | 0.00217 | 0.000068 |
|  | 0.0104 | 0.000372 |
|  | 0.0205 | 0.000851 |
|  | 0.0398 | 0.00461 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

    - 再现性

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0.0050~0.010 | 0.0023 |
|  | ≥0.010~0.020 | 0.0029 |
|  | ≥0.020~0.040 | 0.0030 |
| Cd | 0.0020~0.010 | 0.00059 |
|  | ≥0.010~0.020 | 0.0020 |
|  | ≥0.020~0.040 | 0.0054 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差 |
| --- | --- | --- |
| Pb | 0.0050~0.010 |  |
|  | ≥0.010~0.020 |  |
|  | ≥0.020~0.040 |  |
| Cd | 0.0020~0.010 |  |
|  | ≥0.010~0.020 |  |
|  | ≥0.020~0.040 |  |

- 电感耦合等离子质谱法（方法2）

  - 方法原理

试料以稀硝酸溶解，在硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行质谱测定。

  - 试剂和材料

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 硝酸（1+1）。

    - 硝酸（2+98）。

    - 铅标准贮存溶液：准确称取0.1000g高纯铅（纯度>99.99%）于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2.2），低温加热溶解至清，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铅。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1 mL含50μg 铅的标准溶液。

    - 镉标准贮存溶液：准确称取0.1000g高纯镉（纯度>99.99%）于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2.2），低温加热溶解至清，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg镉。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1 mL含50μg 镉的标准溶液。

    - 铅、镉混合标准溶液1：分别移取2.00mL镉、铅标准贮存溶液（3.2.4、3.2.5）于100mL容量瓶中，用硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1ug镉、1ug铅。

    - 铅、镉混合标准溶液2：准确移取5mL铅、镉混合标准溶液1（3.2.6）于50mL容量瓶中，用硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1ug镉、0.1ug铅。

    - 铯内标溶液：称取0.1270g氯化铯，加入10mL水及5mL硝酸（3.2.2），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铯。再将此溶液用硝酸（3.2.3）稀释成1mL含1μg铯的内标溶液。

    - 氩气：纯度>99.99％。

  - 仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率不低于（0.8±0.1）amu。

  - 试料

试样成粉状。

  - 分析步骤

    - 试料

称取1.0g试样（3.4），精确至0.0001g。

    - 测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 分析试液的制备

称取试料（3.5.1）于100 mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2.2），加热溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，按表5稀释待测。

| 含量范围 /% | 0.0001～0.0050 | 0.0050～0.040 |
| --- | --- | --- |
| 分取体积/mL | 5 | 1 |
| 定容体积/mL | 100 | 100 |

    - 标准系列溶液的配制

移取适量标准溶液（3.2.7）和（3.2.6）于一系列100 mL容量瓶中，加入1.00mL内标溶液（3.2.8），以硝酸（3.2.3）稀释至刻度，混匀。标样系列溶液浓度见表6。

| 标样溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉质量浓度/（ug/mL） | 0 | 0.0020 | 0.0050 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
| 铅质量浓度/（ug/mL） | 0 | 0.0020 | 0.0050 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |

    - 测定

      - 测定条件

- 等离子体光源：射频功率1.0kW。

- 氩气流量：冷却气流量15L/min，辅助气流量1.2L/min，雾化气流量0.9L/min。

- 质谱仪参数：分析室真空（动态）1×l0-5～2×l0-5 Torr。

- 测量参数：测量方式 峰跳式，重复次数 3，每峰采样点 3，试液提升率1.0 mL/min。

      - 测量同位素

Cd：111；Pb：208；Cs：133

      - 按仪器使用参数，将空白试液、分析试液与系列标样溶液同时进行氩等离子体质谱测定。

  - 分析结果的计算与表述

将标样溶液（3.5.5）的浓度直接输入计算机，用内标法校正非质谱干扰并输出分析试液（3.5.4）中铅、镉的浓度。按式（5）计算样品中铅、镉的质量分数（w %）：

ω=ρ−ρ0∨46×10−6m∨5×100                                                （5）

式中：

ρ——自工作曲线上查得分析试液（3.5.4）中铅或镉的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液（3.5.3）中铅或镉的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V4——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V5——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V6——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得；超过表7含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得：

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.0006 | 0.0001 | 镉 | 0.0004 | 0.0001 |
|  | 0.0024 | 0.0003 |  | 0.0020 | 0.0002 |
|  | 0.0082 | 0.0008 |  | 0.0077 | 0.0008 |
|  | 0.020 | 0.0020 |  | 0.020 | 0.0021 |
|  | 0.041 | 0.0031 |  | 0.040 | 0.0023 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

    - 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表8所列的允许差：

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % | 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.0001～0.0005 | 0.0001 | 镉 | 0.0001～0.0005 | 0.0001 |
|  | >0.0005～0.0020 | 0.0003 |  | >0.0005～0.0020 | 0.0003 |
|  | >0.0020～0.0040 | 0.0005 |  | >0.0020～0.0040 | 0.0005 |
|  | >0.0040～0.0080 | 0.0010 |  | >0.0040～0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080～0.016 | 0.0025 |  | >0.0080～0.016 | 0.0025 |
|  | >0.016～0.040 | 0.005 |  | >0.016～0.040 | 0.005 |

  - 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。