ICS 77.040

H17

中华人民共和国国家标准

GB/T 4060—XXXX

代替 GB/T 4060-1983、GB/T 4060-2007

硅多晶真空区熔基硼检验方法

Polycrystalline silicon-Examination method-Vacuum zone-melting on boron

（草案）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4060-2007《硅多晶真空区熔基硼检验方法》。

本标准与GB/T 4060-2007相比，主要有以下变动：

- 在规范性引用文件增加了“电子级水”、“氢氟酸”、“硝酸”国家标准；

- 在干扰因素中增加了“酸洗用的器皿、酸、去离子水纯度、腐蚀速度、温度、暴露时间都可能带来沾污，应加以控制”；

- 在试剂和材料中6.1 “p型电阻率不低于3000Ω·㎝的籽晶”修改为“籽晶的材料应为无位错，受主杂质含量小于0.05×10-9(ppba)、碳含量小于0.1×10-6(ppma)”；

- 在试剂和材料中“电子级水”、“氢氟酸”、“硝酸”的要求改为符合国标要求；

- 在仪器与设备中的“取芯设备”扩展为“可钻出直径约为20mm且长度不小于100mm的硅多晶样芯”；

- 在取样中8.2“平行于硅芯钻取长180㎜左右，直径为15㎜～20㎜左右的样芯作样品”修改为“平行于硅芯钻取长度不小于100mm，直径为15-20㎜左右的样芯作样品”；

- 在步骤10.1.1“选择电阻率大于3000Ω·㎝，碳含量小于0.2×10-6(ppma)，”修改为“选择受主杂质含量小于0.05×10-9(ppba)、碳含量小于0.1×10-6(ppma)”。

- 在步骤10.4“在真空度不低于1.33×10-2Pa，以1.0mm/min的速度区熔提纯14次，成晶拉制出长度不小于12个熔区、直径为8 mm～12 mm的单晶锭”修改为“在真空度不低于1.33×10-2Pa，以1.0mm/min的速度区熔提纯14次，每次提纯完成后，保留一熔区长度的尾部，成晶拉制出长度不小于12个熔区、直径为8 mm～12 mm的单晶锭”。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：江苏中能硅业科技发展有限公司。

本标准起草人：

- 本标准所替代的历次版本发布情况为：

- GB/T 4060-1983；

- GB/T 4060-2007。

- 硅多晶真空区熔基硼检验方法

- 范围

本标准规定了硅多晶真空区熔基硼的检验方法。

本标准适用于多晶硅沉积在硅芯上生长的多晶硅棒基硼的检验。检测范围：0.002×10-9(ppba)-100×10-9(ppba)。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 620  化学试剂 氢氟酸

GB/T 626  化学试剂 硝酸

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553  硅和锗体内少数载流子寿命测定  光电导衰减法

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 11446.1  电子级水

GB/T 13389  掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 29057  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

- 术语和定义

- GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 硅芯   slim rod

- 小直径硅棒，用以提供多晶沉积的基体。

- 生长层   growth layer

- 在硅芯上沉积生长的多晶硅层。

- 样芯   sample core

- 用空心钻头，从多晶棒上钻取的圆柱体样品。

- 控制棒   control  rod

- 从有均匀沉积生长层的已知其磷含量的多晶棒上取得的多晶硅圆柱体。

- 方法提要

- 在真空度不低于1.33×10-2Pa，以1.0mm/min的速度区熔提纯14次成晶后，用两探针法测得单晶锭纵向电阻率，按硼的分凝系数在适当位置读取数据，得到试样的p型电阻率，计算出基硼含量。

- 干扰因素

  - 有裂纹的、高应力的或深处有树枝状晶体生长的多晶硅棒不能用于制样取芯，因其在取样过程中易破碎或裂开。

  - 有裂纹的样品在清洗或腐蚀时不能将杂质完全有效地去除，且在区熔过程中易碎。

  - 在洁净室中进行区熔和酸洗以减少环境带来的杂质，酸洗后的样芯材料必须在使用前用去离子水洗净并避免污染。

  - 区熔炉壁、线圈、垫圈、夹具事先必须进行有效地清洁。

  - 酸洗用的器皿、酸、去离子水纯度、腐蚀速度、温度、暴露时间都可能带来沾污，应加以控制；

  - 炉内真空度将对结果产生影响。

  - 样芯经区域熔炼后应是不小于12个熔区长度无位错单晶锭。

  - 单晶在测试过程中应保证环境：23℃±2℃、湿度65﹪，电磁屏蔽、无强光照射。

- 试剂和材料

  - 籽晶的材料应为无位错，受主杂质含量小于0.05×10-9(ppba)、碳含量小于0.1×10-6(ppma)。

  - 硝酸：符合GB/T 626 优级纯。

  - 氢氟酸：符合GB/T 620 优级纯。

  - 去离子水：纯度等于或优于GB/T11446.1中的EW-2级。

  - 超声清洗设备。

- 仪器设备

  - 取芯设备：可钻出直径约为15-20mm且长度不小于100mm的硅多晶样芯。

  - 酸洗台配有排酸雾设施和盛酸、去离子水的用具。

  - 干燥、包装样品的装置。

  - 内热式区熔炉。

  - 定性滤纸、纱布。

  - 真空吸尘器、洁净室。

  - 洁净室专用的手套、工作服、口罩及其洁净专用材料。

- 取样

  - 样品包含的基硼含量应能代表多晶硅棒总的基硼含量。

  - 平行于硅芯钻取长100㎜左右，直径为15㎜～20㎜左右的样芯作样品，见图1。计算多晶硅棒总基硼含量需硅芯样芯和生长层样芯两种不同的样芯：

- 硅芯样芯，代表硅芯和硅芯上最初的生长层。

- 生长层样芯，在生长层上取样，代表硅芯上沉积的多晶硅。

- 硅芯样芯         截面图         生长层样芯

- 平行取芯位置

  - 样芯距多晶硅棒表面的距离应不低于5mm。

  - 样芯距多晶硅棒底部的距离应不低于50mm。

- 控制样

从有均匀沉积生长层的已知其硼含量的多晶棒上钻取多个圆柱体作为多晶硅控制棒，控制棒的硼含量误差控制在15%范围内。定期酸洗、区熔和分析这些控制棒，以监测样芯制备、酸洗和区熔过程的纯净性。

- 测试步骤

  - 准备籽晶

    - 选择受主杂质含量小于0.05×10-9(ppba)、碳含量小于0.1×10-6(ppma)，无位错，晶向偏离度小于5°的p型﹤111﹥高阻硅单晶切割制备成的籽晶。

    - 将籽晶去污、酸洗、清洁、干燥、为避免表面污染, 籽晶必须在干燥后36h内使用。

  - 制备样芯

    - 所有操作应在洁净室内进行、操作人员必须穿戴专用洁净防护工作服。

    - 制备配比为HF:HNO3＝1:4～1:8（V/V）的腐蚀液。将样芯在槽内抛光除去样芯表面100µm取芯过程产生的表面损伤、用去离子水超声清洗不少于两个循环，清洗后的样芯必须尽快进行悬浮区熔，以减少污染的可能性。若超出最长保存期，须重复以上过程。为延长保存期，可用适当的洁净材料密封样芯并储存在洁净室环境中。

  - 装置准备

    - 清洁取芯钻。

    - 用不低于10MΩ·㎝的去离子水清洁酸洗台。

    - 清洁区熔炉的内室。在清洁、真空抽吸后，预热样芯。

  - 晶锭生长

在真空度不低于1.33×10-2Pa，以1.0mm/min的速度区熔提纯14次，每次提纯完成后，保留一熔区长度的尾部，成晶拉制出长度不小于12个熔区、直径为8 mm～12 mm的单晶锭。

  - 晶锭评价

    - 目测检查—目测检查晶锭直径的均匀性、相同生长面棱线的连续性以及颜色，以确定该晶锭是否为无位错的单晶及是否由于空气渗漏或其它原因而生成氧化物沉积。

    - 结构和电阻率检测：

- 晶向检测按GB/T 1555的规定进行；

- 晶锭结晶的完整性检测按GB/T 1554的规定进行；

- 晶锭纵向电阻率按GB/T 1551的规定测得，在6倍熔区处读取电阻率值，该值即为样品的基硼电阻率值, 依据GB/T 13389可将该值换算为样芯的基硼含量。单晶锭纵向电阻率曲线分布应接近于理论电阻率特性曲线（如图2），否则应重新取样检测。

- 图2   电阻率特性曲线

- 结果计算

用硅芯和生长层基硼含量计算多晶硅棒的总基硼含量Cp:

- Cp =         ……………………（1）

式中：

Af —— 硅芯横截面积,cm2；

Cf —— 硅芯中的基硼含量, 10-9(ppba)；

A1 —— 多晶硅棒横截面积,cm2；

Cd —— 生长层的基硼含量, 10-9(ppba)。

- 允许差

- 本标准相对允许差为   。

- 试验报告

- 试验报告应包括以下内容：

- 样品编号；

- 多晶编号；

- 样品长度，mm；

- 样品导电类型；

- 样品寿命，μs；

- 样品电阻率值，Ω·㎝；

- 样品硼含量，10-9(ppba)；

- 测试人员和日期。

_________________________________