- 前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》分为25部分：

——第1部分：锡量的测定

——第2部分：铁量的测定

——第3部分：镍量的测定

——第4部分：铬量的测定

——第5部分：铝量的测定

——第6部分：铜量的测定

——第7部分：锰量的测定

——第8部分：钴量的测定

——第9部分：镁量的测定

——第10部分：钨量的测定

——第11部分：钼量的测定

——第12部分：硅量的测定

——第13部分：铅量的测定

——第14部分：铀量的测定

——第15部分：硼量的测定

——第16部分：氯量的测定

——第17部分：镉量的测定

——第18部分：钒量的测定

——第19部分：钛量的测定

——第20部分：铪量的测定

——第21部分：氢量的测定

——第22部分：氧量和氮量的测定

——第23部分：

——第24部分：碳量的测定

——第25部分：铌量的测定

本部分为GB/T 13747-201X的第20部分。

本部分按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本部分替代GB/T 13747.20-1992《锆及锆合金化学分析方法 原子发射光谱法测定铪量》。

本部分与GB/T 13747.20-1992相比主要变化如下：

——将原“原子发射光谱法”改为“电感耦合等离子体原子发射光谱法”；

——增加了精密度条款；

——增加了试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西北有色金属研究院、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心、北京有色金属研究总院、西部材料股份有限公司、宝钛集团有限公司、金堆城钼业股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司。

本部分主要起草人：禄妮、刘雷雷、李波、朱丽、马晓敏、惠泊宁、焦永刚、周军、王津、熊晓燕、王立、李甜、XX、白焕焕、谢明明、王郭亮。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.20-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第20部分：铪量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中铪量的测定方法。

本部分适用于海绵锆、锆及锆合金中铪量的测定。测定范围：0.005%～5.00%。

2  方法提要

用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算铪的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或与其纯度相当的水。

3.1  硝酸（(1.42 g/mL）。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  氢氟酸（1+1）。

3.4  金属锆（wZr≥99.95％，wHf＜0.0005%）。

3.5  铪标准贮存溶液：称取1.0000g纯铪（wHf≥99.95%）于聚四氟乙烯烧杯中，缓慢滴加1mL氢氟酸（3.3）使其溶解，加入10mL盐酸（3.2），摇匀。取下，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立刻转入塑料瓶保存。此溶液1mL含1.0mg铪。

3.6  铪标准溶液：移取50.00mL铪标准贮存溶液（3.5）于500mL容量瓶中，加入1mL氢氟酸（3.3），10mL盐酸（3.2）用水稀释至刻度，混匀。立刻转入塑料瓶保存。此溶液1mL含100μg铪。

3.7  高纯氩气（体积分数>99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪：具备耐氢氟酸雾化器系统。

5  试样

试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1 试料量

| 铪的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.005~0.10 | 0.50 |
| >0.10~5.00 | 0.10 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

称取与试料等量的金属锆(3.4)，随同试料做空白试验。

6.4  试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），加入2mL氢氟酸（3.3），低温加热至样品完全溶解，加入0.5mL硝酸（3.1）氧化。取下冷却至室温。

6.4.2  移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.5  工作曲线溶液的制备

6.5.1   铪的质量分数≤0.10%

6.5.1.1  称取0.500g金属锆（3.4）6份于一系列200mL聚四氟乙烯烧杯中，以下按6.4.1进行，移入6个100mL容量瓶中。

6.5.1.2  依次加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL铪标准溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2   铪的质量分数＞0.10%

6.5.2.1  称取0.100g金属锆（3.4）6份于一系列200mL聚四氟乙烯烧杯中，以下按6.4.1进行，移入6个100mL容量瓶中。

6.5.2.2  依次加入0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL铪标准贮存溶液（3.5），于6个100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.6  测量

6.6.1   推荐分析线波长：264.14nm、282.02nm。

6.6.2  于电感耦合等离子发射光谱仪，在选定的波长处，测定工作曲线溶液（6.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（6.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出铪元素的质量浓度。

7  分析结果的计算

铪含量以铪的质量分数wHf计，以%表示，按式（1）计算

………………………（1）

式中：

ρ1——试液中被测元素铪的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 重复性限

| wHf % | 0.0047 | 0.0446 | 0.507 | 2.217 | 2.900 | 4.884 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r） % | 0.0005 | 0.0020 | 0.028 | 0.079 | 0.113 | 0.160 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4  再现性限

| wHf % | 0.0047 | 0.0446 | 0.507 | 2.217 | 2.900 | 4.884 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R） % | 0.0007 | 0.0050 | 0.040 | 0.116 | 0.203 | 0.250 |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第20部分：铪量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Determination of hafnium content—

Part 20：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（审定稿）

GB/T 13747.20—201X

代替GB/T 13747.20-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63