标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《锆及锆合金化学分析方法第20部分 铪量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

主要起草人：禄妮、刘雷雷

标准项目负责起草单位：西北有色金属研究院                      电话：029-86262499

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 内容“蒸馏水或去离子水或与其纯度相当的水”建议修改为“符合GB 6682的二级水”。 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 不采纳 | 原写法满足要求 |
| 2 | 3.5 | “使其溶解，，加入10mL”此处有两个“，” | 西部新锆核材料科技有限公司 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 6.5.21-6.6.2.2 | 章节6.5.2.1~6.6.2.2，内容提到“6份，6个容量瓶”等信息，但“0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、5.00mL”实为7个点，因此建议删除一个 | 西部新锆核材料科技有限公司 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.6.2 | 内容“分析线波长 264.148nm、282.02nm”，建议将“264.148nm”修改为“264.14nm”。 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.6. | 分析谱线选择试验建议增加“277.34nm、273.88nm”的试验， | 西部新锆核材料科技有限公司 | 不采纳 | 277.34nm谱线存在铌干扰； |
| 6 | 研究报告 | 表格中“SD”出现错误单位“%”，建议删除 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.6.2 | 征求意见稿6.6.2中推荐分析线波长264.148nm、282.02nm，而在研究报告中并未对波长282.02nm分析线有所讨论，建议试验报告中加入对波长282.02nm分析线讨论结果。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | 试验内容进行补充。 |
| 8 | 6.3 | 征求意见稿6.3中提到“随同试料做空白试验。”但在6.6.3中没有提到测定随同试料所做的试剂空白. | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.1 | 建议将征求意见稿8.1中“重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：”改为“重复性限（r）按表3数据采用线性内插法获得：”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8.2 | 建议将征求意见稿8.2中“再线性限（R）按表9数据采用线性内插法获得：”改为“再线性限（R）按表4数据采用线性内插法获得：”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 11 |  | 研究报告中异常值分析，当n=11,α=0.05（不是a是α）时，应舍弃界限值为2.234。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 12 |  | 纯锆称0.5g或1g，但没有范围，建议给出范围。 | 国核宝钛锆业股份公司 | 不采纳 | 对基体杂质已作出规定，且要求与试料质量相当。 |
| 13 |  | 具体参数不同厂家设备均不一样，建议给出范围。 | 国核宝钛锆业股份公司 | 不采纳 | 因为不同才不做统一规定。 |
| 14 |  | 元素检出限以10被标准偏差计算，这里用5倍，不合适。 | 国核宝钛锆业股份公司 | 不采纳 | 通用。 |
| 15 |  | 曲线相关系数0.999 可考虑保证结果准确性的前提下降低。 | 国核宝钛锆业股份公司 | 不采纳 | 大于0.999就是保证准确性。 |
| 16 | 3.6 | 标准介质保持一致 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 17 | - | 没有意见 | 西部材料股份有限公司 | - |  |
| 18 | - | 没有意见 | 广东省工业分析检测中心 | - |  |
| 13 |  | 没有意见 | 金堆城钼业公司 | - |  |

说明：

- 发送“征求意见函”的单位：7个；

- 收到“征求意见函”后，回复的单位有：7个；

- 收到“征求意见函”后，有建议和意见的单位3个；

- 没有回函的单位数：0个。