锆化学分析方法   氢量的测定

（西北有色金属研究院 材料分析中心，710016）

1前言

氢含量是影响锆产品质量的指标之一，通常锆中氢含量范围为0.0005%～0.010%。对锆中氢含量的测定，目前最常用的为惰气熔融红外检测法/热导法。

LeCO公司RH-600广泛用于各种金属及其他无机物材料中的氢的测定。方法原理：试料加入锡助熔剂，置于石墨坩埚中，在惰性气氛下加热熔化，氢以分子态释放并进入载气流中。再将H2转化成H2O，用红外吸收法进行测定。

本文利用惰气熔融红外吸收氢分析仪测定锆及锆合金中氢含量，通过试验确定了锆及锆合金试样中氢含量测定的条件，并制定相应的方法。方法简单，快速，准确，适合作为国标分析方法。

2 试样制备与实验方法

2.1 试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂。

2.1.1  丙酮或者其他有机试剂。

2.1.2  石墨坩埚。

2.1.3  锡助熔剂。

2.1.4  无水高氯酸镁。

2.1.5  碱石棉。

2.1.6  稀土氧化铜。

2.1.7  纯铜丝。

2.1.8  氩气或氦气（体积分数≥99.99%）。

2.1.9  标准物质/样品：AR 640（0.0014%±0.0002%）。

2.2 仪器

RH-600氢测定仪，主要参数如表1。

表1 RH-600型氢测定仪主要参数

| 炉子控制模式 | 元素参数 | 分析参数 |
| --- | --- | --- |
| 吹扫时间 | 15s | 最短分析时间 | 66s | 排气周期 | 2 |
| 排气时间 | 20s | 积分延迟 | 20s | 分析延迟 | 15s |
| 排气冷却时间 | 5s | 比较器水平 | 1 |  |  |
| 排气低功率 | 5200w |  |  |  |  |
| 排气高功率 | 5200w |  |  |  |  |
| 分析低功率 | 4000w |  |  |  |  |
| 分析高功率 | 4000w |  |  |  |  |

2.3 实验方法

2.3.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

2.3.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

2.3.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助确定仪器无漏气现象。

2.3.4  空白检测

空白值包括坩埚和锡助熔剂的空白。平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值极差不大于0.00005 %。

2.3.5  仪器校准

平行测试3～5个标准物质/样品，计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个标样的测定值不能超出标准物质证书给定的不确定度范围。

2.3.6  试样分析

2.3.6.1  称取试样0.05 g～0.30 g，精确到0.1 mg。

2.3.6.2  将试料和锡粒加入加样器，并将空石墨坩埚放置在下电极上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中氢含量。

3 结果与讨论

3.1 分析功率的选择

分析功率的选择主要依所分析样品的材质情况而定，由于锆是高熔点金属，性质与钢铁差别很大，要确保将其完全熔融将其中的H彻底释放出来达到准确测定的目的，就必须选择合适的分析功率，选择分析功率实际上就是选择合适的样品加热温度，这里所指的温度是加热样品时的最高温度，选择的功率也就是加热样品时的最高功率。由于锆及其锆产品中的H含量都是微量的，而我们关注的也主要是样品中H的总含量，所以加热方式我们直接采用恒温加热，即恒定功率加热。最佳的分析功率应该是在确保将H完全释放达到准确测定的前提下的最小功率。实验采用同一样品，在不同分析功率下测定H元素含量的方式来得出最佳功率值，实验结果如表2所示。

表2 分析功率对H测定的影响

| 试样 | 氢理论含量/% | 排气功率 分析功率 | 5200W 2000W | 5200W 2500W | 5200W 3000W | 5200W 4000W | 5200W 5000W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR 640 | 0.0014 | H% | 0.00115 | 0.00120 | 0.00138 | 0.00145 | 0.00142 |

分析功率过低样品不能完全熔融样品中的H不能得到完全释放，分析结果偏低。分析功率过高，会造成仪器损耗快寿命减少，资源能源浪费。根据表2数据，选择4000W为实验分析功率。

3.2 助熔剂和称样量的选择

助熔剂的作用是使样品在较低温度熔融以保证试样完全融化。选择适当和适量的助熔剂对获得理想的气体分析结果非常重要。本实验选用AR640标样作为待测样品，首先加入不同量的锡粒助熔，以验证助熔剂加入量对氢测定的影响，测定结果见表3。

表3 助熔剂对H测定的影响

| 试样 | 氢理论含量/% | 称样量 /g | Sn粒加入量 /g |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| AR 640 | 0.0014 | 0.10 | 0.00109 | 0.00124 | 0.00131 | 0.00132 | 0.00149 | 0.00140 |

由表3数据可见，对于0.1g的称样量，锡粒加入量在0.5g 以上时，氢释放更加充分，测定结果一致性较好。

根据以上试验结果，继续设计了称样量试验。

表4 称样量试验

| 试样 | 氢理论含量 % | 称样量 g | Sn粒加入量 g | 氢测定结果 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR 640 | 0.0014 | 0.05 | 0.25 | 0.00137 |
|  |  | 0.10 | 0.5 | 0.00131 |
|  |  | 0.20 | 1.0 | 0.00140 |
|  |  | 0.30 | 1.5 | 0.00126 |

由表4数据可见，锆合金样品的称样量在0.05g-0.3g都可以得到满意的结果，但助熔剂加入量和样品量需要保持在5:1以上，样品量如继续增加，则加入助熔剂过多，在熔融过程中喷溅现象加重，对仪器造成较大的损害。因此，根据以上实验数据，对于锆中氢的测定，称样量应在0.05g-0.3g，锡粒助熔剂加入量应在0.25g-1.5g。

3.3 精密度试验

表5 精密度试验

| 样品名称 | H% |
| --- | --- |
|  | 测定值/% | 均值/% | SD/% | RSD/% |
| Zr1 | 0.00055；0.00054；0.00060；0.00050； 0.00048；0.00056；0.00066；0.00055； 0.00060；0.00050；0.00052 | 0.00055 | 0.000053 | 9.62 |
| Zr2 | 0.0033；0.0035；0.0036； 0.0032；0.0031；0.0035；0.0032； 0.0033；0.0035；0.0032；0.0035 | 0.0034 | 0.00017 | 5.05 |

4 结论

利用以上所选择的功率控制模式以及最适合的功率大小，分析时间等为仪器建立的最佳分析方法，可以快速的测出海绵锆、锆及锆合金中的H含量并且所检测的结果准确度高。本方法准确、快速、简便。

GB/T 13747.21-201×

《锆及锆合金化学分析方法第 21部分:氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法》验证情况

1 验证情况（一验）国核锆铪理化检测有限公司

1前言

氢含量是影响锆产品质量的指标之一，通常锆中氢含量范围为0.0001%～0.010%。对锆中氢含量的测定，目前最常用的为惰气熔融红外检测法/热导法。

LeCO公司RH-600广泛用于各种金属及其他无机物材料中的氢的测定。方法原理：试料加入锡助熔剂，置于石墨坩埚中，在惰性气氛下加热熔化，氢以分子态释放并进入载气流中。再将H2转化成H2O，用红外吸收法进行测定。

本文利用惰气熔融红外吸收氢分析仪测定锆及锆合金中氢含量，通过试验确定了锆及锆合金试样中氢含量测定的条件，并制定相应的方法。方法简单，快速，准确，适合作为国标分析方法。

2 试样制备与实验方法

2.1 试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂。

2.1.1  丙酮或者其它有机试剂。

2.1.2  石墨坩埚。

2.1.3  锡助熔剂。

2.1.4  无水高氯酸镁。

2.1.5  碱石棉。

2.1.6  稀土氧化铜。

2.1.7  纯铜丝。

2.1.8  氩气或氦气（体积分数≥99.99%）。

2.1.9  标准物质/样品：选择与试料成分，氢含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

2.2 仪器

2.2.1 RH-600氢测定仪，主要参数如表1。

2.2.2分析天平。

2.3 实验方法

2.3.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

2.3.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

2.3.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助确定仪器无漏气现象。

2.3.4  空白检测

空白值包括坩埚和锡助熔剂的空白。平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值极差不大于0.00005 %。

2.3.5  仪器校准

平行测试3～5个标准物质/样品，计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个标样的测定值不能超出标准物质证书给定的不确定度范围。

2.3.6  试样分析

2.3.6.1  称取试样0.05 g～0.30 g，精确到0.1 mg。

2.3.6.2  将试料和锡粒加入加样器，并将空石墨坩埚放置在下电极上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中氢含量。

3 结果与讨论

3.1 分析功率的选择

分析功率的选择主要依所分析样品的材质情况而定，由于锆是高熔点金属，性质与钢铁差别很大，要确保将其完全熔融将其中的H彻底释放出来达到准确测定的目的，就必须选择合适的分析功率，选择分析功率实际上就是选择合适的样品加热温度，这里所指的温度是加热样品时的最高温度，选择的功率也就是加热样品时的最高功率。由于锆及其锆产品中的H含量都是微量的，而我们关注的也主要是样品中H的总含量，所以加热方式我们直接采用恒温加热，即恒定功率加热。最佳的分析功率应该是在确保将H完全释放达到准确测定的前提下的最小功率。实验采用同一样品，在不同分析功率下测定H元素含量的方式来得出最佳功率值，实验结果如表2所示。

表2 分析功率对H测定的影响

| 试样 | 氢理论含量/% | 排气功率 分析功率 | 3500W 3000W | 4000W 3500W | 4500W 4000W | 5000W 4500W | 5200W 4800W | 5200W 5000W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502-876 | 0.00173 | H% | 0.00160 | 0.00165 | 0.00177 | 0.00179 | 0.00168 | 0.00173 |

3.2称样量的选择

称样量试验。

表3 称样量试验

| 试样称样量 | 0.0506 | 0.0708 | 0.0886 | 0.1000 | 0.1258 | 0.1369 | 0.1613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H% | 0.00169 | 0.00161 | 0.00172 | 0.00181 | 0.00152 | 0.00167 | 0.00145 |

由表3数据可见，锆合金样品的称样量在0.05g-0.3g都可以得到满意的结果，但助熔剂加入量和样品量需要保持在5:1以上，样品量如继续增加，则加入助熔剂过多，在熔融过程中喷溅现象加重，对仪器造成较大的损害。因此，根据以上实验数据，对于锆中氢的测定，称样量应在0.05g-0.3g，锡粒助熔剂加入量应在0.25g-1.5g。

3.3 验证样品测定

表4 验证样品测定

| 样品名称 | H% |
| --- | --- |
|  | 测定值/% | 均值/% | SD/% | RSD/% |
| Zr1 | 0.00028；0.00036；0.00033；0.00034； 0.00030；0.00041；0.00025；0.00028； 0.00034；0.00025；0.00022 | 0.00031 | 0.000056 | 18.4 |

4 结论

利用以上所选择的功率控制模式以及最适合的功率大小，分析时间等为仪器建立的最佳分析方法，可以快速的测出锆及锆合金中的H含量并且所检测的结果准确度高。本方法准确、快速、简便。

2 验证情况（二验）

根据有色金属标准委员会的安排，西部新锆核材料科技有限公司、西部金属材料股份有限公司、宝钛股份有限公司、北京有色金属研究总院、金堆城钼业公司等5家单位负责第二验证。各单位按照起草单位的研究报告、标准预审稿，对锆及锆合金验证样品进行了精密度试验，验证结果见表2。

表2 二验单位精密度试验验证结果

|  | 水平1 | 水平 2 |  | 水平1 | 水平 2 |  | 水平1 | 水平 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部材料 | 0.00054 | 0.00310 | 宝钛 | 0.00048 | 0.00365 | 金钼股份 | 0.00060 | 0.0033 |
|  | 0.00053 | 0.00350 |  | 0.00068 | 0.00344 |  | 0.00070 | 0.0032 |
|  | 0.00048 | 0.00330 |  | 0.00056 | 0.00364 |  | 0.00060 | 0.0032 |
|  | 0.00053 | 0.00340 |  | 0.00060 | 0.00367 |  | 0.00070 | 0.0032 |
|  | 0.00052 | 0.00290 |  | 0.00047 | 0.00350 |  | 0.00060 | 0.0033 |
|  | 0.00049 | 0.00310 |  | 0.00055 | 0.00380 |  | 0.00060 | 0.0030 |
|  | 0.00050 | 0.00390 |  | 0.00065 | 0.00347 |  | 0.00060 | 0.0031 |
|  | 0.00056 | 0.00300 |  | 0.00050 | 0.00354 |  | 0.00070 | 0.0031 |
|  | 0.00051 | 0.00330 |  | 0.00062 | 0.00339 |  | 0.00060 | 0.0032 |
|  | 0.00054 | 0.00360 |  | 0.00060 | 0.00336 |  | 0.00070 | 0.0033 |
|  | 0.00056 | 0.00290 |  | 0.00050 | 0.00337 |  | 0.00060 | 0.0032 |
| 平均值 | 0.00052 | 0.00327 | 平均值 | 0.00056 | 0.00353 | 平均值 | 0.00064 | 0.0032 |
| SD | 0.00003 | 0.00031 | SD | 0.00007 | 0.00014 | SD | 0.00005 | 0.00009 |
| RSD | 5.07 | 9.57 | RSD | 12.63 | 4.06 | RSD | 7.93000 | 2.96 |
|  | 水平1 | 水平 2 |  | 水平1 | 水平 2 |  |  |  |
| 北京院 | 0.00046 | 0.00287 | 西部新锆 | 0.00055 | 0.00320 |  |  |  |
|  | 0.00069 | 0.00331 |  | 0.00045 | 0.00318 |  |  |  |
|  | 0.00052 | 0.00329 |  | 0.00047 | 0.00305 |  |  |  |
|  | 0.00064 | 0.00302 |  | 0.00059 | 0.00354 |  |  |  |
|  | 0.00081 | 0.00299 |  | 0.00068 | 0.00355 |  |  |  |
|  | 0.00058 | 0.00295 |  | 0.00068 | 0.00308 |  |  |  |
|  | 0.00047 | 0.00324 |  | 0.00053 | 0.00312 |  |  |  |
|  | 0.00071 | 0.00307 |  | 0.00070 | 0.00331 |  |  |  |
|  | 0.00062 | 0.00301 |  | 0.00060 | 0.00328 |  |  |  |
|  | 0.00041 | 0.00326 |  | 0.00062 | 0.00340 |  |  |  |
|  | 0.00060 | 0.00305 |  | 0.00059 | 0.00308 |  |  |  |
| 平均值 | 0.00059 | 0.00310 | 平均值 | 0.00059 | 0.00325 |  |  |  |
| SD | 0.00012 | 0.00015 | SD | 0.00008 | 0.00018 |  |  |  |
| RSD | 20.34 | 4.90 | RSD | 14.08 | 5.52 |  |  |  |