锆及锆合金化学分析方法   氧量和氮量的测定

（国标起草试验报告）

（西北有色金属研究院 材料分析中心，710016）

摘 要：应用美国LECO公司TC600氧氮分析仪测定锆及锆合金中氧量、氮量。对分析功率，称样量，等试验条件做了较详细的试验，进行了试验条件优化：分析功率为50005500W,称样量为0.050.11g，氧分析时间为40秒,氮分析时间为60秒。并与其他实验室数据进行了数据比对。对锆样品进行了氧、氮含量的精密度试验。

关键词：  脉冲加热   红外吸收法  热导法   锆及锆合金   氧   氮

- 前言

本文利用脉冲加热红外吸收-热导法氧氮仪测定锆及锆合金中氧氮含量，通过试验确定了锆及锆合金试样中氧氮含量测定的条件，并制定相应的方法，方法简单，快速，准确，适合作为国标分析方法。

2  试验部分

2.1实验原理

将试料与助熔剂加入石墨坩埚，在惰性气体（He气）保护下加热熔融，其中氧与坩埚碳结合形成CO，氮以N2形式释放。CO大部分氧化成CO2，CO2和剩余的CO随载气流进入红外检测器，检测器输出信号，计算系统根据样品重量计算氧含量，结果以百分含量显示。气路中的CO、CO2分别被吸收分离，剩余氮气随载气（He气）进入热导检测器，检测器输出信号，计算系统根据样品重量计算氮含量，结果以百分含量显示。我们根据惰性熔融脉冲加热红外吸收/热导法建立了锆及锆合金中氧/氮的检测方法。

2.2仪器与试剂

TC600氧氮检测仪器（leco公司，美国）；

石墨套坩埚，光谱纯；

镍助熔剂（镍篮或镍囊）（wO≤0.0005%，wN≤0.0001%）

丙酮或者其它有机试剂。

无水高氯酸镁。

碱石棉。

稀土氧化铜。

纯铜丝。

标样：AR640（O: 0.1405±0.0084%，N: 0.0050±0.0012%）；BCR-276（O：0.154%±0.008%，N0.0041%±0.0009%）

2.3 实验方法

2.3.1 助熔剂

镍篮先用混酸（75 mL冰乙酸+25 mL硝酸+2 mL盐酸）洗后，然后用大量水冲洗，最后用丙酮浸泡，取出，冷风吹干，放密封瓶中备用。表1为镍篮的空白数据，可以看出镍篮中氧的空白值氧为4~7ppm，氮≤1ppm，镍篮中氧氮空白含量低，且很稳定，所以适合用于锆中氧氮的检测。

表1  镍篮的空白

| 编号 | 氧含量（%） | 氮含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00045 | 0.00007 |
| 2 | 0.00067 | 0.00009 |
| 3 | 0.00058 | 0.00005 |
| 4 | 0.00061 | 0.00008 |
| 5 | 0.00049 | 0.00010 |

2.3.2分析功率

分别选择分析功率为3500W,4000W,4500W,5000W,5500W下进行试验。表2为功率不同，所得的检测值。由表2可知，对于锆及锆合金中氧氮联测，分析功率选择5000W至5500W，试样熔融物平展，能够满足锆中氧氮的分析要求。本实验分析功率设定为5000W。

表2 分析功率

| 分析功率（W） | 氧含量（%） | 氮含量（%） | 熔融情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 0.0777 | 0.0055 | 熔融物不平展 |
| 4000 | 0.0793 | 0.0057 | 熔融物不平展 |
| 4500 | 0.0848 | 0.0057 | 熔融物不平展 |
| 5000 | 0.0837 | 0.0062 | 熔融物平展 |
| 5500 | 0.0825 | 0.0064 | 熔融物平展 |

2.3.2 样品称样量

试样的称样量与材料性质，熔化难易程度等因素有关。称样太多，在有限的镍篮空间内很难容纳下试样，极易造势分析过程中进样器卡样或者熔融体溢出坩埚，对结果的精密度和准确度有一定的影响。表3为称样量不同，所得的检测值。由表3可知，当样品称样量0.05~0.15g时，试样中氧氮测定结果稳定，试样熔融物平展，能够满足锆中氧氮分析要求。

表3 称样量

| 称样量（g） | 镍篮质量（g） | 氧含量（%） | 氮含量（%） | 熔融情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.050.07 | 1g | 0.1035 | 0.0099 | 熔融物平展 |
| 0.070.09 |  | 0.1014 | 0.0092 | 熔融物平展 |
| 0.090.11 |  | 0.1005 | 0.0093 | 熔融物平展 |
| 0.110.14 |  | 0.0991 | 0.0082 | 熔融物不平展 |
| 0.110.15 | 1.5g | 0.1016 | 0.0093 | 熔融物平展 |

2.3.3 积分时间

图1为锆中氧测定的积分曲线。由图1可知，积分曲线在分析10秒后开始形成，分析到35秒后结束，因此我们选择积分时间为40秒，能够满足分析要求。

图1 氧积分曲线

图2为锆中氮测定的积分曲线。由图2可知，氮积分曲线在分析20秒后开始形成，分析到55秒后结束，因此我们选择积分时间为60秒，能够满足分析要求。

图2 氮积分曲线

2.3.4标样的选择

- 标准物质/样品的材质应与未知样品相同或相近。一般选用国家标准物质/样品或有证标准物质。本实验选用美国和比利时产的锆标样。

2.5精密度实验

表4  方法精密度实验数据

| 试样编号 | 测定元素 | 测得值/% | 平均值/% | SD /% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 60815009 | - O | - 0.1035,0.1009,0.1007,0.0999,0.0996,0.1035, - 0.1002,0.1001,0.0999,0.1014,0.1035 | 0.1012 | 0.00156 | 1.5 |
|  | - N | - 0.0085， 0.0083， 0.0094，0.0084，0.0085，0.0099，0.0105，0.0087，0.0090，0.0091，0.0086 | 0.0091 | 0.00069 | 7.6 |
| - H140215 | - O | - 0.0463,0.0475,0.0489,0.0471,0.0446,0.0466,0.0450，0.0465,0.0461,0.0479,0.0472 | 0.0467 | 0.00124 | 2.7 |
|  | - N | - 0.0012,0.0015,0.0014,0.0020,0.0016,0.0017,0.0020，0.0019,0.0016,0.0019,0.0014 | 0.0017 | 0.00026 | 15.3 |

2.6  标准物质的测定

用建立分析曲线对两种锆标样进行5次测定，以验证校正曲线的线性和方法的准确度,其测定结果见表5。

表5     标准物质的测定

| 标样名称/ 编号 | 测定元素 | 标准值 （%） | 测定结果 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR640 | O | 0.1405±0.0.0084 | 0.1390，0.1401,0.1431，0.1352，0.1434 | 0.1401 | 0.00335 | 2.387 |
|  | N | 0.0050±0.0.0012 | 0.0046，0.0052，0.0045，0.0054，0.0049 | 0.0049 | 0.00037 | 7.517 |
| BCR-276 | O | 0.1540±0.0080 | 0.1541，0.1572，0.1537，0.1579，0.1511 | 0.1548 | 0.00277 | 1.789 |
|  | N | 0.0041±0.0009 | 0.0041，0.0047，0.0038，0.0043，0.0046 | 0.0043 | 0.00037 | 8.605 |

3  结论

实验结果表明，用脉冲加热熔融法同时测定锆及锆合金中的氧量和氮量的方法简单、快速。方法准确度和精密度能够达到分析的要求。该方法适用于锆及锆合金中氧氮含量的测定。

《锆及锆合金化学分析方法  第22部分：氧量和氮量的测定

惰气熔融红外吸收法-热导法》验证情况

1 验证情况（一验）西部金属材料股份有限公司

1. 前言

对西北有色金属研究院起草的中华人民共和国国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第22部分：氧量、氮量的测定 惰气熔融红外吸收-热导法》，西部金属材料股份有限公司组织分析人员进行验证。

该分析方法操作简便，适用于锆及锆合金中氧量、氮量的测定。测定范围：氧量0.010%~0.50%，氮量0.001%~0.020%。

2. 实验部分

2.1 试验原理

将试料与助熔剂加入石墨坩埚中，在惰性气体（氦气）保护下加热熔融，其中氧与坩埚中碳生成CO，经氧化剂氧化为CO2，随载气（氦气）进入红外检测器，测定氧含量；氮以N2形式释放，随载气（氦气）进入热导检测器，测定氮含量。

2.2仪器和试剂

2.2.1 LECO ON736氧氮分析仪

2.2.2 石墨坩埚：套坩埚

2.2.3 镍篮：wo≤0.001%，wN≤0.0001%

2.2.4标准物质：钛标准物质LECO 501-657 wo=0.0097±0.005%，wN=0.014±0.002%

2.3 试验方法

2.3.1 试样：将试样加工为0.05g~0.11g的小块样品，丙酮清洗，冷风吹干。

2.3.2 仪器预热至稳定状态，用标准物质2.2.4校准仪器。

2.3.3 称取0.1g试样，精确至0.1mg，将试样投入落样装置，进行分析。

2.3.4 分析参数

2.3.4.1 分析功率

分别选择分析功率为3500W，4000W，4500W，5000W，5500W进行验证。表1为功率不同，所得检测值。由表1可知，分析功率选择5000W~5500W，试样熔融物平展，能够满足锆中氧氮的分析要求。

表1 分析功率

| 分析功率（W） | 氧含量（%） | 氮含量（%） | 熔融情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | 0.0835 | 0.0051 | 不平展 |
| 4000 | 0.0862 | 0.0067 | 不平展 |
| 4500 | 0.0976 | 0.0098 | 平展 |
| 5000 | 0.0962 | 0.0096 | 平展 |
| 5500 | 0.0981 | 0.0099 | 平展 |

2.3.4.2 积分时间

图1为锆中氧测定的积分曲线，由图1可知积分曲线在分析开始后5s开始形成，分析到25s结束，本试验方法选择积分时间40s，满足分析要求。

图1 氧积分曲线

图2为锆中氧测定的积分曲线，由图1可知积分曲线在分析开始后5s开始形成，分析到35s结束，本试验方法选择积分时间60s，满足分析要求。

2.3.5 方法精密度验证

对西北有色金属研究院提高的锆试样，进行11次连续测定，测定结果见表2

表2 精密度测定

| 试样 | 元素 | 测定结果% | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zr1 | O | 0.0976，0.0965，0.099，0.102，0.101，0.0958，0.0981，0.0972，0.101，0.0967，0.100 | 0.099 | 2.1 |
|  | N | 0.0099，0.0096，0.0101，0.0093，0.0103，0.0105，0.0101，0.0098，0.0097，0.0096，0.0103 | 0.0099 | 3.7 |
| Zr2 | O | 0.0431，0.0405，0.0423，0.0435，0.0453，0.0415，0.0426，0.0411，0.0431，0.0431，0.0415 | 0.043 | 3.1 |
|  | N | 0.0015，0.0017，0.0016，0.0018，0.0019，0.0021，0.0016，0.0014，0.0013，0.0016,0.0019 | 0.0017 | 14.2 |

3. 结论

依据西北有色金属研究院起草的《锆及锆合金化学分析方法 第22部分：氧量、氮量的测定 惰气熔融红外吸收-热导法》测定锆及锆合金中氧量、氮量，测定结果精密度良好，该标准适用于锆及锆合金中氧量0.010%~0.50%氮量0.001%~0.020%的测定。

2 验证情况（二验）

根据有色金属标准委员会的安排，西部新锆核材料科技有限公司、北京有色金属研究总院、宝钛股份有限公司、广州有色金属研究院、金堆城钼业公司、国核宝钛锆业股份公司等6家单位负责第二验证。各单位按照起草单位的研究报告、标准预审稿，对锆及锆合金验证样品进行了精密度试验，验证结果见表2。

表2 二验单位精密度试验验证结果

|  | 水平1氧 | 水平1氮 | 水平2氧 | 水平2氮 |  | 水平1氧 | 水平1氮 | 水平2氧 | 水平2氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州院 | 0.1054 | 0.0098 | 0.0466 | 0.0016 | 金钼 | 0.0951 | 0.0080 | 0.0477 | 0.0016 |
|  | 0.1058 | 0.0106 | 0.0442 | 0.0014 |  | 0.0948 | 0.0080 | 0.0531 | 0.0016 |
|  | 0.0994 | 0.0105 | 0.0400 | 0.0018 |  | 0.0945 | 0.0070 | 0.0478 | 0.0016 |
|  | 0.1010 | 0.0107 | 0.0446 | 0.0022 |  | 0.0956 | 0.0080 | 0.0512 | 0.0015 |
|  | 0.1003 | 0.0097 | 0.0425 | 0.0014 |  | 0.0964 | 0.0080 | 0.0508 | 0.0016 |
|  | 0.1049 | 0.0095 | 0.0428 | 0.0013 |  | 0.0944 | 0.0080 | 0.0476 | 0.0016 |
|  | 0.1002 | 0.0098 | 0.0401 | 0.0016 |  | 0.0946 | 0.0070 | 0.0484 | 0.0015 |
|  | 0.0997 | 0.0110 | 0.0460 | 0.0021 |  | 0.0936 | 0.0080 | 0.0475 | 0.0017 |
|  | 0.1022 | 0.0109 | 0.0426 | 0.0016 |  | 0.0952 | 0.0070 | 0.0485 | 0.0017 |
|  | 0.1020 | 0.0115 | 0.0439 | 0.0015 |  | 0.0963 | 0.0070 | 0.0477 | 0.0015 |
|  | 0.1007 | 0.0098 | 0.0440 | 0.0013 |  | 0.0958 | 0.0090 | 0.0493 | 0.0016 |
| 平均值 | 0.1020 | 0.0103 | 0.0434 | 0.0016 | 平均值 | 0.0951 | 0.0080 | 0.0493 | 0.0016 |
| SD | 0.0024 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0003 | SD | 0.0009 | 0.0007 | 0.0021 | 0.0001 |
| RSD | 2.35 | 6.41 | 4.84 | 20.00 | RSD | 0.90 | 8.13 | 4.26 | 4.38 |
|  | 水平1氧 | 水平1氮 | 水平2氧 | 水平2氮 |  | 水平1氧 | 水平1氮 | 水平2氧 | 水平2氮 |
| 西部新锆 | 0.1041 | 0.0086 | 0.0476 | 0.0022 | 宝钛 | 0.1053 | 0.0108 | 0.0496 | 0.0018 |
|  | 0.1009 | 0.0095 | 0.0443 | 0.0017 |  | 0.1069 | 0.0103 | 0.0491 | 0.0011 |
|  | 0.0997 | 0.0091 | 0.0462 | 0.0016 |  | 0.1056 | 0.0106 | 0.0464 | 0.0015 |
|  | 0.0952 | 0.0106 | 0.0459 | 0.0019 |  | 0.1079 | 0.0107 | 0.0488 | 0.0016 |
|  | 0.0966 | 0.0094 | 0.0485 | 0.0015 |  | 0.1035 | 0.0094 | 0.0460 | 0.0013 |
|  | 0.1032 | 0.0109 | 0.0473 | 0.0014 |  | 0.1062 | 0.0104 | 0.0478 | 0.0014 |
|  | 0.1051 | 0.0087 | 0.0451 | 0.0018 |  | 0.1074 | 0.0101 | 0.0496 | 0.0016 |
|  | 0.0973 | 0.0095 | 0.0457 | 0.0016 |  | 0.1034 | 0.0098 | 0.0503 | 0.0014 |
|  | 0.0963 | 0.0089 | 0.0439 | 0.0021 |  | 0.1032 | 0.0103 | 0.0504 | 0.0016 |
|  | 0.1007 | 0.0113 | 0.0461 | 0.0013 |  | 0.1050 | 0.0101 | 0.0501 | 0.0019 |
|  | 0.0951 | 0.0085 | 0.0463 | 0.0014 |  | 0.1082 | 0.0102 | 0.0474 | 0.0014 |
| 平均值 | 0.0995 | 0.0095 | 0.0430 | 0.0017 | 平均值 | 0.1057 | 0.0103 | 0.0487 | 0.0015 |
| SD | 0.0036 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0003 | SD | 0.0018 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0002 |
| RSD | 3.64 | 10.14 | 3.19 | 17.40 | RSD | 1.70 | 3.88 | 3.22 | 14.00 |
|  | 水平1氧 | 水平1氮 | 水平2氧 | 水平2氮 |  |  |  |  |  |
| 北京院 | 0.1030 | 0.0092 | 0.0506 | 0.0018 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1070 | 0.0103 | 0.0507 | 0.0003 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1010 | 0.0087 | 0.0484 | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1050 | 0.0084 | 0.0519 | 0.0006 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1030 | 0.0080 | 0.0513 | 0.0010 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1010 | 0.0093 | 0.0511 | 0.0013 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1000 | 0.0081 | 0.0517 | 0.0007 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1010 | 0.0080 | 0.0518 | 0.0001 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1010 | 0.0072 | 0.0494 | 0.0002 |  |  |  |  |  |
|  | 0.1040 | 0.0083 | 0.0515 | 0.0003 |  |  |  |  |  |
|  | 0.0993 | 0.0074 | 0.0527 | 0.0002 |  |  |  |  |  |
| 平均值 | 0.1020 | 0.0084 | 0.0511 | 0.0007 |  |  |  |  |  |
| SD | 0.0024 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| RSD | 2.35 | 10.58 | 2.21 | 79.48 |  |  |  |  |  |