标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：锆及锆合金化学分析方法  第22部分：氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法-热导法

承办人：王宽                                                                        共1 页

标准项目负责起草单位：西北有色金属研究总院                              电 话：029-86262499

2016年7月1日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 | 征求意见稿“5.1样品经丙酮或者其它有机试剂清洗清洗，取出后冷风吹干”，建议修改为“在通风柜中风干”。 | 宝钛 | 不接受 |  |
| 2 | 6.6.1 | 征求意见稿“6.6.1测定次数”规定独立进行两次测定，取平均值。此规定应由产品标准或者实验室根据检测需要进行规定，建议取消该条款的规定。 | 宝钛 | 接受 |  |
| 3 | 1 | 根据我们的试验的结果，因低于0.0020%的氮含量偏差较大，建议将氮的测定下限调整为0.0020%。 | 北京院 | 接受 |  |
| 4 | / | 标题部分“惰气熔融红外吸收法-热导法”改为“惰气熔融-红外吸收法、热导法” | 北京院 | 不接受 |  |
| 5 | 2 | 方法提要部分在“氧与坩埚中碳结合形成CO”后加入“和很少量CO2”； “CO被部分氧化成CO2，CO2和剩余的CO随载气流进入红外检测器”改为“混合气体被载气载带进入红外检测器，CO或直接检测或被转化为CO2后被检测，CO2直接检测”；“气路中的CO、CO2分别被吸收分离”改为“气路中的CO、CO2均以CO2形式被吸收分离”。做这些改动后此部分更符合实际工作原理。 | 北京院 | 接受 |  |
| 6 | 5.2 | 建议将5.1部分样品质量分为“ON联测时0.05-0.08g，单测氧时0.05-0.15g”，这样更能保证结果准确性。 | 北京院 | 不接受 |  |
| 7 | 3 | 动力气未说明，建议补充 | 西部新锆 | 不接受 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 7   个；

（2）收到《征求意见稿》后。回函的单位数：  7  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 3 个；

（4）没有回函的单位数：  0 个。