GB/T 13747.24-201×

《锆及锆合金化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法》

试验报告

本文利用高频感应炉燃烧红外吸收法测定锆及锆合金中碳含量，通过试验确定了锆及锆合金试样中碳含量测定的条件，并制定相应的方法。方法简单，快速，准确，适合作为国标分析方法。

一、实验部分

1.1  丙酮或者其它有机试剂。

1.2  锡粒。

1.3  铁屑。

1.4  钨粒。

1.5  氧气（体积分数≥99.99%）。

1.6  无水高氯酸镁。

1.7  碱石棉。

1.8  稀土氧化铜。

1.9  镀铂硅胶。

1.10  标准物质/样品：选择与试料成分，碳含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

1.11  坩埚和坩埚盖：使用前在马弗炉中于900°C～1000°C灼烧2h，灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

二、仪器及实验参数

CS600碳硫分析仪（美国力可公司），仪器各项参数如下表1：

表1 仪器参数表

| 分析功率 | 100% |
| --- | --- |
| 吹扫时间 | 5s |
| 延迟时间 | 20s |
| 最短分析时间 | 45s |
| 比较器水平 | 1% |

三、实验方法

3.1  称样量的选择

试样的称样量与材料性质，熔化难易程度等因素有关。从表2数据可见，当称样量0.30g~0.50g时，碳含量的平均值较高，检测值的相对标准偏差较小，单次分析结果的代表性最好；称样量大于0.50g时，受坩埚及助熔剂用量的限制，试样不能完全熔融，碳释放不充分，结果重复性差，碳含量平均值较低。本方法将称样量定为0.30g~0.50g。

表2 不同称样量时锆样品中碳含量的检测结果

| 称样量 g | 碳含量 % | 平均值 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.00368，0.00315，0.00328 | 0.00337 | 8.20 |
| 0.40 | 0.00364，0.00345，0.00357 | 0.00355 | 2.76 |
| 0.50 | 0.00363，0.00337，0.00345 | 0.00349 | 3.79 |
| 0.60 | 0.00280，0.00257，0.00242 | 0.00259 | 7.34 |
| 0.70 | 0.00214，0.00259，0.00210 | 0.00228 | 11.82 |
| 0.80 | 0.00209，0.00228，0.00201 | 0.00212 | 6.51 |

3.2　助熔剂的选择实验

目前，分析用助熔剂主要有钨粒，钨锡，锡粒等，添加剂为纯铁（锆为高温难熔金属，在高频磁场中感应性较弱，加入纯铁后可增加感应耦合，更易氧化熔烧）。其中，纯铁的加入量不宜过多，否则会引起拖尾，导致分析时间延长，且峰型不好；锡粒因为本身空白较低，可迅速产生大量热量助熔，使得难熔金属锆及锆合金更易氧化熔烧，但是增加锡粒的加入量会产生较多的二氧化锡粉尘，对炉膛内系统造成污染；钨的加入能够有效防止实验过程中样品的飞溅，促进燃烧，增加燃烧曲线的平滑度。本方法选用多种助熔剂进行了试验，结果见表3。最终选用钨粒、锡粒与纯铁混合助熔剂，比例为：Fe+Sn+W=0.5g+0.1g+1.2g。

表3 助熔剂的条件实验

| 助熔剂的选择 | 试样熔融情况 |
| --- | --- |
| 锡粒0.3g | 未融，试样基本无变化 |
| 锡粒0.3g + 纯铁0.5g | 灰分大，熔融不完全 |
| 钨粒1.5g | 熔融不完全 |
| 锡粒0.3g + 1.5g钨粒 | 熔融不完全 |
| 锡钨混合剂（LECOCEL II）1.2g | 熔融不完全，灰分大 |
| 锡钨混合剂（LECOCEL II）1.2g +0.5纯铁（屑状） | 样品熔融完全，灰分稍大，峰型好， 结果重复性差 |
| 锡粒0.1g + 纯铁0.5g（屑状）+ 钨粒1.2g | 样品熔融完全，峰型好，结果重复性好 |

3.3  分析功率的选择

分析功率的大小，直接影响着样品的熔融效果和喷溅程度，因此需选择合适的分析功率以保证样品中的碳能够完全释放又能减少喷溅，降低对炉头的损耗。本实验选用锆屑进行功率试验，当使用小于80%功率分析时，样品燃烧后熔体不平，有拖尾现象，当使用90%或最大功率100%分析时，分析结果最高且一致性好，说明样品碳释放较完全，使用接近100%功率分析时样品熔后坩埚内壁光滑，极少有拖尾现象。在本方法中选择功率为100%。

表4 不同功率时碳含量数据对比

| 分析功率 % | 碳含量 % | 平均值 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0.00257 0.00221 0.00227 | 0.00235 | 8.14 |
| 80 | 0.00277 0.00325 0.00252 | 0.00285 | 13.03 |
| 90 | 0.00334 0.00351 0.00356 | 0.00347 | 2.46 |
| 100 | 0.00342 0.00351 0.00358 | 0.00350 | 2.20 |

3.4 分析时间的选择

图1为某次分析锆及锆合金中碳含量的积分曲线，碳量测定结果为0.00353%，开始分析后40s碳基本释放完全。本方法将碳的积分时间确定为45s，可以保证样品中碳的完全释放。

3.5  标准物质的选择

标准物质的选择对试料的检测结果的准确度有很大影响，首先，设备性能的稳定性需要由标准物质的精密度加以判定，而标准物质的准确度又影响试料的检测结果，一般选用国家标准物质或有证标准物质。标准物质含量的选择对试料的结果也会有较大影响，如果采用单点校正，一般采用标准物质中碳含量略高于试料中的碳含量。

本实验室对和样品材质相同的锆标样以及和样品中碳含量相近的钢标样校准仪器后的检测结果作了如下比较：

表5 不同标准物质校准仪器后对测定结果的数据对比

| 标准样品选择 | 测定结果 % | 平均值 % |
| --- | --- | --- |
| 钢标GBW01147 (0.0045%±0.0004%) | 0.00351 0.00358 0.00361 | 0.00357 |
| 锆标BCR-276 (0.0108%±0.0011%) | 0.00329 0.00325 0.00328 | 0.00328 |

3.6  方法的检出限和定量限

检出限：以连续测定11次空白值标准偏差3倍对应的含量值作为检出限。定量限：以连续测定11次空白值标准偏差10倍对应的含量值作为定量限，结果见表6。

表6  检出限及定量限

| 材料 | 测定值 % | 平均值 % | 标准偏差 % | 检出限 % | 测定下限% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坩埚+纯铁+钨锡 | 0.00076， 0.00059，0.00061， 0.00049，0.00057，0.00064， 0.00055，0.00071，0.00061， 0.00074，0.00063 | 0.00063 | 0.000082 | 0.00025 | 0.00082 |

3.7   方法精密度实验

表7 方法精密度数据

| 试样名称 | 结果 % | 平均值 % | 标准偏差 % | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆屑1# | 0.00352，000366，0.00307，0.00384，0.00328，0.00377，0.00346，0.00352，0.00344，0.00375，0.00343 | 0.00352 | 0.000227 | 6.45 |
| 锆粉2# | 0.0322，0.0343，0.0333， 0.0372，0.0374，0.0333， 0.0359，0.0358，0.0346， 0.0348，0.0350 | 0.0349 | 0.00162 | 4.64 |

四　结果与讨论

4.1建立了高频红外吸收法测定锆及锆合金中碳含量的方法，确定了高频红外吸收法测定锆及锆合金中碳含量的优化条件。

4.2分析功率：100%；分析时间：45s；助熔剂：混合助溶剂比例为Fe+Sn+W=0.5g+0.1g+1.2g；称样量：0.30g~0.50g。

注意：在测定低碳含量样品时，应及时清理炉膛灰分，以免造成数据偏差！

GB/T 13747.24-201×

《锆及锆合金化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法》验证情况

一验情况：西部新锆

- 实验部分

  - 仪器与试剂

    - 仪器

Leco CS844碳硫仪，1000Hz碳/硫红外检测器。

    - 试剂

      - 乙醇

      - 锡粒（含碳量小于0.0005%）

      - 铁屑（含碳量小于0.0008%）

      - 钨粒（含碳量小于0.001%）

      - 钨锡混合粉剂（LECOCEL II）

      - 无水高氯酸镁

      - 碱石棉

      - 稀土氧化铜

      - 标准物质：纯铁中低碳硫GBW01147；中低合金钢YSBC18201a-05；锆合金标准物质BCR-276 Zircaloy (C, N, O)。

      - 坩埚和坩埚盖：在马弗炉中700°C～800°C灼烧至少2h，或900°C～1000°C灼烧至少1h，灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。灼烧过的坩埚和坩埚盖，如果暴漏在空气中4h以上，下次使用前必须重新灼烧。

      - 氧气（体积分数≥99.99%）

      - 氮气（体积分数≥99%）

  - 试验方法

    - 试验条件

选择仪器测定参数，见表1。

表1 仪器测定参数

| 功率（%） | 吹扫时间（s） | 积分延迟时间（s） | 最短分析时间（s） | 比较器水平（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 20 | 45 | 1 |

    - 样品制备

将试料加工成屑状，加工时不允许使用冷却剂，经乙醇或丙酮清洗后晾干，用堆锥四分法选取试样待测。

    - 工作曲线的绘制

采用单点校准法绘制工作曲线。当碳量≤0.004%时，采用碳量为0.0045%的标准物质GBW01147建立工作曲线。当碳量＞0.004%时，采用碳量为0.044%的标准物质YSBC18201a建立工作曲线。

- 结果与讨论

  - 称样量试验

使用标准物质和锆合金试样选择不同称样量进行试验，结果见表2。

表2 称样量试验结果

| 试样 | 称样量（g） | 测定值（%） | 平均值（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW01147 | 0.40 | 0.00468；0.00472；0.00451 | 0.0046 | 2.40 |
| GBW01147 | 0.50 | 0.00449；0.00437；0.00443 | 0.0044 | 1.35 |
| YSBC18201a | 0.40 | 0.04375；0.04231；0.04362 | 0.0432 | 1.84 |
| YSBC18201a | 0.50 | 0.04439；0.04426；0.04331 | 0.0440 | 1.34 |
| 锆屑1# | 0.40 | 0.00278；0.00272；0.00281 | 0.0028 | 1.65 |
| 锆屑1# | 0.50 | 0.00289；0.00278；0.00273 | 0.0028 | 2.92 |

由试验结果可知，称样量在0.4g至0.5g时，对测定结果无显著影响。

  - 助熔剂试验

由于锆为难熔金属，无磁性，熔点略高于钛。综合钛合金助熔剂选择方法，分别使用LECOCEL II号助熔剂+铁、铁+钨+锡等进行试验，结果见表3。由表3可知铁+钨+锡熔化锆及锆合金情况良好，由于LECOCEL II号价格昂贵，因此推荐铁屑0.5g+钨粒1.2g+锡粒0.1g。

表3 助熔剂试验结果

| 试样 | 助熔剂 | 试样熔池情况 |
| --- | --- | --- |
| 锆屑1# | 锡粒0.5g+铁屑0.5g | 样品熔融不完全，熔池鼓泡 |
| 锆屑1# | LECOCEL II号1.2g+0.5铁屑 | 样品熔融完全，峰型好 |
| 锆屑1# | 铁屑0.5g+钨粒1.2g+锡粒0.1g | 样品熔融完全，峰型好 |

  - 检出限与定量限

检出限以3倍空白信号值标准偏差计算（置信度99.6%）。定量限以10倍空白信号值的标准偏差所对应的浓度（或质量）计算。将空白试样（仅添加助熔剂）连续测定11次，数据见表4。

表4 检出限与定量限

| 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差 | 检出限（µg/g） | 定量限（µg/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000341；0.000480；0.000324；0.000407；0.000417；0.000253；0.000482；0.000293；0.000461；0.000441；0.000338 | 0.000385 | 0.0000792 | 0.000238 | 0.000792 |

由表4数据可知，该方法检出限与定量限满足试验要求。

  - 准确度试验

对锆合金标准物质BCR-276进行测定，结果见表5。

表5 准确度试验结果

| 样品编号 | 合金基体 | 标定值（%） | 扩展不确定度（%） | 测定值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCR-276 | Zr | 0.0108 | ±0.0011 | 0.0110 |

  - 精密度试验

按照试验方法对给定的锆屑、锆粉、锆标样分别进行了11次独立地测定，结果见表6。

表6 精密度试验结果

| 试样 | 碳测定结果(w/%) | 平均值(%) | 标准偏差 | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆屑1# | 0.00342；0.00331；0.00352；0.00323；0.00350；0.00368；0.00353；0.00348；0.00361；0.00349；0.00352 | 0.0035 | 0.00013 | 3.58 |
| 锆粉2# | 0.03301；0.03468；0.03271；0.03702；0.03581；0.03804；0.03659；0.03507；0.03381；0.03719；0.03431 | 0.0353 | 0.00178 | 5.03 |

本实验室结果与西北有色金属研究院结果对比发现无显著性差异。

采用格拉布斯（Grubbs）检验方法，对表6数据中锆屑1#与锆粉2#结果进行异常值分析，结果见表7。

表7 不同碳含量水平样品分析结果异常值分析

| 编号 | （%） | 标准偏差 | G1 | Gn | 舍弃界限值 n=11，a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆屑1# | 0.0035 | 0.00015 | 1.9956 | 1.5834 | 2.234 | 无异常值 |
| 锆粉2# | 0.0353 | 0.00178 | 1.4550 | 1.5456 | 2.234 | 无异常值 |

由表7中数据可知该方法对不同碳含量的样品测定11次时未发现异常值，重复性好，精密度高。

- 结论

通过锆及锆合金中碳量验证试验结果表明，采用高频燃烧-红外吸收法法测定锆及锆合金中0.002%~0.300%的碳量是可行的，测定的结果具有较高的精密度和准确度，能够满足锆及锆合金中碳量测定的要求。推荐作为国家标准修订依据。

二验情况：

根据有色金属标准委员会的安排，金堆城钼业公司、宝钛股份有限公司、广州有色金属研究院、醴陵市金利坩埚瓷厂、西部金属材料股份有限公司、北京有色金属研究总院、国核宝钛锆业股份公司、北京矿冶研究总院等8家单位负责第二验证。各单位按照起草单位的研究报告、标准预审稿，对锆及锆合金验证样品进行了精密度试验，验证结果见表8。

表8 二验单位精密度试验验证结果

|  | 水平1 | 水平2 |  | 水平1 | 水平2 |  | 水平1 | 水平2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝钛 | 0.0034 | 0.0346 | 广州院 | 0.0041 | 0.0330 | 金钼 | 0.0038 | 0.0330 |
|  | 0.0031 | 0.0333 |  | 0.0033 | 0.0320 |  | 0.0037 | 0.0310 |
|  | 0.0031 | 0.0343 |  | 0.0036 | 0.0297 |  | 0.0040 | 0.0320 |
|  | 0.0032 | 0.0379 |  | 0.0038 | 0.0303 |  | 0.0039 | 0.0320 |
|  | 0.0030 | 0.0346 |  | 0.0038 | 0.0325 |  | 0.0040 | 0.0310 |
|  | 0.0032 | 0.0313 |  | 0.0037 | 0.0328 |  | 0.0038 | 0.0300 |
|  | 0.0035 | 0.0344 |  | 0.0037 | 0.0301 |  | 0.0039 | 0.0310 |
|  | 0.0034 | 0.0357 |  | 0.0034 | 0.0303 |  | 0.0038 | 0.0300 |
|  | 0.0038 | 0.0338 |  | 0.0036 | 0.0306 |  | 0.0038 | 0.0300 |
|  | 0.0036 | 0.0355 |  | 0.0034 | 0.0299 |  | 0.0039 | 0.0290 |
|  | 0.0032 | 0.0349 |  | 0.0033 | 0.0309 |  | 0.0039 | 0.0320 |
| 平均值 | 0.0033 | 0.0346 | 平均值 | 0.0036 | 0.0311 | 平均值 | 0.0039 | 0.0310 |
| SD | 0.0002 | 0.0016 | SD | 0.0002 | 0.0012 | SD | 0.0001 | 0.0012 |
| RSD | 7.3596 | 4.6945 | RSD | 6.7935 | 3.9695 | RSD | 2.3926 | 3.8168 |
|  | 水平1 | 水平2 |  | 水平1 | 水平2 |  | 水平1 | 水平2 |
| 西材 | 0.0035 |  | 北京院 | 0.0035 | 0.0358 | 北矿院 | 0.0030 | 0.0314 |
|  | 0.0041 |  |  | 0.0042 | 0.0368 |  | 0.0026 | 0.0299 |
|  | 0.0041 |  |  | 0.0044 | 0.0361 |  | 0.0030 | 0.0328 |
|  | 0.0039 | 0.0345 |  | 0.0041 | 0.0358 |  | 0.0029 | 0.0319 |
|  | 0.0035 | 0.0343 |  | 0.0041 | 0.0392 |  | 0.0031 | 0.0326 |
|  | 0.0039 | 0.0344 |  | 0.0042 | 0.0390 |  | 0.0026 | 0.0300 |
|  | 0.0037 | 0.0350 |  | 0.0031 | 0.0358 |  | 0.0024 | 0.0317 |
|  | 0.0035 | 0.0351 |  | 0.0029 | 0.0396 |  | 0.0031 | 0.0303 |
|  | 0.0038 | 0.0341 |  | 0.0037 | 0.0373 |  | 0.0026 | 0.0297 |
|  | 0.0039 | 0.0348 |  | 0.0042 | 0.0360 |  | 0.0026 | 0.0301 |
|  | 0.0041 | 0.0380 |  | 0.0038 | 0.0367 |  | 0.0024 | 0.0301 |
| 平均值 | 0.0038 | 0.0350 | 平均值 | 0.0038 | 0.0371 | 平均值 | 0.0027 | 0.0309 |
| SD | 0.0002 | 0.0013 | SD | 0.0005 | 0.0015 | SD | 0.0003 | 0.0011 |
| RSD | 6.2134 | 3.5717 | RSD | 13.0076 | 3.9834 | RSD | 9.8753 | 3.6961 |
|  | 水平1 | 水平2 |  |  |  |
| 金利 坩埚 | 0.0038 | / |  |  |  |
|  | 0.0040 |  |  |  |  |
|  | 0.0039 |  |  |  |  |
|  | 0.0042 |  |  |  |  |
|  | 0.0035 |  |  |  |  |
| 平均值 | 0.0039 | / |  |  |  |
| SD | 0.0003 |  |  |  |  |
| RSD | 6.4599 |  |  |  |  |

# Text boxes

图1  碳的释放曲线