ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

离子型稀土矿混合稀土氧化物

化学分析方法  三氧化二铝量的测定

Chemical analysis methods for mixed rare earth oxide
of ion-absorpted type RE ore—

Determination of aluminum oxide content

(送审稿)

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中  国  国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

GB/T18882.2-201X

代替GB/T18882.2-2008

发布

- 前    言

GB/T 18882《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 》共分为2个部分：

第1部分 十五个稀土元素氧化物的配分量的测定；

第2部分 三氧化二铝量的测定。

本部分为第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 18882.2-2008 《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 三氧化二铝量的测定》。本部分包含两个方法，方法1为电感耦合等离子体原子发射光谱法，方法2为EDTA容量法。当两个方法的分析范围出现重叠时，以方法2作为仲裁方法。

本部分与GB/T18882.2-2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下 ：

修改了方法1中样品分解方式，将试样分解中的草酸分离稀土消除基体干扰改为近似基体匹配；

修改了方法1中分析谱线，将铝（Al）分析线 396.152nm 改为 237.312 nm，并增加了一条推荐分析线167.617nm ；

修改了方法1测定范围，测定下限由0.030%改为0.10%，测定上限由2.00%改为5.00 %；

修改了方法2测定范围，测定下限由 2.00 %改为4.00 %；

本部分由全国有色标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本部分负责起草单位：赣州有色冶金研究所。

本部分参加起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司、江苏金石稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、定南大华新材料资源有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司。

本部分方法1主要起草人：张文星、谢璐、 袁琦 、罗盈盈、陈绯宇、龚兴芳、 陈文、王文华、王金凤、田荣花、朱许磊、刘志勇、石翠萍

本部分方法2主要起草人：谢玲君、刘鸿、肖娟、杨峰、刘兵、丁浩、温斌、姚南红、郭厚春、阳兆鸿、张素珍、何德华

本标准所代替标准的历次发布情况为：

GB/T18882.4-2002 ；

GB/T18882.5-2002；

GB/T18882.2-2008。

离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法

第2部分 三氧化二铝量的测定

- 范围

本部分规定了离子型稀土矿混合稀土氧化物中三氧化二铝含量的测定方法。

本部分适用于离子型稀土矿混合稀土氧化物中三氧化二铝含量的测定。共包含两个方法，方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法，方法2容量法。方法1的测定范围（质量分数）: 0.10% ～5.00% ，方法2的测定范围（质量分数）: ＞4.00% ～15.00% .

- 2   方法1：电感耦合等离子体原子发射光谱法

2.1  方法原理

试样经硝酸、氢氟酸分解，高氯酸冒尽烟后，用盐酸溶解清亮，采用近似基体匹配消除稀土基体干扰，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

2.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

2.2.1盐酸(ρ l.19 g/mL)，AR。

2.2.2氢氟酸(ρ1.13g/mL)，AR。

2.2.3 高氯酸(ρ1.67g/mL)，AR。

2.2.4 硝酸(ρ1.42g/mL)，AR。

2.2.5过氧化氢（30%），AR。

2.2.6硝酸溶液（1 + 1)。

2.2.7盐酸溶液（1 + 1)。

- 2.2.8铝标准贮存溶液A：称取纯金属铝（光谱纯，用前擦净表面氧化物）1.0000 g于500 mL烧杯中，加入水50mL，再加入40 mL盐酸(2.2.1)，于低温溶至清亮（间补盐酸和水，并最终使铝标准含盐酸为约5 %），冷却。移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀。此标准溶液每毫升含1 mg铝。

- 2.2.9铝标准贮存溶液B：移取20.00 mL铝标准贮存溶液A（2.2.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（2.2.1），用水定容，混匀。此标准溶液每毫升含200 μg铝。

- 2.2.10铝标准贮存溶液C：移取10.00 mL铝标准贮存溶液A（2.2.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（2.2.1），用水定容，混匀。此标准溶液每毫升含100 μg铝。

- 2.2.11按表1称取中除氧化铈和氧化铽的各单一稀土氧化物（w/REO>99%,稀土相对纯度>99.9%，经950℃灼烧1h，w/Al2O3<0.001 %）于300 mL烧杯中，加入10 mL水、20 mL盐酸（2.2.1），低温加热分解至清亮，称取表1中氧化铈（w/REO>99%,相对纯度>99.9%，经950℃灼烧1h，w/Al2O3<0.001%）和氧化铽（w/REO>99%,相对纯度>99.9%，经950℃灼烧1h，w（Al2O3)<0.001%）于100 mL烧杯中，加入适量水、5 mL硝酸（2.2.4）和2 mL过氧化氢（2.2.5），低温加热分解至清亮，赶净气泡，取下冷却至室温，将两份试液合并移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。待测。此标准溶液每毫升含100 mg混合稀土氧化物。

2.2.12 氩气（>99.99%)。

表1

| 混合稀土氧化物称取量/mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 |
| 称样量 | 2000 | 300 | 500 | 2000 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| 元素 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | 合计 |
| 称样量 | 500 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 | 2750 | 10000 |

2.3 仪器设备

2.3.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率<0.006 nm(200 nm处)。

2.3.2光源：氩等离子体光源。

2.4 试样

2.4.1 试样粒度小于0. 074 mm。

2.4.2试样预先在105℃〜110 ℃烘2 h,置于干燥器中冷却至室温。

2.5 分析步骤

2.5.1 试料

称取0.1000 g试样（2.4），精确至0.0001 g 。

- 2.5.2测定数量

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

- 2.5.3空白试验

- 随同试料（2.5.1）进行空白试验。

- 2.5.4 分析试液的制备

- 2.5.4.1将试样（2.5.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水，加入2 mL硝酸（2.2.6），加热分解3 min，加入2 mL氢氟酸（2.2.2）继续分解5 min，加入3 mL高氯酸（2.2.3）冒烟并蒸至近干，取下稍冷后加入10 mL盐酸（2.2.7） 并滴加5滴过氧化氢（2.2.5），加热分解至清亮，将试液移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。待测。

- 2.5.5 标准系列配制

- 移取0.00 mL、5.00 mL 、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL铝标准贮存溶液C（2.2.10）以及15.00 mL铝标准贮存溶液B(2.2.9)于6个100 mL容量瓶中，分别加入1 mL 混合稀土氧化物标准贮存溶液（2.2.11）和5 mL盐酸（2.2.1），以水稀至刻度，混匀，待测。此标准系列溶液每毫升含铝分别为0 μg、5.00 μg、10.00 μg、15.00 μg、20.00 μg、30.00 μg，稀土氧化物浓度为1 mg/mL。

- 2.5.6 测定

- 将标准系列溶液（2.5.5）、空白试液（2.5.3）与分析试液（2.5.4）按仪器最佳条件于分析线237.312nm（或分析线167.617 nm）处依次进行测定。

- 2.6 分析结果的计算与表述

按式（1）计算三氧化二铝的质量分数ω(A1203)，数值以%表示：：

ωAl2O3=ρ1−ρ0V1m0×106×1.8895×100…………………………（1）

式中：

ρ1 ——计算机输出的试样溶液中铝的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0 ——计算机输出的空白溶液中铝的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1 ——-测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试样量，单位为克（g）；

1.8895——— 三氧化二铝对铝的换算系数。

2.7 精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.35 | 0.047 |
| 2.67 | 0.20 |
| 4.93 | 0.25 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

2.7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.1~0.5 | 0.05 |
| 0.5~1.0 | 0.10 |
| 1.0~1.5 | 0.15 |
| 1.5~2.0 | 0.20 |
| 2.0~3.0 | 0.25 |
| 3.0~5.0 | 0.30 |

2.8 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

3  方法2：容量法

- 3.1方法原理

试样经盐酸、氢氟酸、高氯酸分解，调节酸度(pH l.5~2.0)，用草酸分离稀土，加入硝酸和高氯酸破坏草酸根，用EDTA络合铝，以二甲酚橙作指示剂，采用硫酸锌返滴定法测定三氧化二铝量。

- 3.2 试剂和材料

3.2.1 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

3.2.2 氢氟酸(ρ1.13 g/mL)。

3.2.3过氧化氢(30%)。

3.2.4高氯酸(ρ1.67 g/mL)。

3.2.5硝酸(ρ1.42 g/mL)。

3.2.6草酸溶液(100 g/L)。

3.2.7氢氧化钠溶液(200 g/L)。

3.2.8盐酸溶液(1+1)。

3.2.9盐酸溶液（1+4)

3.2.10氨水溶液（1+1)。

3.2.11 EDTA(乙二胺四乙酸二钠）溶液（约为0.05 mol/L):称取20 g EDTA溶于少量水中，移入1 000 mL容量瓶中，以水定容，混匀。

3.2.12甲酚红指示剂：称取0.2 g甲酚红，溶于100 mL乙醇溶液（1 + 1)中。

3.2.13酚酞乙醇溶液（10g/L)。

3.2.14乙酸-乙酸纳缓冲溶液(pH 5.5):称取200 g乙酸钠溶于少量水中，移入1000 mL容量瓶中，加 入10 mL冰乙酸，以水定容，混匀。

3.2.15二甲酚橙指示剂（4 g/L):称取0.4 g二甲酚橙和20 g硝酸钾溶于少量水中，移入100 mL容量 瓶中，用水定容，混匀。贮存于棕色瓶中。

3.2.16氟化钠溶液(40 g/L)。

3.2.17铝标准溶液：称取1.0000 g金属铝（光谱纯，用前除尽表面氧化物）于500 mL烧杯中，加入 50 mL水，再加入40 mL盐酸（3.2.1),低温溶至清亮（间补盐酸和水），冷却。移入1000 mL容量瓶中， 用盐酸(5+95)稀至刻度，混匀。此标准溶液1 mL含1 mg铝。

3.2.18硫酸锌溶液（约0.1 mol/L):称取30 g固体硫酸锌（ZnS04·7H20)溶于适量水中，移入1 000 mL容量瓶中，用水定容，混匀。

3.2.19硫酸锌标准溶液

3.2.19.1配制：称取2.4 g固体硫酸锌（ZnS04 •7H20)溶于少量水中，移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀。

3.2.19.2标定：移取10.00 mL铝标准溶液（3.2.17)于250 mL锥形瓶中，加入30 mL EDTA溶液 (3.2.11)，并加入1〜2滴酚酞指示剂（3.2.13)，用氢氧化钠（3.2.7)中和至红色出现。用盐酸（3.2.9)中和 至无色并过量1滴，加入20 mL乙酸-乙酸纳缓冲溶液(3.2.14)，低温微沸1 min〜2 min，取下冷却。以下按分析步骤（3.4.4)进行操作。

按式(2)计算硫酸锌标准溶液的浓度。

c=ρ0V1MV2………… (2)

式中：

c——硫酸锌的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

ρ0——铝标准溶液质量浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL);

M——铝的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

V1——移取铝溶液的体积，单位为毫升(mL);

V2——消耗硫酸锌标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。

- 3.3试样

3.3.1 试样粒度小于0.074 mm。

3.3.2试样预先在105℃〜110 ℃烘2 h,置于干燥器中冷却至室温。

- 3.4分析步骤

- 3.4.1试料

称取0.25 g试样（3.3），精确至0.0001 g。

- 3.4.2测定数量
    独立地进行两次测定，取其平均值。

- 3.4.3空白试验

随同试料（3.4.1）进行空白试验。

3.4.4 分析试液的制备

- 3.4.4.1将试料（3.4.1 )置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL盐酸（3.2.8 )，1 mL过氧化氢（3.2.3 ) 低温加热分解3 min，加入5 mL氢氟酸(3.2.2 )继续分解5 min,加入8 mL高氯酸（3.2.4)冒烟并蒸干，取下稍 冷后加入5 mL盐酸(3.2.8 )分解清亮，移入200 mL烧杯中，加入10 mL热草酸溶液(3.2.6 )，摇匀后加入3〜5滴甲酚红指示剂（3.2.12 ),用盐酸（3.2.9 )和氨水（3.2.10 )调成橘红色（PH l.5〜2.0),于40°C保 温30 min，冷却后将试液移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。

- 3.4.4.2将试液(3.4.4.1)用中速定量滤纸干滤于100 mL烧杯中，移取50. 00 mL溶液于250 mL锥形 瓶中，加入10 mL硝酸（3.2.5)和5 mL高氯酸（3.2.4)，低温蒸发至冒尽白烟，取下冷却，加入5 mL盐酸 (3.2.8)，淋少许水，微热至沸片刻，使盐类全部溶解。

- 3.4.4.3将试液(3.4.4.2)取下，加入20 mL EDTA溶液（3.2.11)，加入1〜2滴酚酞指示剂（3.2.13)，用氢氧化钠（3.2.7)中和至红色出现。用盐酸（3.2.9)中和至无色并过量1滴，加入20 mL乙酸-乙酸纳缓冲 溶液（3.2.14)，微沸1 min〜2 min，取下冷却。

- 3.4.4.4在试液(3.4.4.3)中加入2滴二甲酚橙指示剂（3.2.15)，用硫酸锌溶液(3.2.18)滴定至接近红色， 再用硫酸锌标准溶液（3.2.19)继续滴定至刚好出现纯红色（不计读数）。加入15 mL氟化钠溶液 (3.2.16)，微沸1 min〜2 min,取下冷却，用硫酸锌标准溶液(3.2.19)滴定至纯红色为终点。记录消耗的硫酸锌标准溶液(3.2.19)的体积。

3.5分析结果的计算

按式(3)计算三氧化二铝的质量分数ω(A1203)，数值以%表示：

式中：

ωAl2O3=cMV2−V0Vm0V1×103×1.8895×100………… (3)

式中：

c——硫酸锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

M——铝的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

V——试液总体积，单位为毫升(mL);

V1——分取试液的体积，单位为毫升(mL);

V2——试料消耗硫酸锌标准溶液，单位为毫升(mL);

V0——空白消耗硫酸锌标准溶液，单位为毫升(mL);

m0——试料的质量，单位为克(g);

1.8895——三氧化二铝对铝的换算系数。

3.6　精密度

3.6.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 4.91 | 0.21 |
| 9.51 | 0.23 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

3.6.2　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于0.40%。

3.7  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。