XB

XB/T XXXX.3—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第3部分：铁、镁、锌、铜量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods for rare earth-based hydrogen storage alloy

Part3：Determination of iron，magnesium，zinc and copper contents by Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前    言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定；

第3部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定。

本部分为第3部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、赣州有色冶金研究所、国家稀土产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江苏金石稀土有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司。

本部分主要起草人：于勇海、赵静、常诚。

本部分参加起草人：王剑辉、谢璐、刘鸿、蔺恩成、王文华、陈彦斌、吴英、刘志勇、张海燕等。

稀土系贮氢合金化学分析方法

第3部分： 铁、镁、锌、铜量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本部分规定了稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜含量的测定方法。

本部分适用于稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜含量的测定。测定范围：铁、镁、铜：0.0050%~0.30%，锌：0.010%~0.10%。

- 方法原理

试料经硝酸加热分解，在稀硝酸介质下，使用电感耦合等离子体发射光谱仪，于各元素所对应的波长处进行测定。

- 试剂和材料

  - 硝酸（ρ1.42g/mL，优级纯）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 盐酸（ρ1.19g/mL，优级纯）。

  - 纯水（电阻率大于18.0 MΩ/cm）。

  - 铁标准贮存溶液：准确称取0.1000g纯铁（>99.99%），加入5mL盐酸（3.3）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

  - 镁标准贮存溶液：准确称取0.1658g氧化镁（>99.99%），加入5mL硝酸（3.2）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

  - 锌标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属锌（>99.99%），加入5mL硝酸（3.2）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

  - 铜标准贮存溶液：准确称取0.1000g金属铜（>99.99%），加入5mL硝酸（3.2）溶解至完全，取下冷却至室温后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

  - 混合标准使用溶液：分别移取标准贮存溶液（3.5-3.8）各5.00mL于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.1）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铁、镁、锌、铜各50μg。

  - 氩气：纯度≥99.99％。

- 仪器

- 等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006nm（200nm处）

- 光源：氩等离子体光源

- 试样

样品呈粉状。

- 分析步骤

- 试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

- 测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

- 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2）加热溶解完全，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，按表1稀释待测。

| 含量范围 /% | 0.0050～0.20 | 0.20～0.30 |
| --- | --- | --- |
| 移取体积/mL | / | 5.00 |
| 定容体积/mL | / | 25.00 |

- 标准系列溶液的配制

- 分别移取混合标准溶液（3.9）0mL、1.00mL、2.00mL、10.00mL、20.00mL于五个100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。该标准系列溶液中铁、镁、锌、铜浓度分别为0、0.50、1.00、5.00、10.00μg/mL。再从配制好的10.00μg/mL的混合标准溶液中移取1.00mL于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀，该溶液中铁、镁、锌、铜浓度为0.10μg/mL。最终配制成的标准系列溶液中铁、镁、锌、铜的浓度分别为0.00、0.10、0.50、1.00、5.00、10.00μg/mL。

- 测定

- 分析线波长见表2

| 元素 | Fe | Mg | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线/nm | 259.940 | 280.270 | 206.191 | 213.598 |

- 将分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定，由计算机输出空白试液（6.3）分析试液（6.4）中各待测元素的质量浓度。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算各待测元素的质量分数（%）：

w=(ρ−ρ0)V0V2×10−6mV1×100………………………………（1）

式中：

- ρ——计算机输出的分析试液（6.4）中各待测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

- ρ0——计算机输出的空白试液（6.3）中各待测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

- V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

- V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

- V2——分析试液（6.4）体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g)。

- 精密度

- 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得；超过表3含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得：

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0050 | 0.0002 | 镁 | 0.0050 | 0.0002 |
|  | 0.0376 | 0.0020 |  | 0.0120 | 0.0017 |
|  | 0.0831 | 0.0017 |  | 0.0614 | 0.0020 |
|  | 0.134 | 0.0098 |  | 0.115 | 0.0090 |
|  | 0.284 | 0.012 |  | 0.259 | 0.010 |
| 锌 | 0.0103 | 0.0014 | 铜 | 0.0052 | 0.0003 |
|  | 0.0512 | 0.0028 |  | 0.0509 | 0.0028 |
|  | 0.101 | 0.0087 |  | 0.103 | 0.0087 |
|  | / | / |  | 0.251 | 0.013 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

- 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列的允许差：

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % | 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0050~0.010 | 0.0005 | 镁 | 0.0050~0.010 | 0.0004 |
|  | >0.010~0.050 | 0.003 |  | >0.010~0.050 | 0.003 |
|  | >0.050~0.10 | 0.04 |  | >0.050~0.10 | 0.005 |
|  | >0.10~0.20 | 0.02 |  | >0.10~0.20 | 0.02 |
|  | >0.20~0.30 | 0.03 |  | >0.20~0.30 | 0.03 |
| 锌 | 0.010~0.050 | 0.003 | 铜 | 0.0050~0.010 | 0.0010 |
|  | >0.050~0.10 | 0.005 |  | >0.010~0.050 | 0.003 |
|  | / | / |  | >0.050~0.10 | 0.005 |
|  | / | / |  | >0.10~0.20 | 0.03 |
|  | / | / |  | >0.20~0.30 | 0.04 |

- 质量控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。