XB

XB/T XXXX.6—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第6部分：氧量的测定

脉冲-红外吸收法

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy

Part6 ：Determination of oxyen content-

Impulse-infrared conductance absorption method

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量的测定；

第3部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定。

本部分为第6部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、国家稀土产品质量监督检测中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、虔东稀土集团股份有限公司 。

本部分主要起草人：杜梅、赵长玉、夏郁美、王振江。

本部分参加起草人：李蒙、蔺恩成、黄凤莉、陈燕、王安丽、王国雄、胡伟康、温斌、谢宝平、李 芳、傅林养、张龙菁。

稀土系贮氢合金化学分析方法                                      氧量的测定                                                脉冲-红外吸收法

- 范围

本部分规定了稀土系贮氢合金中氧量的测定方法。

本部分适用于稀土系贮氢合金中氧量的测定方法。测定范围：0.0050%~0.20%。

- 方法原理

在惰性气氛下，样品经脉冲炉高温熔融释放出氧，与热坩埚反应，产生一氧化碳。一氧化碳经氧化铜炉催化后转化为二氧化碳，用红外吸收法进行测定。

- 试剂和材料

- 3.1  带盖镍囊。

- 3.2  高纯氦气：≥99.99%。

- 3.3  石墨坩埚（光谱纯）。

- 3.4  标准样品：在氧含量0.0050%~0.20%范围内选择合适的标样。

- 仪器

脉冲-红外氧氮仪（脉冲炉：温度大于2000℃，检测器灵敏度0.001g/g。）

- 试样

样品呈粉状，开封后立即测定。

- 分析步骤

- 6.1 试料

称取0.10g~0.15g试样（5），精确至0.0001g。

- 6.2 测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 6.3 空白校正

打开脉冲炉，将石墨坩埚（3.3）置于下电极，测氧时，将带盖镍囊（3.1）置于装样器内。下电极上升，石墨坩埚（3.3）脱气，加热熔融，脉冲-红外氧氮仪（4）显示空白值，重复测定3~5次，取平均值。

- 6.4 工作曲线校正

根据氧量的测定范围称取三个适当含量的标准样品（3.4）于带盖镍囊（3.1）内，按（6.5）操作方法校正工作曲线。

- 6.5 测定

将试料（6.1）投入加料器中，打开脉冲炉，将石墨坩埚（3.3）置于下电极。闭合下电极，分析自动进行，坩埚（3.3）脱气后，试料（6.1）进入石墨坩埚（3.3）中加热熔融，由脉冲-红外氧氮仪（4）显示测定值。

- 分析结果的计算与表述

wO=w2−aw1按公式（1）计算样品中氧的质量分数（%）：

…………………………………………（1）

式中：

w1—空白试验氧含量，%；

w2—带盖镍囊和试料中氧含量，%；

a—测定空白时输入的样重（g）与测定w2时输入的样重（g）之比。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法外推求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

| 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.057 | 0.0076 |
| 0.074 | 0.0062 |
| 0.201 | 0.0098 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为室内重复性标准差。 |  |

  - 允许差

各实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0050~0.010 | 0.0020 |
| >0.010~0.050 | 0.005 |
| >0.050~0.20 | 0.010 |

- 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。