中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.1—201X

粗氢氧化镍化学分析方法

第1部分:镍量的测定

丁二酮肟重量法

Method for chemical analysis of crude Nickel hydroxide

Part 1: Determination of Nickel contentS

Dimethylglyoxime gravimetric

(送审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《粗氢氧化镍化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：钴、铜、锰、锌、铁、钙、镁、铝、铅、镉、砷量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：氯离子量的测定  氯化银比浊法。

本部分为第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东省工业分析检测中心、北京矿冶研究总院、金川集团股份有限公司、江西铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东省韶关市质量计量监督检测所、衢州华友钴新材料有限公司。

本部分起草人：

粗氢氧化镍化学分析方法

第1部分：镍量的测定

丁二酮肟重量法

1范围

本部分规定了粗氢氧化镍中镍量的测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍中镍量的测定。测定范围：20 %～50 %。

- 2方法提要

试样用酸溶解后，在微氨性的溶液中，镍与丁二酮肟生成红色沉淀，将沉淀过滤、洗涤后在120℃烘干至恒量、称重。对混合滤液中的镍量，在pH6.5条件下，用三氯甲烷萃取，与其他杂质分离，用丁二酮肟分光光度法测定后进行补正。

- 3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为蒸馏水或去离子水。

3.1氟化氢铵。

3.2硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.4盐酸（1+1）。

3.5氨水（1+1）。

3.6硝酸（1+1）。

3.7三氯甲烷。

3.8乙酸铵溶液（200 g/L），过滤后使用。

3.9硫代硫酸钠溶液（200 g/L），过滤后使用。

3.10 酒石酸钾钠溶液（200 g/L），过滤后使用。

3.11乙醇（1+4）。

3.12丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L），过滤后使用。

3.13丁二酮肟-氢氧化钠溶液（10 g/L）：将15 g氢氧化钠溶解于100 mL水中，冷却至室温后，将1 g丁二酮肟溶解于该溶液中，混匀。

3.14镍标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镍（≥99.99 %），置于400 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（3.6），盖上表面皿，低温溶解完全，加入2 mL硫酸（3.3），继续加热至大量白烟冒尽，冷却。用水冲洗表面皿和杯壁，加热溶解盐类，冷却至室温后移入1000 mL容量瓶中，以水定容。此溶液1 mL含1 mg镍。

3.15镍标准溶液：移取5.00 mL镍标准贮存溶液（3.14）于1000 mL容量瓶中，以水定容。此溶液1 mL含5 g镍。

- 4 仪器

4.1电热恒温干燥箱。

4.2玻璃砂芯坩埚G4（滤板孔径5 m -15 m），30 mL。

5 试样

5.1样品粒度不大于100 目（0.154 mm）。

5.2分析样品预先按双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

6 分析步骤

6.1试料

称取1.00 g试样，精确至0.0001 g。

- 6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4测定

6.4.1试料的处理

6.4.1.1将试料（6.1）置于250 mL的烧杯中，以水湿润，加入0.1 g氟化氢铵（3.1），加入15 mL盐酸（3.4），加入5 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，加热溶解完全至湿盐状，取下，冷却，用水洗涤表面皿及烧杯壁，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去初滤液。

6.4.1.2按表1移取试液（6.4.1.1）于500 mL烧杯中，加入10 mL酒石酸钾钠溶液（3.10），150 mL沸水，10 mL乙酸铵溶液（3.8），在不断搅拌下，加入10 mL硫代硫酸钠溶液（3.9），放置片刻，用氨水（3.5）调节pH8～9，然后置于热水浴中，使溶液温度控制在60℃～70℃，在不断搅拌下，缓缓加入50 mL丁二酮肟乙醇溶液（3.12），使丁二酮肟镍沉淀完全，继续在60℃～70℃处保温30 min。

表1  试液的分取体积

| 镍量/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| ≤30 | 25.00 |
| ＞30 | 20.00 |

6.4.1.3趁热将沉淀（6.4.1.2）全部移入已恒重的玻璃砂芯坩埚（4.2）内，减压抽滤，用乙醇（3.11）洗涤沉淀8次～10次.。滤液留存。

6.4.1.4将带沉淀的玻璃砂芯坩埚（6.4.1.3）于120℃电热恒温干燥箱（4.1）内烘干2 h。取出置于干燥器中冷却至室温，称量，并反复烘干至恒重。

6.4.2混合滤液镍量的补正

6.4.2.1收集（6.4.1.3）的滤液，冷却后视体积大小移入500 mL或1000 mL容量瓶中，以水定容。

6.4.2.2分取100.00 mL混合滤液（6.4.2.1）于250 mL分液漏斗中，用盐酸（3.4）和氨水（3.5）调节溶液pH约9，加入15 mL三氯甲烷（3.7），振荡2 min，静置5 min，分层后将有机相移入另一分液漏斗中，水相中再加入15 mL三氯甲烷（3.7）重复萃取一次，合并有机相，弃去水相。

6.4.2.3向有机相（6.4.2.2）中加入15 mL盐酸（3.4），振荡1 min，静置分层，将有机相移入另一分液漏斗中，再加入15 mL盐酸（3.4）反萃取一次，合并水相于100 mL烧杯中。

6.4.2.4将烧杯中的水相（6.4.2.3）低温加热，蒸发至体积约2 mL，取下冷却，加入2 mL硝酸（3.6），继续加热并蒸干。冷却，加入盐酸（3.4）加热溶解盐类，冷却后，移入50 mL容量瓶中。

6.4.2.5加入5 mL丁二酮肟-氢氧化钠溶液（3.13），混匀，放置10 min，以水定容。

6.4.2.6 移取部分试液（6.4.2.5）于1 cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长510 nm处，测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的镍量。

- 6.4.2.7工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镍标准溶液（3.15），分别置于一组50 mL容量瓶中，加入5 mL丁二酮肟-氢氧化钠溶液（3.13），混匀，放置10 min，以水定容。移取部分试液于1 cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长510 nm处，测量其吸光度。以镍量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7分析结果的计算

按式（1）计算镍的质量分数wNi，数值以%数表示：

wNi=m2−m1⋅V0×0.2032m0⋅V1+m3⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1⋅V3×100            …………（1）

式中：

m0 ——试料量，单位为克（g）；

m1 ——玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 ——玻璃砂芯坩埚+丁二酮肟镍沉淀的质量，单位为克（g）；

m3 ——自工作曲线上查得的镍量，单位为微克（g）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滤液的总体积，单位为毫升（mL）；

V3——分取滤液的体积，单位为毫升（mL）；

0.2032 ——丁二酮肟镍换算成镍的换算因子。

所得结果表示至小数点后两位。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| 质量分数/% | 22.09 | 31.76 | 39.88 | 47.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| 质量分数/% | 22.09 | 31.76 | 39.88 | 47.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.37 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。